KLAUSIMYNAS

DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAS NAUJAGIMIAMS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATAS NAUJAGIMIAMS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Dirbtinės plaučių ventiliacijos aparatas naujagimiams | 1 vnt. Nurodyt prietaiso modelį ir gamintoją |  |
|  | Paskirtis | Pritaikytas naujagimių dirbtinei plaučių ventiliacijai, taip pat transportavimui įstaigos viduje nenutraukiant ventiliacijos, svoris: ≤ 5 kg be priedų. |  |
|  | Įrenginio dydis | ≤ (32 x 25 x 22) cm [P x A x G] |  |
|  | Dujų tiekimas | Aukšto slėgio: ≥ (280 ÷ 600) kPa slėgio O2; Žemo slėgio O2: ≤ 15 l / min., ≤ 600 kPa; Oro tiekimas: integruota turbina. |  |
|  | Elektros energijos tiekimas | El. tinklo įtampa: 230 V 50 Hz, rezervinis el. šaltinis – akumuliatorių baterija, užtikrinanti ventiliatoriaus darbą 4 val. |  |
|  | Monitorius | Sensorinis valdymas, 8“ įstrižainė, spalvotas |  |
|  | Monitoruojami parametrai: |  |  |
|  | Slėgio | Maksimalus kvėpavimo takų slėgis; vidutinis kvėpavimo takų slėgis; plato kvėpavimo takų slėgis; PEEP / CPAP slėgis. |  |
|  | Srauto | Maksimalus įkvėpimo srautas; maksimalus iškvėpimo srautas. |  |
|  | Tūrio | Iškvėpimo tūris; įkvėpimo tūris; minutinis iškvėpimo tūris; spontaninis minutinis iškvėpimo tūris; procentinis kontūro nuotėkio tūris. |  |
|  | Laiko | Įkvėpimo–iškvėpimo santykis; bendras kvėpavimo dažnis; spontaninio kvėpavimo dažnis; įkvėpimo laikas; iškvėpimo laikas |  |
|  | Plaučių mechanikos | Statinis imlumas; auto PEEP; iškvėpimo laiko konstanta; įkvėpimo srauto pasipriešinimas; RSB; kvėpavimo takų okliuzijos slėgis. |  |
|  | Kreivės realiame laike | Kvėpavimo takų slėgis, srautas, tūris. |  |
|  | Kilpos ir trendai | Būtina |  |
|  | Ventiliacijos būklės vaizdavimas | Ventiliacijos poreikio grafinis atvaizdavimas, pateikiant duomenis grupėmis: oksigenacija - FiO2, CO2 eliminavimo, paciento aktyvumo. |  |
|  | Plaučių tausojimo strategijos grafikas | Viename grafike atvaizduojami kvėpavimo tūrio, dažnio, slėgio bei minutinės ventiliacijos tikslinės ir faktinės reikšmės realiame laike, bei plaučius tausojančios ventiliacijos parametrų ribos. |  |
|  | Ventiliacijos režimai: |  |  |
|  | Sinchronizuota tūriu kontroliuojama privaloma ventiliacija | Būtina |  |
|  | Sinchronizuota protarpinė privalomoji ventiliacija | Būtina |  |
|  | Spontaninė ventiliacija | Būtina |  |
|  | Slėgiu kontroliuojama ventiliacija | Būtina |  |
|  | Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota protarpinė ventiliacija | Būtina |  |
|  | Neinvazinė ventiliacija | Būtina |  |
|  | Naujagimių pastovaus teigiamo slėgio kvėpavimo takuose (nCPAP) ventiliacija | Būtina |  |
|  | Didelės tėkmės deguonies terapija | Būtina |  |
|  | Specialios funkcijos |  |  |
|  | Rankinis įkvėpimo valdymas | Būtina |  |
|  | 100% deguonies padavimas | Būtina |  |
|  | Laukimo režimas (Standby) | Būtina |  |
|  | Apnėjos ventiliacija | Būtina |  |
|  | Vartotojo konfigūruojama „greito starto“ funkcija | Būtina |  |
|  | Ekrano pritemdymo funkcija | Būtina |  |
|  | Ekrano „užrakinimo“ funkcija | Būtina |  |
|  | Ekrano vaizdų išsaugojimo funkcija | Būtina |  |
|  | Tūrinė kapnometrija su ne mažiau kaip 10 matuojamų skirtingų parametrų | Būtina |  |
|  | Ventiliacijos valdymas |  |  |
|  | Kvėpavimo dažnis | ne siauresnėse ribose (4 – 80) kart. / min |  |
|  | Kvėpavimo tūris | ne siauresnėse ribose (2 - 300) ml |  |
|  | PEEP/CPAP | ne siauresnėse ribose (3 – 25) cm H2O |  |
|  | Deguonies koncentracija | ne siauresnėse ribose (21 – 100) % |  |
|  | Įkvėpimo iškvėpimo santykis | ne siauresnėse ribose (1:9 – 4:1) |  |
|  | Įkvėpimo laikas | ne siauresnėse ribose (0,2 – 10) s |  |
|  | Dujų srautas didelės tėkmės deguonies terapijos režime | ne siauresnėse ribose (2 – 30) l/min. |  |
|  | Pavojaus signalai | Žemas / aukštas minutinis tūris; žemas / aukštas slėgis; žemas / aukštas įkvėpimo tūris; žemas / aukštas dažnis; apnėjos laikas; Atsijungimo; el. energijos tiekimo; dujų tiekimo. |  |
|  | Pavojaus signalų garsumas | Reguliuojamas |  |
|  | Įvykių registravimas ir saugojimas žurnale | ≥1000 įvykių su datos ir laiko žyma. |  |
|  | Kiti reikalavimai |  |  |
|  | Įrenginio funkcijų praplėtimo galimybė šiais parametrais: - Dviejų lygių teigiamo kvėpavimo takų slėgio ventiliacija - Kvėpavimo takų slėgį mažinanti ventiliacija - Pulsinė oksimetrija (SpO2). | Būtina |  |
|  | Galimos duomenų jungtys | USB jungtis |  |
|  | Transportinis gyvybinių funkcijų monitorius | 1 vnt. Nurodyt prietaiso modelį ir gamintoją |  |
|  | Užtikrina sklandų transportavimą ir pacientų duomenų tęstinumą | Būtina |  |
|  | Palaikomos funkcijos: | EKG, SpO2, kvėpavimas, neinvazinis/invazinis kraujospūdis, temperatūra, širdies debitas, CO2, BIS. |  |
|  | EKG kanalų skaičius | Ne mažiau kaip iki 12 kanalų |  |
|  | Ekranas | ≥ 5,5 colių, jutiklinis |  |
|  | Veikimo laikas iš baterijos | ≥ 5 valandos |  |
|  | Pasirenkamas belaidis ryšys, užtikrinantis WLAN transportavimo galimybę | Būtina |  |
|  | Prietaiso dydis | ≤ (15 x 20 x 10) cm (P x A x G) |  |
|  | Prietaiso svoris su baterija | ≤ 1,75 kg |  |
|  | Pridedami priedai | DPV aparatui: Įrenginio vežimėlis, kvėpavimo kontūro laikiklis, CO2 daviklis su adapteriu, kvėpuojamų dujų drėkintuvas Monitoriui: Baterija, laidų komplektas, lovos turėklo kablys, pakrovimo stotelė. |  |
|  | Garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |