OPERACINIO STALO SU PRIEDAIS (1 vnt.) TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami lietuvių ar anglų kalba) (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Operacinis stalas su priedais | Tinkamas naudoti įvairių operacijų metu: bendroji chirurgija, širdies ir kraujagyslių chirurgija, ginekologija, urologija bei ortopedija, neurochirurgija |  |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai stalui: | - Stalas mobilus, su ratukais. - Darbinėje padėtyje stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba korpuse integruotais ratukais, su elektriniu stabdžiu blokuojant ratukus. - Stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas elektrinis – hidraulinis (arba lygiavertis). - Operacinio stalo padėčių keitimo valdymas elektrohidraulinis bei kolonoje integruotu elektriniu valdymo pultu. - Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova iki 400 kg. - Paciento leidžiamas svoris ne mažiau kaip 220 kg. 7. Išoriniai (gabaritiniai) matmenys: 7.1. Ilgis 2050 mm ± 100 mm; 7.2. Plotis (įskaitant prie stalviršio kraštų primontuotus šoninius eupropinio tipo bėgelius, bėgelis stalo priedams tvirtinti) ≥ 550 mm. 8. Atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms. |  |  |
| 3. | Reikalavimai stalviršiui: | Sudarytas iš šių atskirai valdomų sekcijų: - Galvos atrama; - Nugaros dalies atrama; - Sėdmenų atrama; - Dviejų dalių kojų atrama (atskirai kiekvienai kojai su reguliuojamu išskėtimo kampu); - stalviršio sekcijos su greito nuėmimo-uždėjimo mechanizmu. |  |  |
| 4. | Reikalavimai čiužiniui: | - Pralaidus rentgeno spinduliams. - Antistatinis. - Fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos, nuimamas nenaudojant įrankių. - Nepralaidus skysčiams. - Atsparus dezinfekcinėms medžiagoms. - Čiužinio storis ≥ 60 mm. |  |  |
| 5. | Stalvirčio padėties reguliavimas: | Elektrohidraulinis: - Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimas intervale ≥ (700 – 1030) mm; - Trendelenburgo/ Anti-Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ ±30°; - Šoninis (lateralinis) pavertimas ≥ ±20°; - Nugaros segmento reguliavimas intervale ≥ (nuo -35° iki + 70°); 5. Išilginis stalviršio paslinkimas ≥ 300 mm, kad garantuotų geriausiai įmanomą prieigą rentgeno C lankui; 6. Nulinės padėties nustatymas. |  |  |
|  |  | Dujinės spyruoklės pagalba arba elektrohidraulinis: 1. Galvos segmento pakėlimo / nuleidimo kampo reguliavimas intervale ≥ (nuo –30° iki +40°); 2. Kojų dalies segmento reguliavimas intervale ≥ (nuo -90° iki + 10°); 3. Kojų atramų išskėtimo kampas ≥ 180°. |  |  |
| 6. | Operacinio stalo komplektacija: |  |  |  |
| 6.1 | Anestezijos rėmas | 1. Tvirtinamas prie operacinio stalo. 2. ,,L‘‘ formos iš nerūdijančio plieno arba lygiaverčio. |  |  |
| 6.2 | Rankos atrama, skirta padėti rankai – 2 vnt. | - Tvirtinama prie operacinio stalo. - Atramos išmatavimai: ilgis ≥ 450 mm, plotis ≥ 110 mm, storis ≥ 40 mm. - Padengta antistatine minkšta danga. - Su rankos fiksavimo diržu. |  |  |
| 6.3 | Kojų laikikliai (pora) | 1. Goepel tipo arba lygiaverčiai kojų laikikliai skirti atlikti ginekologinėms ir kitoms operacijoms. 2. Tvirtinami prie operacinio stalo. |  |  |
| 6.4 | Diržas paciento fiksavimui – 1 vnt. | Platus diržas, skirtas paciento liemens fiksavimui prie operacinio stalo. |  |  |
| 6.5 | Stalo valdymo pultelis – 1 vnt. | Laidinis. |  |  |
| 6.6 | Pagalvėlės galvai – 1 vnt. | - Viskoelastinės polimerinės gelio (arba lygiavertės medžiagos). 2. Skirtos naudoti pacientui gulinčiam ant nugaros. 3. Žiedo arba pasagos formos. |  |  |
| 7. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V, 50Hz elektros tinklas; 2. Įkraunamas integruotas vidinis akumuliatorius, stalo funkcionalumą užtikrina ≥ 60 operacijų atlikimą arba iki 7 parų. |  |  |
| 8. | Valymas ir dezinfekcija | Paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui |  |  |
| 9. | Garantinis terminas | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne ankščiau nei prieš 12 mėn. nuo jos pristatymo datos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Tiekėjai, sumontavę ir suderinę Prekę, privalo atlikti Prekės gamintojo nurodytus priėmimo testus, kokybės kontrolės priėmimo bandymus, darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsėnos lygiavertos dozės galios matavimus pagal Lietuvos higienos normos  HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - dokumentus anglų arba lietuvių kalba, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi (jei yra), techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų arba lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme lietuvių ar anglų kalba privaloma nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

  - galiojantį CE sertifikatą arba lygiavertį dokumentą anglų arba lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija).

4. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

4.1. Mokymai ≥ 5 specialistų;

4.2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 akademinė valanda.