TSD-765, VPP-6006

Šviesinių mikroskopų su priedais techninė specifikacija (kiekis 2 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Laboratorinis šviesinis mikroskopas statomas ant stalo |  |
| 2. | Optinė sistema | Begalinio tubuso optinė sistema |  |
| 3. | Mikroskopijos tipas | - Šviesaus lauko (angl. bright field, BF); - Fazių kontrasto (angl. phase contrast, PH); - Tamsaus lauko (angl. dark field, DF). |  |
| 4. | Tubusas | Binokuliarinis tubusas (arba lygiavertis) |  |
| 5. | Tubuso pasvirimo kampas | - Fiksuotas arba kintamas; - Pasviręs ne daugiau negu 30º arba pasvirimo kampas reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 5° iki 28°. |  |
| 6. | Tubuso regos laukas | 25 ± 3 mm |  |
| 7. | Atstumo tarp vyzdžių keitimas | Reguliuojamas ribose ne siauresnėse kaip nuo 55 mm iki 75 mm |  |
| 8. | Okuliarai | - 2 vnt.; - Regos laukas: 25 ± 3 mm; - Didinimas: ≥ 10 kartų; - Fokusavimas / reguliuojamos dioptrijos. |  |
| 9. | Objektyvų revolveris | - Talpina visus komplektacijoje siūlomus objektyvus – ne mažiau kaip 3 skirtingų didinimų objektyvus; - Su pasirinkto objektyvo fiksacija; - Koduotas. |  |
| 10. | Kondensorius | - Užtikrinantis tolygų viso regėjimo lauko apšvietimą; - Užtikrinantis PH (PH1, PH2, PH3), BF, DF kontrastavimo technikas; - Tinkantis objektyvams ne siauresniame intervale kaip nuo 10× iki 100×; - Kondensoriaus tipas ne prastesnis nei „achromatik aplanatik“ klasės (kur NA ne mažiau kaip 0,9) arba pridedamas fazių kontrasto kondensorius (NA ne mažiau kaip 0,9) (arba lygiavertis kondensorius). |  |
| 11. | Stalelis | - Mechaninis; - Anoduotu arba keramikiniu paviršiumi (arba lygiaverčiu paviršiumi); - Staliuko slankiojimo eiga: ne mažesnė nei 75 × 50 mm; - Valdomas kaire arba dešine ranka (pageidautina kaire ranka). |  |
| 12. | Objektinių stiklelių laikiklis | - Laikiklis pritaikytas vienam arba dviem mikroskopiniams stikliukams; - Sumontuotas ant stalelio; - Su spyruokline rankenėle dešinėje pusėje; - Valdomas vienu pirštu. |  |
| 13. | Fokusavimas | - Grubus (makro) ir tikslus (mikro) fokusavimas rankenėlėmis kairėje ir plokščiais diskais dešinėje; - Eiga grubiam (makro) fokusavimui ne daugiau 18 mm per apsisukimą; - Eiga tiksliam (mikro) fokusavimui ne daugiau 0,4 mm per apsisukimą. |  |
| 14. | Objektyvai: | Komplekte su mikroskopu pateikiami: - Ne mažiau kaip 3 skirtingų didinimų objektyvai; - Ne prastesnės klasės negu „Plan achromat“ arba „N-achroplan“ (arba lygiavertis). |  |
| 14.1. | Objektyvas 10× | - Darbinis atstumas ne mažiau nei 4,0 mm; - Skaitinė apertūra ne mažiau nei 0,25; - Tinkamas darbui be ir su dengiamuoju stikleliu; - Skirtas PH, naudojant PH1 kondensoriaus žiedą / diską. |  |
| 14.2. | Objektyvas 40× | - Darbinis atstumas ne mažiau nei 0,2 mm; - Skaitinė apertūra ne mažiau nei 0,65; - Tinkamas darbui su ir be dengiamojo stiklelio; - Skirtas PH, naudojant PH2 kondensoriaus žiedą / diską. |  |
| 14.3. | Objektyvas 100× | - Darbinis atstumas ne mažiau nei 0,13 mm; - Skaitinė apertūra ne mažiau nei 1,25; - Tinkamas darbui be dengiamojo stiklelio ir su 0,17 mm dengiamuoju stikleliu; - Skirtas PH, naudojant PH3 kondensoriaus žiedą / diską; - Darbinė terpė – imersinė alyva (arba lygiavertė medžiaga); - Kartu su objektyvu darbo pradžiai komplektuojama imersinė alyva (arba lygiavertė medžiaga). |  |
| 15. | Apšvietimas | - LED tipo (arba lygiavertis); - ≥ 5 W; - Su apšvietimo intensyvumo reguliavimu. |  |
| 16. | Apšvietimo intensyvumo nustatymas | - Galima nustatyti ir išsaugoti skirtingą apšvietimo intensyvumą kiekvienam objektyvui atskirai; - Apšvietimo intensyvumo nustatymas objektyvui išlieka mikroskopo vidinėje atmintyje iki kito nustatymo. |  |
| 17. | Energijos taupymo režimas | Mikroskopas automatiškai išsijungia ne vėliau kaip po 30 min neveikimo ir vėl įsijungia paspaudus bet kurį mygtuką |  |
| 18. | Korpusas | - Stabilus ir metalinis; - Padengtas danga, atsparia dažams, organiniams tirpikliams ir dezinfekantams; - Objektyvai, okuliarai, lęšiai ir prizmės padengti priešgrybeline ir atspindį mažinančia danga. |  |
| 19. | Apsauga nuo dulkių | Privalo būti specialus apsauginis gaubtas nuo dulkių – uždengti visą mikroskopą |  |
| 20. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 21. | Garantinis terminas | - Ne trumpesnis nei 12 mėnesių; - Tiekėjas privalo pateikti patvirtinimą, jog galės užtikrinti garantinę ir pogarantinę įrangos priežiūrą bei aptarnavimą. |  |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 24. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą: - Mokymai ne trumpesni nei 2 valandų; - Apmokomi ne mažiau kaip 2 perkančiosios organizacijos darbuotojai dirbti su įranga darbo vietoje. |  |
| 25. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 26. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

Perkami tarpusavyje techniškai derinami šviesiniai mikroskopai su priedais, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.