TSD-762, VPP-4375, VPP-4428

Paciento kėdės ir anestezijos vežimėlių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Paciento kėdė (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Konstrukcija ir funkcionalumas | 1. Kėdės pagrindas turi būti stabilus, apskritimo formos, su integruotu hidrauliniu (arba lygiaverčiu) aukščio reguliavimo mechanizmu, valdomu kojiniu pedalu. 2. Kėdė turi turėti reguliuojamą pakojį, skirtą paciento/kliento kojų atramai. Pakojis turi būti lengvai pakeliamas ir nuleidžiamas, užtikrinant patogumą skirtingose pozicijose. 3. Kėdė turi būti su paminkštintu, atlenkiamu nugaros atlošu, leidžiančiu reguliuoti pasvirimo kampą pagal poreikį. 4. Kėdė turi turėti paminkštintą, reguliuojamo aukščio galvos atramą. 5. Kėdė turi turėti paminkštintus porankius. 6. Kėdės sėdimoji dalis turi būti paminkštinta. |  |
| 2. | Matmenys | 1. Sėdynės plotis – ne mažiau kaip 50 cm. 2. Sėdynės gylis – ne mažiau kaip 45 cm. 3. Nugaros atlošo aukštis – ne mažiau kaip 46 cm. 4. Porankių plotis – ne mažiau kaip 7 cm. 5. Nugaros atlošas turi būti atlenkiamas atgal ne mažesniu kaip 40° kampu. 6. Kėdės (sėdimosios dalies) aukštis turi būti reguliuojamas intervale ne siauresniame kaip 55–66 cm. 7. Kėdės pagrindo skersmuo 65 -75 cm. 7. Galvos atramos plotis – ne mažiau kaip 20 cm. Galvos atrama turi būti reguliuojama – aukščio reguliavimo intervalas ne mažesnis kaip 15 cm. |  |
| 3. | Medžiagos | 1. Kėdės apmušalas turi būti pagamintas iš lengvai valomos, drėgmei atsparios ir dezinfekuojamos medžiagos – dirbtinės/sintetinės odos arba lygiavertės medžiagos. 2. Kėdės rėmas ir pagrindas turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno arba plieno, dengto apsauginiu chromo sluoksniu (arba lygiavertės medžiagos), atsparus dezinfekcinėms priemonėms. 3. Kėdės sėdimoji dalis turi būti paminkštinta ne mažiau kaip 7 cm storio deformacijai atspariu porolonu, deformacijai atsparia poliuretano puta arba lygiaverte medžiaga. |  |
| 4. | Leidžiama kėdės apkrova | Kėdės darbinė apkrova ne mažiau kaip 140 kg. |  |
| 5. | Spalva | Kėdės spalva turi būti tamsi (juoda, tamsiai ruda, tamsiai pilka arba kita vizualiai panaši tamsi spalva). |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis | ≥ 12 mėn. |  |
| 7. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 8. | Prekių pristatymas ir sumontavimas | Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Pirkimo organizatoriui pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

2 pirkimo dalis. Anestezijos vežimėliai (kiekis 5 vnt.)

| Eil. Nr. | # Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis ir funkcionalumas | Vežimėlis tinkamas medicininiams prietaisams ir įvairioms priemonėms susidėti, laikyti ir transportuoti, įvairioms procedūroms atlikti. |  |
| 2. | Konstrukcija ir medžiagos | 1. Vežimėlio rėmas pagamintas iš milteliniu būdu dažyto plieno arba lygiavertės medžiagos. 2. Vežimėlio stalviršis pagamintas iš ABS plastiko (arba lygiavertės medžiagos). 3. Vežimėlio stalviršis su apsauginiu borteliu (ne mažiau kaip iš trijų šonų), neleidžiančiu nukristi ant staliuko padėtiems daiktams ar nutekėti skysčiams. 4. Vežimėlis su stūmimo rankena. |  |
| 3. | Stalčiai | 1. Vežimėlyje įrengti 5 stalčiai, užimantys visą erdvę tarp vežimėlio dugno ir stalviršio, išdėstyti vienas po kitu. 2. Stalčiai pilnai ištraukiami, su centriniu užraktu. 3. Vežimėlio stalčiai su išimamais stalčių skirtukais/skirstytuvais (pirmas viršutinis stalčius suskirstytas į 30 skyrelių; antras ir trečias stalčius suskirstytas į 12 skyrelių). |  |
| 4. | Kartu su vežimėliu komplektuojami priedai | 1. Papildomas stalviršis – atlenkiama arba į šoną ištraukiama šoninė lentyna. 2. Šiukšliadėžės – dvi plastikinės šiukšliadėžės su dangčiais (pagamintos iš PVC arba ABS medžiagos), ne mažesnės kaip 9 litrų talpos, tvirtinamos prie vežimėlio šonų. 3. Rėmas priedams (skirstytuvas/dėžučių laikiklis) – vertikalus rėmas su ne mažiau kaip 12 atskirų dalių (skyrelių), tvirtinamas virš vežimėlio stalviršio. 4. Pirštinių dėžučių laikikliai – trys pirštinių dozatoriai, tvirtinami prie vežimėlio. 5. Kateterių laikiklis – vienas laikiklis, skirtas kateteriams laikyti, tvirtinamas prie vežimėlio. 6. Aštrių atliekų talpyklos laikiklis – vienas laikiklis, tvirtinamas prie vežimėlio šoninio bėgelio; laikiklio matmenys turi būti (10 × 13 × 21) ±1 cm (plotis × gylis × aukštis). |  |
| 5. | Matmenys ir mobilumas | 1. Ratukai: vežimėlis turi būti su ne mažiau kaip keturiais ratukais, iš kurių ne mažiau kaip du ratukai su stabdžiais; Ratukų skersmuo 100–130 mm. 2. Vežimėlio (be priedų) išoriniai matmenys: Plotis: 65-70 cm; Gylis: 47- 55 cm; Aukštis su ratukais: 90-110 cm. |  |
| 6. | Paviršių kokybė, sauga ir higiena | 1. Visi vežimėlio paviršiai turi būti kokybiškai apdirbti – be aštrių kampų ar briaunų, taip pat be sunkiai pasiekiamų ertmių ar plyšių, kuriose būtų sudėtinga atlikti valymą. 2. Visi paviršiai turi būti lygūs (negrublėti), lengvai valomi ir tinkami dezinfekavimui. |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių | Būtinas žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 8. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba. |  |
| 9. | Garantija | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 24 mėnesiai. |  |
| 10. | Prekių pristatymas ir sumontavimas | Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo vietą, sumontavimo (jeigu reikia), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.