## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS INTERVENCINEI KARDIOLOGIJAI IR RADIOLOGIJAI, KONSIGNACIJA (11093)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktivų reikalavimams, CE ženklinimas, pateikti kartu su pasiūlymų tai įrodančius dokumentus.
2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą.
3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“.
4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
6. Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 70 proc. viso prekės galiojimo termino.
*Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Charakteristikos, reikalavimai | Mato vienetas | Preliminarus kiekis | Firminis priemonių pavadinimas, gamintojas, priemonės kodas gamintojo kataloge* | Vnt. įkainis be PVM Eur | PVM tarifas ٪ | Suma be PVM Eur | Suma su PVM Eur
1 | Kobalto- chromo koronarinis stentas su įvedimo sistema dengtas erdvine/gradientine vaistus išskiriančia danga | Vaistą sirolimuzą išskiriančio koronarinio stento sistema, skirta pagerinti miokardo kraujo pratekėjimą pacientams, kuriems nustatyti stenotiniai pakitimai vainikinėse arterijose. Stentas pagamintas iš L-605 kobalto- chromo lydinio. Stentas dengtas bioapsorbuojančiu PDLLA-PCL polimeru, sumažinančiu ilgalaikį polimero poveikį. Erdvinis/gradientinis stento padengimas vaistais (stentas nėra padengtas vaistais didžiausią fizinį spaudimą turinčiose stento vietose), užtikrinantis greitą endotelizaciją; polimero skilimo ir vaisto išsiskyrimo laikas – 3-4 mėnesiai. Vaisto padengimo kiekis - 3,9 μg/mm stento ilgyje. Stento dizainas – atviros gardelės tipo. Stento ilgiai: trumpiausias ≤ 9 mm, ilgiausias ≥ 38 mm (visiems diametrams ilgio žingsnis ne didesnis nei 5 mm) ir įvairių diametrų (2,25 mm, 2,5 mm, 2,75 mm; 3,0 mm 3,5 mm, 4,0 mm). Kiekvienas diametras turi atitikti visa ilgių spektrą. Baliono nominalus slėgis ≥ 9 atm, darbinis slėgis - ≥ 14 - 16 atm (priklausomai nuo dydžio). Stento sienelės storis 80 ± 0,2 μm. Įėjimo profilis ne didesnis 0,018" (0,45 mm). Stento sistemos naudojamas ilgis ≥ 140 cm. Tinkama pravedimo viela – 0,014". Distalinė stento dalis padengta hidrofiline danga, proksimalinė dalis- silikono sluoksniu. Sustiprinta pereinančioji dalis tarp distalinio ir proksimalinio galo, užtikrinanti ypatingai lengvą stento praėjimą per ypatingai kalcifikuotas stenozes. | vnt. | 4300
2 | Vaistus išskiriantis PTKA balionas | “Semi-compliant” balionas padengtas sirolimus veikliąja medžiaga. Baliono galiuko praeinamumo profilis ≤0,016"±0,002mm. Mažiausias diametras ≤ 2,0±0,25mm, didžiausias ≥4,25±0,25mm. Balionėlio ilgiai: trumpiausias ≤ 8±2mm, ilgiausias ≥ 30±0,2mm. Darbinis slėgis 8±2 ATM. Pritaikytas 0,014 colio diametro vielai. Veikliosios medžiagos koncentracija: ≥2±1μg/mm2. | vnt. | 660
3 | Sistema: Atviro arterinio latako uždariklis + įvedimo sistema
3.1 | Atviro arterinio latako uždariklis | Uždariklis pagamintas iš nitinolio vijų, užpildytas užpildu. Prietaisas sudarytas iš dviejų simetriškų sujungtų diskų. Tinkami uždaryti mažiausio diametro defektus ≤ 2,5mm, didžiausio diametro defektus ≥ 5,5mm, defekto ilgis 5,0-12mm. Centrinio disko diametras mažiausias ≤ 3 mm, didžiausias ≥ 6mm. Šoninių diskų diametras + 6 mm prie centrinio disko diametro. Įvedamas su 4-5 F 90° įvedimo sistema. | vnt. | 50
3.2 | Įvedimo sistema | Įvedimo sistema skirta atviro arterinio latako uždariklio įvedimui (pakuojama atskirai nuo uždariklio). Tiekėjas užtikrina galimybę, nepavykus implantacijai grąžinti sistemą gamintojui ir pakeisti ją nauja nemokamai. | vnt. | 50
3 pirkimo dalies suma be PVM Eur:
....% PVM suma Eur:
3 pirkimo dalies suma su PVM Eur:
4 | Stentai skirti naujagimių ir vaikų aortos koarktacijos stentavimui | Stentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su atviro tipo akutėmis, sumontuotas ant žemo profilio balioninio kateterio. Stento diametrai: 4; 5; 6; 7; 8 mm. Stento ilgiai: 12±1mm, 16±1mm, 20±1mm. Stentai iki 6mm diametro tinkami įvesti per ≤5 F introdiuserį. Įvedimo sistemos ilgis 80 ± 5cm ir 130 ± 5cm. Įvedimo sistema tinkama naudoti su 0,018" storio viela. Turi būti pateikiami ISI moksliniuose žurnaluose publikuoti straipsniai, įrodantys galimybę išplėsti stentą iki ≥13 mm diametro. | vnt. | 80
5 | Stentai skirti naujagimių ir vaikų plaučių arterijos stentavimui | Stentas, pagamintas iš nerūdijančio plieno, su atviro tipo akutėmis, sumontuotas ant žemo profilio balioninio kateterio. Stento diametrai 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm. Stento ilgiai mm: 12; 20; 30; 40; 60 ± 5 mm. Stentai iki 8 mm diametro tinkami įvesti per ≤ 6 F introdiuserį. Įvedimo sistemos ilgis 80 ± 5cm ir 130 ± 5cm. Įvedimo sistema tinkama naudoti su 0,035" storio viela. Turi būti pateikiami ISI moksliniuose žurnaluose publikuoti straipsniai, įrodantys galimybę išplėsti stentą iki 15 ± 1mm diametro. | vnt. | 80
6 | Didelio diametro stentas skirtas plaučių arteirjos diametro sumažinimui | Sistema susideda iš stento ir įvedimo sistemos, tiekiama kartu vienoje pakuotėje ir yra iškart paruošta naudoti. Stentas pagamintas iš nitinolio, savaime išsiplečiantis, padengtas PTFE arba lygiaverte danga. Distalinė stento dalis atvirais (nepadengtais) nareliais. Stento viduryje yra 3 rentgenokontrastinės žymos. Stento proksimalinė dalis turi padengti perimetrą nuo 80±5mm iki 120±5mm. Stento diametras 40±3mm. Stento aukštis 50±3mm. Įvedimo system suderinama su 0.035" viela. Įvedimo sistemos darbinis ilgis ³100±5cm. Įvedimo sistemos išorinis diametras 20F. | vnt. | 10
7 | Nedidelio diametro uždarikliai skirti neišnešiotų naujagymių plaučių arterijos šakų kraujotakai mažinti | Uždariklis pagamintas iš nitinolio vijų, iš išorės padengtasPTFE. Distalinis ir proksimalinis žymekliai užtikrina aiškų matomumą fluoroskopijos metu. Tinkami implantuoti į mažiausio diametro kraujagysles ≤ 1,5mm , didžiausio diametro kraujagysles ≥9mm (įvedamas per 5F kateterį). Mažiausias įvedimo diametras 0,021", didžiausias įvedimo diametras 0,043". Įvedimo sistemos ilgis 165-180cm. | vnt. | 30
8 | Speciali savaime išsiplečianti introdiuserio sistema skirta perkateterinio aortos ir plautinio vožtuvo implantavimui, dinaminiu išsiplėtimu sumažinanti kraujagyslių pažeidimą | Introdiuseris padengtas hidrofiline danga. Reikalingi dydžiai: išorinis diametras ≤16F, tačiau vidinis diametras ≥ 4,6 mm. Introdiuserio išsiplėtimas vožtuvo įvedimo metu padidėja ne mažiau kaip 2,5±0,5mm. Introdiserio sistemos hemostatinis vožtuvas pagamintas pagal 3 sandariklių vožtuvo technologija, skirtas geresnei hemostazei. Darbinis išsiplečiančio introdiuserio sistemos ilgis: 36±5 cm. Pilnai išskleista darbine zona ne daugiau 25,6±5cm. Introdiuserio sistema turi turėti šoninę praplovimo atšaką. Tinkama darbui su 0,035" viela (0,89 mm). Introdiuserio sistema sudaro: specialus introdiuseris su išsiplečiančia mova, dilatatoris su hidrofiline danga, plėtimosi įrankis, kuris naudojamas išankstiniam introdiuserio movos išplėtimui ruošiant prietaisą. | vnt. | 35