ANESTEZIJOS SISTEMA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Taikymas | Anestezijos aparatas pritaikytas dirbti su įvairių amžių grupių pacientais. Aparatas pritaikytas kabinimui ant lubinės konsolės |  |
| 2. | Ergonomika |  |  |
| 2.1. | Mobilus | Ratukai blokuojami centrinio stabdžio pagalba |  |
| 2.2. | Darbastalio apšvietimas | Integruotas, reguliuojamas darbastalio apšvietimas |  |
| 2.3. | Ventiliatoriaus ekrano padėties nustatymas | Vertikalioje plokštumoje ir Horizontalioje plokštumoje |  |
| 2.4. | Narkozės aparato ventiliatoriaus valdymo ekrano įstrižainė | ≥ 38 cm |  |
| 2.5 | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymo ekranas | Prisilietimui jautrus (“touchscreen”) |  |
| 2.6 | Narkozės aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | Pasukamas greito funkcijų/parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis | 1. 220V 10%, 50 Hz elektros tinklas. 2. Pageidautina, kad anestezijos aparatas būtų maitinams per skiriamąjį transformatorių, pagal standartą IEC 60601-1. 3. Vidinis avarinis maitinimo šaltinis, veikimo laikas nuo jo - ne trumpiau kaip 90 min. 4. Ne mažiau kaip 4 papildomos elektros rozetės su individualiais saugikliais. |  |
| 4. | Į aparatą tiekiamų dujų maišymas | Elektronnis dujų maišymas |  |
| 5. | Nutrūkus centralizuotam dujų tiekimui turi būti galimybė taikyti priverstinę plaučių ventiliaciją naudojant integruotus portatyvinius deguonies ir/ar oro talpas arba aplinkos orą | Būtina |  |
| 6. | Pacientui paduodamų kvėpuojamųjų dujų srautas (reguliavimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | 0,2 iki 15 l/min |  |
| 7. | Greitas deguonies padavimas | < 35 iki > 50 l/min. |  |
| 8. | CO2 aborberio kalkių indo talpa | ≤ 1,5 L. |  |
| 9. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris, įskaitant CO2 absorberio talpos tūrį, priverstinės ventiliacijos režime | ≤ 4,0 L |  |
| 10. | Ventiliavimo režimai: | 1. Priverstinė ventiliacija valdoma tūriu (VCV) su vienkartinio tūrio kompensacija 2. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu (PCV) 3. Priverstinė ventiliacija valdoma slėgiu su garantuojamu vienkartiniu tūriu (PCV-VG) 4. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su slėgio kontrole (SIMV PCV) 5. Sinchronizuota intermituojanti priverstinė ventiliacija su tūrio kontrole (SIMV VCV) 6. Slėgio palaikymo ventiliacija su Apnea Backup funkcija (PSV) |  |
| 11. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus (reguliavimo ribos ne siauresnės už nurodytas): |  |  |
| 11.1 | Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame ventiliacijos režime | 20-1500 ml |  |
| 11.2 | Vienkartinis įpūtimo tūris slėginiame ventiliacijos režime | 5-1500 ml |  |
| 11.3 | Ventiliacijos dažnis priverstiniuose ventiliacijos režimuose | 5-80 k/min, |  |
| 11.4 | Ventiliacijos dažnis asistuojančiuose ventiliacijos režimuose | 5-60 k/min |  |
| 11.5 | Nustatomas tekmės trigerio jautrumas | Nuo 0,2 L/ min |  |
| 11.6 | Programinė įranga, leidžianti rankiniu būdu nustatyti šviežių dujų srautą, apriboti anestetiko pereikvojimą, ir apsauganti pacientą nuo hipoksijos minimalios ir/ar mažos tėkmės anestezijos metu | Vizualus paduodamų dujų srauto indikatorius - elektroninis tekmės matuoklis su O2 srauto žymekliu, leidžiančiu įvertinti šviežių dujų srauto tiekimo perviršį ar trūkumą esant nustatytai deguonies koncentracijai. |  |
| 12. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1. Anestetinių dujų kiekis įkvėpiamame ir iškvėpiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu. 2. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės, 3. Spirometrinės srauto – tūrio - slėgio kilpos su galimybe išsaugoti nemažiau kaip vieną kilpą 4. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus |  |
| 13. | Reikalavimai paciento monitoriaus monitoriaus ekranui | 1. ≥ 38 cm įstrižainės. 2. 12 kreivių ekrane vienu metu 3. Vienu metu ekrane atvaizduojamų skaitmeninių laukų ne mažiau kaip 10 |  |
| 14. | Monitoriaus valdymas | 1. Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautraus ekrano apačioje 2. Prisilietimui jautrus monitoriaus ekranas |  |
| 15. | Monitoruojamieji parametrai | 1. EKG multiderivacinis kanalas 2. Kvėpavimas 3. ST segmento analizė 4. Neinvazinis kraujospūdis 5. SpO2 6. Temperatūra – 2 kanalai 7. Tiesioginis spaudimo matavimas 8. Raumenų relaksacijos matavimas (NMT) 9. Sąmonės būklės įvertinimas 10. Skausmo monitoravimas |  |
| 16. | EKG derivacijos: | I, II, III, aVR, aVL, aVF, V |  |
| 17. | Temperatūros matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 10 iki 45º C |  |
| 18. | Kraujospūdžio matavimo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 20 iki 270 mmHg |  |
| 19. | SpO2 matavimo (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 40 iki 100 % |  |
| 20. | Reikalavimai raumenų relaksacijos matavimo moduliui |  |  |
| 20.1 | Raumenų relakasacijos matavimas mechaniniu davikliu | Su funkcijos indikacija-atvaizdavimu monitoriuje. |  |
| 20.2 | Stimuliavimo režimai | TOF, PTC |  |
| 21. | Reikalavimai samonės būklės įvertinimo moduliui arba atskiram monitoriui | EEG duomenų registravimas, veido raumenų miografijos registracija ir analizavimas entropijos arba BIS algoritmu |  |
| 22. | Paciento atsako į skausminį dirgiklį skaitinė išraiška | Gyvybinių funkcijų; SpO2 ir/arba EKG ar lygiaverčių parametrų matavimo įvertinimas skausmo monitoravimui |  |
| 23. | Anestezijos vertinimas remianatis Entropijos arba BIS matavimais ir skausmo matavimu, rodoma grafinė vertė realiu laiku | Būtina |  |
| 24. | Matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 120 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos; 2. ≥ 100 įvykių išsaugojimas atmintyje 3. Rankinis įvykio išsaugojimas atmintyje; 4. Automatinis įvykio fiksavimas aliarmo metu |  |
| 25. | Anestezijos aparato ir paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus komplektacija: |  |  |
| 25.1 | EKG kabelis 5 elektrodų | 1 vnt. |  |
| 25.2 | Pirštinis SpO2 matavimo daviklis su kabeliu | 1 vnt. |  |
| 25.3 | Manžetės neinvaziniam AKS matuoti | Suaugusiems trijų dydžių; ne mažiau kaip po 1 vnt. kiekvieno dydžio |  |
| 25.4 | Temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt |  |
| 25.5 | Raumenų relaksacijos matavimo (NMT) modulis | 1 vnt. |  |
| 25.6 | Mechaninis raumenų relaksacijos jutiklis skirtas suaugusiems | 1 vnt. |  |
| 25.7 | Sąmonės būklės monitoravimo modulis su kabeliu | 1 vnt. |  |
| 25.8 | Sąmonės būklės monitoravimo elektrodai (įrangos instaliavimui, išbandymui ir kalibravimui) | Ne mažiau 5 vnt. |  |
| 25.9 | Sevoflurano garintuvas | 1 vnt. |  |
| 26. | Dviejų alkūnių lubinė konsolė, pritaikyta anestezijos aparato ir priedų tvirtinimui. Instaliacija operacinės patalpose. | Būtina. 1 vnt. Montuojama prie lubų (konsolės išmatavimai derinami pagal patalpos aukštį). Konsolė tiekiama su visais jos tvirtinimui reikalingais elementais. |  |
| 26.1 | Deguonies jungtis DIN standarto | 2 vnt. |  |
| 26.2 | Oro jungtis DIN standarto | 2 vnt. |  |
| 26.3 | Vacuumo jungtis DIN standarto | 2 vnt. |  |
| 26.4 | CO2 jungtis DIN standarto | 1 vnt. |  |
| 26.5 | AGSS dujų šalinimo jungtis | 1 vnt. |  |
| 26.6 | Jungtis kompiuteriniam tinklui RJ45 (tinklo jungties kategorija CAT6) | 2 vnt. |  |
| 26.7 | Vienfazės elektros rozetės su dangteliais ir įtampos indikatoriais sumontuotos konsolės kolonoje | 8 vnt. (230 V ± 10%) |  |
| 26.8 | Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai sumontuoti konsolės kolonoje | 3 vnt. |  |
| 26.9 | Prie konsolės horizontalios kolonos tvirtinama alkūnių sistema su infuzijų stovu su kabliais infuzijų maišeliams | 1 vnt. |  |
| 26.10 | Lentyna medicininei įrangai su stalčiumi | 1 vnt. |  |
| 26.11 | Lentyna medicininėms priemonėms (be stalčiaus) | 1 vnt. |  |