Pastaba. Melsva spalva pažymėtas eilutes pildo tiekėjas

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

endoskopų džiovinimo ir laikymo spinta (Nr. 10287-2)

2025 - __ - __

| Paslaugų teikėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Paslaugų teikėjo kodas: |  |
| Paslaugų teikėjo adresas: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris: |  |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą el. pašto adresas: |  |
| Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius) (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.): |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

1. Tiekėjo patvirtinimai:

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1. atviro konkurso skelbime CVP IS;

1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose;

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Techninėje specifikacijoje nurodytus konkrečius modelius ar šaltinius, konkrečius procesus ar prekės ženklus, patentus, tipus, konkrečią kilmę ar gamybą (jei nurodyta) prašome laikyti neįpareigojančiais. Nurodomi Europos standartą perimantys Lietuvos standartai, Europos techniniai liudijimai, tarptautiniai standartai, kitos Europos standartizacijos įstaigų nustatytos techninių normatyvų sistemos arba nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai turi būti suprantami kaip privalomi su prierašu „arba lygiavertis“.

2.2 Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

2.3. Prekės turi būti pažymėtos ženklu „CE“ ir atitikti Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodančius sertifikatus arba lygiaverčius dokumentus.

2.4. Kartu su prekėmis pateikiama naudojimo instrukcija, valymo, dezinfekcijos/sterilizavimo dokumentai originalo ir lietuvių kalba.

2.5. Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 18 mėn. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių.

2.6. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo pateiktuose dokumentuose nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo sąlygų.

2.7. Prekei ir jos dalims suteikiamas garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėn.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai, 1 pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametro reikšmės | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus: bronchoskopus, duodenoskopus, ezofagogastroduodenoskopus, kolonoskopus |  |
| 2 | Vienu metu džiovinamų – laikomų endoskopų vietų skaičius | 8 – 10 |  |
| 3 | Endoskopų kabinimas | Vertikalus |  |
| 4 | Tarpas tarp endoskopų laikiklių | ≥ 4 cm |  |
| 5 | Įrenginio veikimas | Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis |  |
| 6 | Oro srauto ciklai | Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje, endoskopo išorėje |  |
| 7 | Endoskopų vidinių kanalų džiovinimas | Naudojamas suspaustas sausas oras |  |
| 8 | Endoskopų kanalų jungimo prie džiovinimo sistemos adapteriai pagal laikomų endoskopų vietų spintoje skaičių (8 – 10) | Jungimo adapteriai Olympus firmos endoskopams: TJF Q180V, TJF Q190V, GIF Q165, GIF H180, GIF H185 – 4-5 vnt., GIF 1TH190, GIF H190, CF Q165L, CF H185L, CF H190L – 4-5 vnt. |  |
| 9 | Oro filtravimas | Filtras neblogesnis kaip HEPA H13 |  |
| 10 | Oro tiekimas | Suslėgtas medicininis arba suslėgtas sausas oras |  |
| 11 | Oro srauto stebėjimas | Nuolat stebimas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui |  |
| 12 | Oro sunaudojimas | ≤ 200 l/min. |  |
| 13 | Ekranas | Jutiklinis (lietimui jautrus) |  |
| 14 | Ekrane pateikiama informacija apie kiekvieno endoskopo būklę | Būsenos: džiovinama, išdžiovinta, klaida |  |
| 15 | Reikalavimas durims | Durys privalo turėti užraktą |  |
| 16 | Džiovinimo laikas | ≤ 180 min. |  |
| 17 | Paruoštų endoskopų saugojimo (galiojimo) laikas po džiovinimo | ≥ 165 val. |  |
| 18 | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 19 | Oro padavimas | Įrenginys jungiamas į ligoninėje esamą centralizuotą oro padavimo tinklą |  |
| 20 | Atitikimas EN16442-2015 arba lygiaverčiam standartui | Būtinas |  |
| 21 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 22 | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės |  |

1 pirkimo dalis. Tiekėjo siūloma kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopų laikymo spinta | 1 |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  | PVM suma, Eur |  |
| Suma, Eur su PVM*: |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai, 2 pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametro reikšmės | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus: bronchoskopus, duodenoskopus, ezofagogastroduodenoskopus, kolonoskopus |  |
| 2 | Vienu metu džiovinamų – laikomų endoskopų vietų skaičius | 8 – 10 |  |
| 3 | Endoskopų kabinimas | Vertikalus |  |
| 4 | Tarpas tarp endoskopų laikiklių | ≥ 4 cm |  |
| 5 | Įrenginio veikimas | Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis |  |
| 6 | Oro srauto ciklai | Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje, endoskopo išorėje |  |
| 7 | Vidinių kanalų džiovinimas | Naudojamas suspaustas sausas oras |  |
| 8 | Endoskopų kanalų jungimo prie džiovinimo sistemos adapteriai pagal laikomų endoskopų vietų spintoje skaičių (8 – 10) | Jungimo adapteriai Olympus firmos endoskopams: BF H190 – 1 vnt., TJF Q160VR – 1 vnt., TJF Q180V, TJF Q190V, GIF Q165, GIF H180, GIF H185 – 2-3 vnt., GIF 1TH190, GIF H190, CF Q165L, CF H185L, CF H190L – 4-5 vnt. |  |
| 9 | Oro filtravimas | Filtras neblogesnis kaip HEPA H13 |  |
| 10 | Oro tiekimas | Suslėgtas medicininis arba suslėgtas sausas oras |  |
| 11 | Oro srauto stebėjimas | Nuolat stebimas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui |  |
| 12 | Oro sunaudojimas | ≤ 200 l/min. |  |
| 13 | Ekranas | Jutiklinis (lietimui jautrus) |  |
| 14 | Ekrane pateikiama informacija apie kiekvieno endoskopo būklę | Būsenos: džiovinama, išdžiovinta, klaida |  |
| 15 | Reikalavimas durims | Durys privalo turėti užraktą |  |
| 16 | Džiovinimo laikas | ≤ 180 min. |  |
| 17 | Paruoštų endoskopų saugojimo (galiojimo) laikas po džiovinimo | ≥ 165 val. |  |
| 18 | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 19 | Oro padavimas | Įrenginys jungiamas į ligoninėje esamą centralizuotą oro padavimo tinklą |  |
| 20 | Atitikimas EN16442-2015 arba lygiaverčiam standartui | Būtinas |  |
| 21 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 22 | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |

2 pirkimo dalis. Tiekėjo siūloma kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Endoskopų laikymo spinta | 1 |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  | PVM suma, Eur |  |
| Suma, Eur su PVM*: |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai, 3 pirkimo dalis.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametro reikšmės | Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Džiovinti ir laikyti lanksčius endoskopus: bronchoskopus, duodenoskopus, ezofagogastroduodenoskopus, kolonoskopus |  |
| 2 | Vienu metu džiovinamų – laikomų endoskopų vietų skaičius | 8 – 10 |  |
| 3 | Endoskopų kabinimas | Vertikalus |  |
| 4 | Tarpas tarp endoskopų laikiklių | ≥ 4 cm |  |
| 5 | Įrenginio veikimas | Įrenginio viduje turi būti sukuriamas viršslėgis |  |
| 6 | Oro srauto ciklai | Du nepriklausomi oro srauto ciklai: endoskopo viduje, endoskopo išorėje |  |
| 7 | Vidinių kanalų džiovinimas | Naudojamas suspaustas sausas oras |  |
| 8 | Endoskopų kanalų jungimo prie džiovinimo sistemos adapteriai pagal laikomų endoskopų vietų spintoje skaičių (8 – 10) | Jungimo adapteriai Olympus firmos endoskopams: TJF Q180V, TJF Q190V, GIF Q165, GIF H180, GIF H185 – 3-4 vnt., GIF 1TH190, GIF H190, CF Q165L, CF H185L, CF H190L – 5-6 vnt. |  |
| 9 | Oro filtravimas | Filtras neblogesnis kaip HEPA H13 |  |
| 10 | Oro tiekimas | Suslėgtas medicininis arba suslėgtas sausas oras |  |
| 11 | Oro srauto stebėjimas | Nuolat stebimas nepriklausomų jutiklių kiekvienam endoskopui |  |
| 12 | Oro sunaudojimas | ≤ 200 l/min. |  |
| 13 | Ekranas | Jutiklinis (lietimui jautrus) |  |
| 14 | Ekrane pateikiama informacija apie kiekvieno endoskopo būklę | Būsenos: džiovinama, išdžiovinta, klaida |  |
| 15 | Reikalavimas durims | Durys privalo turėti užraktą |  |
| 16 | Džiovinimo laikas | ≤ 180 min. |  |
| 17 | Paruoštų endoskopų saugojimo (galiojimo) laikas po džiovinimo | ≥ 165 val. |  |
| 18 | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 19 | Oro padavimas | Įrenginys jungiamas į ligoninėje esamą centralizuotą oro padavimo tinklą |  |
| 20 | Atitikimas EN16442-2015 arba lygiaverčiam standartui | Būtinas |  |
| 21 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas |  |
| 22 | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |

3 pirkimo dalis. Tiekėjo siūloma kaina:

| P. d. Nr. | Prekės pavadinimas | Kiekis, vnt. | Siūlomos prekės gamintojas, šalis, siūlomos prekės kodas/ modelis | Mato vieneto kaina eurais be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Endoskopų laikymo spinta | 1 |  |  |  |
| PVM tarifas (%) |  |  |  | PVM suma, Eur |  |
| Suma, Eur su PVM*: |  |  |  |  |  |
| Suteikiamas garantinis terminas, mėn.: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Pasiūlymo priedai ir konfidenciali informacija: Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal jį pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali:

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus*? Taip / Ne | Konfidencialios informacijos pagrindimas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali.

Numatomi pasitelkti subtiekėjai (jei numatoma):

| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir jos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |