TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

biokuro drėgmės matavimo prietaiso PIRKIMUI

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – UAB „Litesko“.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro sutartį.

  - Sutartis – dėl ekonominės naudos vieno ar daugiau ūkio subjektų sudaroma pirkimo sutartis, kurios dalykas yra prekės, paslaugos ar darbai.

  - Pirkimas – Pirkėjo atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) Tiekėju (Tiekėjais) sudarant pirkimo–pardavimo sutartį (Sutartis), kai šios prekės, paslaugos ar darbai yra skirti Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatyme nurodytai veiklai vykdyti.

  - Produktas – prekės, paslaugos arba darbai.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – pramoninis pastovaus veikimo drėgmės analizatorius (NIR technologija).

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Perkamo objekto kiekiai: 1 vnt.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

4.1. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo vieta: Pramonės g. 7, LT 66181 Druskininkai.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Prietaisas privalo užtikrinti realaus laiko duomenų pateikimą apie į pakurą tiekiamo biokuro drėgmę.

  - Pirkimo objekto techniniai duomenys pateikti priede Nr.1

- REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

  - Tiekėjas privalo atlikti bandomuosius matavimus įsipareigojimų vykdymo vietoje, tam kad įrodytų siūlomos įrangos atitikimą keliamiems techniniams reikalavimams. Bandomieji matavimai turi būti atlikti 30-45% santykinės drėgmės intervale, lyginant gaunamus duomenis su laboratoriniais biokuro drėgmės matavimų rezultatais. Laboratorinius tyrimus organizuoja ir rezultatus pateikia Pirkėjas.

  - Tiekėjas privalo atlikti įrangos paleidimo- derinimo darbus, kalibravimą bei personalo apmokymus, pateikti įrangos gamintojo instrukcijas įdiegtos matavimo sistemos eksploatacijai bei aptarnavimui lietuvių arba anglų kalba.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Tiekėjui pateikus Produktą, neatitinkantį užsakyme nurodytų specifikacijų, kiekio arba su defektais, Pirkėjas turi teisę Produkto nepriimti, o priėmus, grąžinti. Pirkėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas Tiekėjui pranešti apie gautą defektuotą Produktą. Tiekėjas įsipareigoja pakeisti Produktą per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Pirkėjo pranešimo. Produkto grąžinimo ar keitimo išlaidas padengia Tiekėjas.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas Produktą pristato savo lėšomis per 30 k. d. nuo užsakymo.

- TIEKĖJO IR PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Įsipareigojimai laikomi įvykdytais, kuomet Produktas pristatytas, sumontuotas, paleistas – suderintas, sukalibruotas, jam atlikta 2 savaičių bandomoji eksploatacija ir konstatuojama, kad Produktas atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus bei pasirašomas priėmimo aktas.

- GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

  - Produktui turi būti suteikta ne trumpesnė kaip 24 mėnesių veikimo garantija.

- SUTARTIES GALIOJIMO TERMINAS

  - Sutartis galioja iki įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 5 mėn.

- PRIEDAI

  - Priedas Nr.1- Techniniai reikalavimai

Priedas Nr.1

Techniniai reikalavimai

- Drėgmės matavimo prietaisas - 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
|  | Matavimo technologija | NIR (Near-Infrared) pagrindu veikianti spektrinė analizė |
|  | Matuojamas parametras | Birių medienos produktų drėgmės kiekis realiuoju laiku |
|  | Matavimo intervalas | Ne siauresnis kaip 10%-60% |
|  | Matavimo tikslumas | ±3% (lyginant su laboratoriniu bandymo rezultatu) |
|  | Perduodamas signalas | 4..20 mA |
|  | Kalibravimas | Galimybė įvesti ne mažiau 3 kalibracinių kreivių skirtingos frakcijos kurui. Galimybė įvesti lyginamuosius rezultatus tarp prietaiso ir laboratorinių matavimų, automatiškai išskaičiuojant kalibracinę kreivę |
|  | Valdymas/Atvaizdavimas | Prietaisas privalo turėti ekraną, kuriame atvaizduojamas matuojamas parametras. Prietaiso nustatymų įvedimas bei kalibravimas turi būti galimas be pagalbinės techninės įrangos (kompiuterio, programatoriaus ir pan.) |
|  | Aplinkos sąlygos | Temperatūra 0 .. 50 °C, atsparumas veikimui dulkėtoje ir drėgnoje aplinkoje (apsaugos klasė ne mažiau kaip IP67) |
|  | Montavimas | Skirtas montuoti į biokuro bunkerį (komplektuojamas su visais tam reikalingais mechaniniais flanšais, laikikliais, adapteriais ir pan.) |