3 dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PORTATYVINIS RENTGENO APARATAS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Portatyvinis rentgeno aparatas | 1 vnt. Nurodyti modelį ir gamintoją |  |  |
| 1. | Aukšto dažnio generatorius | 1 vnt. |  |  |
| 1.1 | Maksimali galia | Ne mažesnė 40 kW |  |  |
| 1.2 | Įtampos diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 40 iki 150 kV |  |  |
| 1.3 | Maksimali srovė | Ne mažesnė 600 mA |  |  |
| 1.4 | Srovės ir laiko sandaugos (mAs) diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,1 iki 600 mAs |  |  |
| 1.5 | Anatominės programos | Būtina. Ne mažiau 1000 (vienas tūkstantis) vnt. |  |  |
| 2. | Rentgeno vamzdis | 1 vnt. |  |  |
| 2.1 | Besisukantis anodas | Būtina. 1 vnt. |  |  |
| 2.2 | Židinio dėmių skaičius | Ne mažiau 2 |  |  |
| 2.3 | Didžiojo židinio nominali galia | Ne mažiau 70 kW |  |  |
| 2.4 | Mažojo židinio nominali galia | Ne mažiau 40 kW |  |  |
| 3. | Kolimatorius | 1 vnt. |  |  |
| 3.1 | LED tipo indikacinis rentgeno spindulių šviesos laukas | Būtina |  |  |
| 3.2 | Kolimatoriaus pasukimas | Ne mažiau kaip po 90º į abi puses |  |  |
| 4. | Mechaninės charakteristikos |  |  |  |
| 4.1. | Valdymas | Rentgeno sistemos motorizuotas judėjimas, vykdomas vidinių variklių pagalba – aktyvuojant variklius rankiniu būdu prie rentgeno valdymo rankenos arba nuotolinio valdymo pultą. |  |  |
| 4.2 | Kolonos tipo rentgeno vamzdžio laikiklis | Būtina |  |  |
| 4.3 | Kolonos pasukimas kampu | Ne mažiau kaip po 270º į abi puses |  |  |
| 4.4 | Rentgeno vamzdžio horizontalaus judėjimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 70 cm iki 125 cm |  |  |
| 4.5 | Rentgeno vamzdžio vertikalaus judėjimo diapazonas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 55 cm iki 210 cm |  |  |
| 4.6 | Rentgeno vamzdžio pavertimo kampas | Ne mažiau 180 º |  |  |
| 4.7 | Aukštis transportavimo metu | Ne didesnis nei 135 cm |  |  |
| 4.8 | Plotis | Ne didesnis nei 54 cm |  |  |
| 4.9 | Svoris | Ne didesnis nei 450 kg |  |  |
| 4.10 | Integruotas dėklas rentgeno spindulių detektoriui | Būtina |  |  |
| 5. | Dozimetrijos sistema (įtaisas, informuojantis apie jonizuojančios spinduliuotės kiekį, išspinduliuotą radiologinės procedūros metu) | Būtina |  |  |
| 6. | Skaitmeninis, bevielis rentgeno spindulių detektorius | 1 vnt. |  |  |
| 6.1 | Detektoriaus dydis | Ne mažesnis nei 35 cm x 43 cm |  |  |
| 6.2 | Pikselio dydis | Ne didesnis nei 150 µm |  |  |
| 6.3 | Svoris | Ne didesnis nei 3,6 kg |  |  |
| 6.4 | Automatinis krovimas integruotame detektoriaus dėkle | Būtina |  |  |
| 7. | Vartotojo sąsaja | 1 vnt. |  |  |
| 7.1 | Informacijos iš detektorių nuskaitymas | Būtina |  |  |
| 7.2 | Ekspozicijos parametrų valdymas | Būtina |  |  |
| 7.3 | Galimybė užprogramuoti rentgeno diagnostinio tyrimo protokolus | Būtina |  |  |
| 7.4 | Gautų vaizdų peržiūra | Būtina |  |  |
| 7.5 | Vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) | Būtina |  |  |
| 7.6 | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |  |
| 7.7 | Lietimui jautrus monitorius | Ekrano įstrižainė ne mažesnė nei 19“ |  |  |
| 8. | Kiti priedai |  |  |  |
| 8.1 | Kliūčių daviklis(ai) | Būtina |  |  |
| 8.2 | Greito baterijų įkrovimo funkcija | Būtina |  |  |
| 9. | Kiti reikalavimai |  |  |  |
| 9.1 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |  |
| 9.2 | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalbomis; Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |  |
| 9.3 | Naujos rentgeno įrangos instaliavimo darbai | Būtina |  |  |
| 9.4 | Personalo apmokymas | Būtina. Ne mažiau 8 val. ir ne mažiau 5 asmenys. |  |  |
| 9.5 | Pristatoma įranga paženklinta CE ženklu | Būtina. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti siūlomo rentgeno aparato modelio CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją |  |  |
| 9.6 | Siūlomos įrangos atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ nurodytiems reikalavimams rentgeno diagnostikos įrangai | Būtina Turi būti pagrįsta gamintojų techniniais dokumentais ar kitais lygiaverčiais duomenimis. |  |  |
| 9.7 | Siūlomos įrangos instaliavimas, montavimas ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 31:2021 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ radiacinės saugos reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka | Būtina |  |  |
| 9.8 | Įrangos gamintojas arba gamintojo atstovai, sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateikti bandymų protokolus. | Būtina |  |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 70;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 30.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai |  | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) |  | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  | Wkokybė = 30 |
| 2.1. | Maksimali galia | 40 kW | 0 balų |
|  |  | Nuo daugiau kaip 40 iki 45 kW | 3 balai |
|  |  | Nuo daugiau kaip 45 iki 50 kW | 6 balai |
|  |  | Daugiau kaip 50 kW | 9 balai |
| 2.2. | Kolonos pasukimas kampu į abi puses | 2700 | 0 balų |
|  |  | Nuo 2710 iki 2850 | 3 balai |
|  |  | Nuo 2850 iki 3000 | 6 balai |
|  |  | Daugiau kaip 3000 | 9 balai |
| 2.3. | Aparato svoris | 420 kg | 0 balų |
|  |  | Nuo mažiau kaip 420 kg iki 410 kg | 1 balai |
|  |  | Nuo mažiau kaip 410 kg iki 400 kg | 2 balai |
|  |  | Mažiau kaip 400 kg | 3 balai |
| 2.4. | Detektoriaus pikselio dydis | 150 µm | 0 balų |
|  |  | Nuo mažiau nei 150 µm iki 145 µm | 3 balai |
|  |  | Nuo mažiau nei 145 µm iki 140 µm | 6 balai |
|  |  | Mažiau nei 140 µm | 9 balai |