5 dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJAx

TRANSPORTUOJAMAS ULTRAGARSO APARATAS SU 2 DAVIKLIAIS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma parametro reikšmė su nuoroda į pasiūlymo puslapį |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Sistemos architektūra | Portatyvus (pritaikytas nešiojimui, ultragarsinis diagnostinis aparatas, sukomplektuotas su mobiliu stovu |  |
|  | Daviklių jungtys | Ne mažiau kaip 1 aktyvi jungtis aparate ir ne mažiau kaip 3 aktyvios jungtis mobiliame aparato stove |  |
|  | Monitorius | - Ne mažiau 15 colių ekrano įstrižainės, LCD tipo; - Rezoliucija: ne mažiau kaip 1024x768. |  |
|  | Sistemos palaikomų daviklių dažnių diapazonas | Ne mažesnėse ribose kaip nuo 1 iki 22 MHz |  |
|  | Didžiausias atvaizduojamas skenavimo gylis | Ne mažesnis kaip 40 cm. |  |
| 6. | Maksimalus kadrų dažnis 2D režime | Ne mažesnis kaip 2000 Hz arba 2000 FPS (angl. frame per second) |  |
| 7. | Maksimalus kadrų dažnis Spalvoto doplerio režime | Ne mažesnis kaip 450 Hz arba 450 FPS (angl. Frame. Per second) |  |
|  | Maksimali kadrų atminties talpa (angl. „cine memory“) | Ne mažesnė kaip 42000 |  |
|  | Atliekami tyrimai | - Kraujagysliniai tyrimai; - Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; - Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai. |  |
|  | Darbo režimai: | - 2D režimas; - Spalvinis dopleris; - Pulsinės bangos dopleris; - Nuolatinės bangos dopleris; - Galios dopleris; - Trapezoidinis vaizdavimas. |  |
|  | B režimo dinaminis diapazonas | Ne mažiau kaip 256 dB |  |
|  | Pacientų duomenų ir vaizdų išsaugojimo galimybės | - Ne mažesnis kaip 512 GB talpos vidinis SSD (angl. solid state drive) diskas; - USB jungtys. |  |
|  | Pacientų duomenų administravimo sistema, jos funkcijos: | - Paciento duomenų įvedimas; - Paciento paieška ir duomenų peržiūra; - Tyrimo peržiūra. |  |
|  | Integruoto DICOM modulio palaikomos funkcijos | DICOM 3.0 |  |
|  | Automatinis vaizdo parametrų optimizavimas | Aparatas turi automatinio vaizdo parametrų optimizavimo funkciją |  |
| 15.1 | Klinikinės analizės matavimų ir skaičiavimų paketai su rezultatų saugojimu į tyrimo ataskaitą | - Kraujagysliniai tyrimai; - Giliųjų ir periferinių venų tyrimai; - Sąnarių, kaulų ir raumenų sistemos tyrimai. |  |
| 15.2 | Automatinis PW kreivių matavimas | Aparatas turi automatinio PW kreivių matavimo funkciją |  |
| 16. | Tyrimo ataskaitų spausdinimas išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu | Tyrimo ataskaitas galima atspausdinti išoriniu lazeriniu A4 formato spausdintuvu |  |
| 17. | Sistemos funkcionalumo praplėtimo ateityje galimybės | Papildoma, baterija, prailginanti darbo eigą ne mažiau kaip iki 6 valandų |  |
| 18. | Tyrimo eigos automatizavimo ir dokumentavimo protokolai, skirti palengvinti ir pagreitinti tyrimą, jų funkcijos | - Tyrimo protokolo pakopų pasirinkimas, norimos pakopos pakartojimas arba praleidimas; - Galimybė kurti vartotojui savo protokolus. |  |
| 19. | Komplektacija: |  |  |
| 19.1 | Linijinis daviklis | - Dažnio diapazonas: ne prastesnėse ribose nei nuo 4,0 iki 16,0 MHz; - Aktyvaus paviršiaus (akustinio lango) ilgis ne mažesnis nei 35 mm; - Elementų skaičius: ne mažiau 190. |  |
| 19.2 | Konvekcinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas: ne prastesnėse ribose nei nuo 1,0 iki 6,0 MHz; 2. Elementų skaičius: ne mažiau 160. |  |
| 19.3 | Vidinis maitinimo akumuliatorius | Užtikrinantis ultragarsinio diagnostinio aparato autonominį maitinimą ne mažiau kaip 90 minučių |  |
| 19.4 | Mobilus stovas ultragarsiniam diagnostiniam aparatui | - Specialios konstrukcijos – techniškai suderintas su siūlomo modelio ultragarsiniu diagnostiniu aparatu; - Ratukai fiksuojami (su stabdžiais). - Aukščio reguliavimo eiga ne mažiau 18 cm. |  |
| 20. | Garantijos laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |
| 21. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 70;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 30.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai |  | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) |  | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  | Wkokybė = 30 |
| 2.1. | Papildoma, į stovą integruojama baterija, prailginanti darbo eigą | Iki 6 val. imtinai | 0 balų |
|  |  | Nuo daugiau kaip 6 val. iki 7 val. imtinai | 2 balai |
|  |  | Nuo daugiau kaip 7 val. iki 8 val. imtinai | 4 balai |
|  |  | Daugiau kaip 8 val. | 6 balai |
| 2.2. | Tikslaus matavimo funkcija, rodanti matavimo žymės padidinimą, leidžianti atlikti labai tikslius matavimus | Naudojant padidinimo įrankį (angl. Zoom) | 0 balų |
|  |  | Nenaudojant padidinimo įrankio (angl. Zoom) | 6 balai |
| 2.3. | Dirbtinio intelekto pagrindu veikiantis žmogaus nervų struktūrų vaizdavimo programa, kuri gali būti naudojamą kaip nuoroda gydytojams, dirbantiems su ultragarso įrenginiais adatos įvedimo tikslumui vietinei anestezijai ir kitoms procedūroms užtikrinti | Funkcijos nėra | 0 balų |
|  |  | Funkcija yra | 6 balai |
| 2.4. | Konvekcinio daviklio technologija | Kitokios technologijos nei vieno kristalo arba Hanafy arba Multi-D technologija | 0 balų |
|  |  | Vieno kristalo arba Hanafy arba Multi-D technologija – | 6 balai |
| 2.5. | Mechaniškai davikliu sukeliamos tiriamų paviršinių struktūrų elastografijos režimas („strain elastography“ arba lygiavertis) | Technologijos nėra | 0 balų |
|  |  | Technologija yra | 6 balai |