6 dalis

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR1.

ULTRAGARSINIS DIAGNOSTINIS APARATAS SU 3 DAVIKLIAIS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | - Mobili, su fiksuojamais stabdžiais; - Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ne mažiau 8 000 000; 4. Integruota baterija. |  |
| 2. | Taikymo tipas (tyrimai) | 1. Smulkių kūno dalių ir paviršinių struktūrų tyrimai; 2.MSK tyrimai; 3. Kraujagyslių tyrimai; 4. Akušeriniai, ginekologiniai; 5. Pilvo organų. |  |
| 3. | Sistemos valdymas | - Lietimui jautrus ne mažesnis kaip 14 colių ekranas sistemos funkcijų valdymui; - Lietimui jautraus ekrano žiūrėjimo kampo reguliavimas; - Skaitinė - raidinė klaviatūra arba liečiama klaviatūra; - Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; - Gelio šildytuvas; 6. Galimybė užsiprogramuoti pasirinktų klavišų funkcijas arba pilnai programuojama vartotojo sąsaja. |  |
| 4. | Aparato monitorius (displėjus) | - Aukštos raiškos LCD arba lygiavertis; - Spalvoto vaizdo monitoriaus ekrano šviesumas ne mažesnis kaip 350 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ne mažiau kaip 22,0 colių; - Skiriamoji geba ne mažiau kaip (1920x1080) taškų; 5. Tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti monitoriaus padėtį. |  |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose. |  |
| 6. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau 350 dB. |  |
| 7. | Darbo režimai | - Dvimatis režimas B; - Vienmatis režimas M; - Spalvinio doplerio režimas; - Spektrinio doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; 6. Paspaudiminės elastografijos režimas. |  |
| 8. | B režimas | 1. Maksimalus galimas sistemos skenavimo gylis ne mažiau kaip 50 cm. 2. Maksimalus kadrų dažnis ne mažesnis kaip 4500 Hz arba 4500 FPS (angl. frame per second) - Dažnio reguliavimas ne mažiau kaip 5 lygiai; - Kompensacinio stiprinimo reguliavimas; - Speciali funkcija, pagerinanti vaizdą riboto matomumo zonoje; - Trapecinis vaizdavimas; - Panoraminis vaizdavimas; - Dvimatis kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais; - Automatinis parametrų optimizavimas. |  |
| 9. | Spalvinio doplerio režimas | 1.Tėkmės greičio doplerio režimas; 2.Galios doplerio režimas; 3. Audinių doplerio režimas; 4. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 5. Mikrokraujagyslių trimatė vizualizacija. |  |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio režimas | - Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; - Nuolatinės veikos režimas; - Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažesnis kaip 39 m/s; - Automatinis parametrų optimizavimas. - Mėginio vartelių plotis ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,5 iki 15,0 mm; |  |
| 11. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Ne mažiau 4 vnt. |  |
| 12. | Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamam davikliui: |  |  |
| 12.1. | Linijinis daviklis | - Paviršiaus plotis ne mažesnis 50 mm; - Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 3,0 iki 12,0 MHz; 3. PZT, Hanafy, Kompozitinio kristalo ar lygavertė technologija; 4. Elementų skaičius: ne mažiau 256. |  |
| 12.2. | Kardiologinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 MHz iki 5 MHz; 2. Elementų skaičius: ne mažiau 80; 3. Vieno kristalo technologija arba lygiavertė. |  |
| 12.3. | Endokavitalinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 2 MHz iki 10 MHz.; 2. Elementų skaičius: ne mažiau 192; 3. Apžvalgos laukas: ne mažiau kaip 150⁰. |  |
| 13. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | - Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; 2. Ultragarso bangomis sukeliamo tiriamų audinių elastografijos režimas (ang. Shearwave elastography). |  |
| 14. | Aparato vidinė atmintis, SSD „Solid-state drive“ tipo | Ne mažesnė kaip 500GB. |  |
| 15. | Spausdintuvas | Integruotas nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. |  |
| 16. | Aparato jungtys/sąsajos | - Ethernet jungtis; - HDMI jungtis arba Display Port; 3. Ne mažiau kaip 4 USB jungtys. |  |
| 17. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: - informacijos perdavimo DICOM Store/Send; - vaizdų spausdinimo - DICOM Print; - atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; - užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM. |  |
| 18. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 70;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 30.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai |  |  |  | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) |  |  |  | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  |  |  | Wkokybė = 30 |
| 2.1. | Maksimalus sistemos skenavimo gylis |  |  | Nuo 51 iki 54 cm | 1 balas |
|  |  |  |  | Nuo 55 cm iki 59 cm | 4 balai |
|  |  |  |  | 60 cm ir daugiau | 6 balai |
| 2.2. | Sistemos dinaminis diapazonas |  |  | Nuo 360 iki 379 dB | 1 balas |
|  |  |  |  | Nuo 380 iki 399 dB | 4 balai |
|  |  |  |  | 400 dB ir daugiau | 6 balai |
| 2.3. | Linijinio daviklio technologija |  | PZT, Hanafy, Kompozitinio kristalo ar lygavertė |  | 0 balų |
|  |  |  | vieno kristalo arba matricinė |  | 6 balai |
| 2.4. | Linijinio daviklio darbinis dažnių diapazonas |  | Ribose nuo 3,0 iki 12,0 MHz imtinai |  | 0 balų |
|  |  |  | Ribose nuo 2,5 iki 13,0 MHz imtinai |  | 3 balai |
|  |  |  | Ne prastesnėse ribose nei nuo 2,0 iki 14,0 MHz |  | 6 balai |
| 2.5. | Endokavitalinio daviklio darbinis dažnių diapazonas | Ribose nuo 2,0 iki 10,0 MHz imtinai |  |  | 0 balų |
|  |  | Ribose nuo 2,0 iki 11,0 MHz imtinai |  |  | 3 balai |
|  |  | Ne prastesnėse ribose nei nuo 2,0 iki 12,0 MHz |  |  | 6 balai |

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA NR2.

ULTRAGARSINIS DIAGNOSTINIS APARATAS SU 3 DAVIKLIAIS – 1 VNT.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | 1. Mobili, su fiksuojamais stabdžiais; 2. Pilnai skaitmeninė sistema; 3. Skaitmeninių kanalų skaičius ne mažiau 8 000 000; 4. Integruota baterija. |  |
| 2. | Taikymo tipas (tyrimai) | 1. Smulkių kūno dalių ir paviršinių struktūrų tyrimai; 2.MSK tyrimai; 3. Kraujagyslių tyrimai; 4. Kardiologiniai tyrimai; 5. Akušeriniai, ginekologiniai; 6. Pilvo organų. |  |
| 3. | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ne mažiau 14 colių ekranas sistemos funkcijų valdymui; 2. Lietimui jautraus ekrano žiūrėjimo kampo reguliavimas; 3. Skaitinė - raidinė klaviatūra arba liečiama klaviatūra; 4. Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; 5. Gelio šildytuvas; 6. Galimybė užsiprogramuoti pasirinktų klavišų funkcijas arba pilnai programuojama vartotojo sąsaja. |  |
| 4. | Aparato monitorius (displėjus) | 1. Aukštos raiškos LCD arba lygiavertis; 2. Spalvoto vaizdo monitoriaus ekrano šviesumas ne mažiau 350 cd/m2; 3. Ekrano įstrižainė ne mažiau 22,0 colių; 4. Skiriamoji geba ne mažiau (1920x1080) taškų; 5. Tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti monitoriaus padėtį. |  |
| 5. | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spalvinio doplerio ir spektrinio doplerio režimuose. |  |
| 6. | Sistemos dinaminis diapazonas | Ne mažiau 350 dB. |  |
| 7. | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B; 2. Vienmatis režimas M; 3. Spalvinio doplerio režimas; 4. Spektrinio doplerio režimas; 5. Galios doplerio režimas; 6. Paspaudiminės elastografijos režimas. |  |
| 8. | B režimas | 1. Maksimalus galimas sistemos skenavimo gylis ne mažiau 50 cm; 2. Maksimalus kadrų dažnis ne mažiau 4500 Hz arba 4500 FPS (angl. frame per second) 3. Dažnio reguliavimas ne mažiau 5 lygiai; 4. Kompensacinio stiprinimo reguliavimas; 5. Speciali funkcija, pagerinanti vaizdą riboto matomumo zonoje; 6. Trapecinis vaizdavimas; 7. Panoraminis vaizdavimas; 8. Dvimatis kombinuotas vaizdas gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais; 9. Automatinis parametrų optimizavimas. |  |
| 9. | Spalvinio doplerio režimas | 1.Tėkmės greičio doplerio režimas; 2.Galios doplerio režimas; 3. Audinių doplerio režimas; 4. Mikrokraujagyslių vizualizacija; 5. Mikrokraujagyslių trimatė vizualizacija. |  |
| 10. | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas; 2. Nuolatinės veikos režimas; 3. Maksimalus vaizduojamas greitis ne mažesnis kaip 39 m/s; 4. Automatinis parametrų optimizavimas. 5. Mėginio vartelių plotis ne siauresnėse ribose kaip nuo 0,5 iki 15,0 mm; |  |
| 11. | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | Ne mažiau 4 vnt. |  |
| 12. | Reikalavimai komplekte su aparatu pateikiamam davikliui: |  |  |
| 12.1. | Linijinis daviklis | 1. Paviršiaus plotis ne mažesnis 50 mm; 2. Darbinis dažnių diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 3,0 iki 12,0 MHz; 3. PZT, Hanafy, Kompozitinio kristalo ar lygavertė technologija; 4. Elementų skaičius: ne mažiau 256. |  |
| 12.2. | Konvekcinis daviklis | - Dažnio diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 MHz iki 6 MHz; - Vieno kristalo arba matricinė technologija; 3. Elementų skaičius: ne mažiau 192. |  |
| 12.3. | Kardiologinis daviklis | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnėse ribose kaip nuo 1 MHz iki 5 MHz; 2. Elementų skaičius: ne mažiau 80; 3. Vieno kristalo technologija arba lygiavertė. |  |
| 13. | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga | 1. Automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; 2. Ultragarso bangomis sukeliamo tiriamų audinių elastografijos režimas (ang. Shearwave elastography); - Kardiologiniai matavimai. |  |
| 14. | Aparato vidinė atmintis, SSD „Solid-state drive“ tipo | Ne mažiau 500GB. |  |
| 15. | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas. |  |
| 16. | Aparato jungtys/sąsajos | 1. Ethernet jungtis; 2. HDMI jungtis arba Display Port; 3. Ne mažiau 4 USB jungtys. |  |
| 17. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: 1. informacijos perdavimo DICOM Store/Send; 2. vaizdų spausdinimo - DICOM Print; 3. atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; 4. užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM. |  |
| 18. | Prekės garantija | Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija |  |

Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami ir tarpusavyje palyginami pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo kriterijų, t. y. pagal kainos ir kokybės santykį.

Laimėjusiu bus pripažintas pasiūlymas, kuris gaus daugiausia ekonominio naudingumo balų pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas.

Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:

1) Pasiūlymo kaina (P) – 70;

2) Funkciniai pranašumai (Q) – 30.

Pasiūlymo ekonominis naudingumas (S) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (P) ir funkcinių pranašumų (Q) balus:

S=Qi×Wkokybė+Wkaina×Pmažiausia  Pi

Wkokybė –kokybei suteiktas lyginamasis svoris;

Qi- konkretaus vertinamo pasiūlymo kokybė procentais (skaičiuoklėje kokybės balui apskaičiuoti pasirenkamas „tiesioginis balų suteikimas “ variantas).

Wkaina - kainai suteiktas lyginamasis svoris;

Pi – konkretaus vertinamo pasiūlymo kaina. Pasiūlymuose nurodytos kainos vertinamos eurais be PVM.

Pagal šią formulę laimėtoju pripažįstamas pasiūlymas, surinkęs didžiausią balų skaičių.

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai ir parametrai |  | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo kaina (P) |  | Wkaina = 70 |
| 2. | Kokybės kriterijai (Q): |  | Wkokybė = 30 |
| 2.1. | Maksimalus sistemos skenavimo gylis | Nuo 51 iki 54 cm | 1 balas |
|  |  | Nuo 55 cm iki 59 cm | 4 balai |
|  |  | 60 cm ir daugiau | 6 balai |
| 2.2. | Sistemos dinaminis diapazonas | Nuo 360 iki 379 dB | 1 balas |
|  |  | Nuo 380 iki 399 dB | 4 balai |
|  |  | 400 dB ir daugiau | 6 balai |
| 2.3. | Linijinio daviklio technologija | PZT, Hanafy, Kompozitinio kristalo ar lygavertė | 0 balų |
|  |  | vieno kristalo arba matricinė | 6 balai |
| 2.4. | Linijinio daviklio darbinis dažnių diapazonas | Ribose nuo 3,0 iki 12,0 MHz imtinai | 0 balų |
|  |  | Ribose nuo 2,5 iki 13,0 MHz imtinai | 3 balai |
|  |  | Ne prastesnėse ribose nei nuo 2,0 iki 14,0 MHz | 6 balai |
| 2.5. | Kardiologiniai matavimai su/be automatine kairiojo skilvelio širdies išstūmimo frakcijos (EF) skaičiavimo funkcija su dirbtinio intelekto pagalba | Be automatinės skaičiavimo funkcijos | 0 balų |
|  |  | Su automatine skaičiavimo funkcija | 6 balai |