KLAUSIMYNAS

NAUJAGIMIŲ GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ STEBĖJIMO MONITORIUS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

NAUJAGIMIŲ GYVYBINIŲ FUNKCIJŲ STEBĖJIMO MONITORIUS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmė | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai paciento monitoriui: | Suderinamas su naujagimių intensyvios terapijos skyriuje esančiais monitoriais B850 |  |
| 2. | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvotas; 2. LCD tipo arba lygiavertis; 3. Lietimui jautrus („touchscreen“); 4. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 39 cm; 5. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1366 x 768 taškų |  |
| 3. | Monitoriaus parametrų valdymas | 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“); 2. Parametrų valdymo ratuku arba interaktyviomis piktogramomis lietimui jautraus ekrano apačioje ir šonuose 3. Aliarmo nutildymas be kontaktinis. |  |
| 4. | Vienu metu ekrane atvaizduojamų kreivių skaičius | Ne mažiau kaip 12 |  |
| 5. | Reikalavimas aušinimui | Pasyvus (be aušinimo ventiliatorių) |  |
| 6. | Sąsajos | 1. Ne mažiau kaip 3 USB jungtys; 2. Kompiuterinio tinklo jungtis; 3. Ne mažiau kaip 1 jungtis papildomam ekrano pajungimui |  |
| 7. | Galimybė stebėti monitoriaus pavojaus pranešimus kitame, nutolusiame monitoriuje | Būtina |  |
| 8. | Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos naujagiminės programos | 1. Oksikardiorespirogramos tendencijos programa. EKG, SpO2 ir kvėpavimo parametrų tendencijų peržiūra realiame laike. |  |
| 9. | Matuojamų parametrų atmintis | 1. Atminties trukmė ≥ 7 paros. grafinės ir skaitmeninės informacijos 2. ≥ 200 momentinių nuotraukų išsaugojimas atmintyje; |  |
| 10. | Tendencijų eksportavimas iš monitoriaus į išorinę laikmeną USB arba analogiška laikmeną | Būtina |  |
| 11. | Reikalavimai gyvybinių funkcijų monitoriaus akumuliatoriui | 1. Pakrovimo laikas, iki ne mažiau kaip 90% maksimalios akumuliatoriaus talpos, mažiau kaip 4 val. 2. Veikimo laikas nuo pilnai pakrauto akumuliatoriaus ne mažiau kaip 4 val. |  |
| 12. | Monitoruojami parametrai: | 1. EKG multiderivacinis kanalas 2. Neinvazinis kraujospūdis 3. SpO2 4. Temperatūra ≥ 2 kanalai |  |
| 13. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V; 2. ŠSD matavimo ribos ne siauresnės kaip 20-300 k/min; 3. ST segmento matavimas; 4. ŠSD matavimo tikslumas ± 1% arba ± 1 k/min |  |
| 14. | Kvėpavimo monitoringas | 1. Kvėpavimo dažnio ribos nuo 0 iki 200 (ne blogiau už nurodytas ribas) 2. Matavimo paklaida ±3 k/min ribose nuo 121 iki 200 k/min 3. Apnea detekcija |  |
| 15. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 15-45ºC; 2. Matavimo paklaida ≤ 0,1ºC (diapazone nuo 25-45ºC) |  |
| 16. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip 10-290 mmHg; 2. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis 3. Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT 4. Veninės stazės funkcija |  |
| 17. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 30-100%; 2. Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%); 3. Perfuzijos indeksas matavimo ribos nuo 0 iki 32 (ne blogiau už nurodytas) |  |
| 18. | Komplektuojami monitoriaus priedai: | 1. EKG elektrodų kabelis 3-ių elektrodų, skirtas naujagimiams – 1 vnt. 2. SpO2 matavimo daviklis, skirtas naujagimiams – 1 vnt. 3. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos naujagimiams, komplekte 5 skirtingų dydžių – 1 kompl. 4. Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus – 1 vnt.. 5. Vaikiškas odos temperatūros matavimo daviklis – 1 vnt. |  |
| 19. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Techninio personalo apmokymas | Klaipėdos universitetinės ligoninės Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Įrangai suteikiama garantija | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 23. | Garantijos sąlygos | Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. |  |