TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

SKAITMENINĖ MAMOGRAFIJOS SISTEMA

1 lentelė

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes) | Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys gamintojo dokumentai (pateikiami lietuvių ir/ar anglų kalba) (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti eilės numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rentgeno mamografijos sistemos darbo režimai | 1. Skaitmeninė 2D mamografija |  |  |
|  |  | 2. Būtina galimybė komplektuoti skaitmeninės tūrinės (3D) mamografijos (tomosintezės) funkciją ateityje papildomai įsigijus reikiamus priedus |  |  |
|  |  | 3. Pacienčių su implantais tyrimai |  |  |
| 2. | C-lanko sistema: |  |  |  |
| 2.1. | Vertikalus judėjimas | Motorizuotas |  |  |
| 2.2. | Sukamasis judesys | Motorizuotas |  |  |
| 2.3. | C-lanko posūkio kampo diapazonas | ≥ 350⁰ |  |  |
| 2.4. | Vertikalaus judėjimo diapazonas | Minimalus atstumas nuo grindų iki horizontalaus detektoriaus (0⁰ padėtis) ne didesnis kaip 71 cm, maksimalus atstumas – ne mažesnis kaip 140 cm |  |  |
| 2.5. | Atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) | ≥ 65 cm |  |  |
| 2.6. | Pacientės veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema | Būtina |  |  |
| 3. | Kompresijos sistema |  |  |  |
| 3.1. | Rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas | Būtina |  |  |
| 3.2. | Didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime | ≥ 175 N |  |  |
| 3.3. | Didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime | ≥ 230 N |  |  |
| 3.4. | Krūties prispaudimo plokštės | Ne mažiau kaip dviejų dydžių: 18 cm +/- 1 cm x 24 cm +/- 1 cm ir 24 cm +/- 1 cm x 30 cm +/- 1 cm |  |  |
| 4. | Didinimas: |  |  |  |
| 4.1. | Geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema | ≥ 1.5 kartų |  |  |
| 5. | Rentgeno vamzdis: |  |  |  |
| 5.1. | Mažo skersmens židinio dėmės diamentras | ≤ 0,1 mm |  |  |
| 5.2. | Didelio skersmens židinio dėmės diamentras | ≤ 0,3 mm |  |  |
| 5.3. | Anodo šiluminė talpa | ≥ 300 kHU |  |  |
| 5.4. | Anodo aušinimo greitis | ≥ 500 W |  |  |
| 5.5. | Rentgeno vamzdžio gaubės aušinimo greitis | ≥ 100 W |  |  |
| 6. | Kolimatorius: |  |  |  |
| 6.1. | Filtrai | Ne mažiau kaip dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2D režimui |  |  |
| 7. | Rentgeno generatorius: |  |  |  |
| 7.1. | Galia | ≥ 5 kW |  |  |
| 7.2. | mAs diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 3 mAs iki 500 mAs |  |  |
| 7.3. | Įtampos diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 25 kV iki 49 kV |  |  |
| 8. | Skaitmeninis rentgeno detektorius: |  |  |  |
| 8.1. | Detektoriaus tipas | Skaitmeninis |  |  |
| 8.2. | Pikselio dydis | ≤ 100 µm |  |  |
| 8.3. | Pilkumo lygių skaičius | ≥ 14 bitų |  |  |
| 8.4. | Detektoriaus aktyvios zonos plotas | ≥ (22 x 28) cm |  |  |
| 8.5. | Rentgeno tinklelis | Judantis |  |  |
| 9. | Ekspozicijos reguliavimo ir optimizavimo sistema: |  |  |  |
| 9.1. | Pilnai automatinis valdymo režimas | Automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą |  |  |
| 9.2. | Rankinis valdymo režimas | Leidžiantis laisvai pasirinkti spektrinį filtrą, mAs ir įtampą |  |  |
| 10. | Vaizdų apdorojimo programinė ir techninė įranga: |  |  |  |
| 10.1. | Radiologijos technologo darbo vieta: |  |  |  |
| 10.1.1. | Radiologijos technologo darbo vieta aprūpinta visa aparatine ir programine įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai | Būtina |  |  |
| 10.1.2. | Galimybė gauti pacientų sąrašą iš poliklinikos informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) | Būtina |  |  |
| 10.1.3. | Vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) | Būtina |  |  |
| 10.1.4. | Vaizdų spausdinimas (DICOM Print) | Būtina |  |  |
| 10.1.5. | Vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas | Būtina |  |  |
| 10.1.6. | Švinuotas rentgeno apsauginis skydas | Būtina |  |  |
| 10.1.7. | Modelinė sistema (fantomas) kokybės užtikrinimui | 1 vnt. |  |  |
| 10.2. | Gydytojo radiologo darbo vietos programinė įranga: |  |  |  |
| 10.2.1. | Specializuota programinė įranga 2D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui | Būtina |  |  |
| 10.2.2. | Galima perduoti DICOM standarto vaizdus į medicininių vaizdų peržiūros stotį ir į medicininių vaizdų archyvą (DICOM Storage SCU / DICOM Storage SCP) | Būtina |  |  |
| 10.2.3. | Galima spausdinti DICOM standarto vaizdus (DICOM Print) | Būtina |  |  |
| 10.2.4. | Paciento informacijos užklausimas/gavimas iš DICOM archyvų (DICOM Query ir Retrieve funkcijos) | Būtina |  |  |
| 10.2.5. | Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos | Būtina |  |  |
| 10.2.6. | Vaizdų pilkumo skalės keitimas | Būtina |  |  |
| 10.2.7. | Vaizdų inversija | Būtina |  |  |
| 10.2.8. | Vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas | Būtina |  |  |
| 10.2.9. | „Padidinimo stiklo“ funkcija | Būtina |  |  |
| 10.2.10. | Nepertraukiamas vaizdų mastelio keitimas | Būtina |  |  |
| 10.2.11. | Ilgio matavimai | Būtina |  |  |
| 10.2.12. | Vaizdų anotacijos | Būtina |  |  |
| 10.2.13. | Galimybė vartotojui pakeisti tyrimo tekstinės informacijos išdėstymą ekrane | Būtina |  |  |
| 10.2.14. | Ultragarso vaizdų, magnetinio rezonanso tomografijos vaizdų peržiūra | Būtina |  |  |
| 10.3.1. | Kompiuteris | Būtina |  |  |
| 10.3.2. | Monitorius pacientų sąrašo ir vaizdų peržiūrai | 1. Kiekis - 1 vnt. |  |  |
|  |  | 2. Įstrižainė ≥ 21" |  |  |
|  |  | 3. Skiriamosios geba ne mažiau kaip 1600x1200 |  |  |
|  |  | 4. Kontrastiškumas ≥ 1500:1 |  |  |
|  |  | 5. Maksimalus skaistis ≥ 400 cd/m2 |  |  |
|  |  | 6. DICOM kalibruotas maksimalus skaistis ≥ 250 cd/m2 |  |  |
| 10.3.3. | Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius | 1. Kiekis - 2 vnt. |  |  |
|  |  | 2. Įstrižainė ≥ 21” |  |  |
|  |  | 3. Raiška ≥ (2500 x 2000) |  |  |
|  |  | 4. Kalibruotas skaistis ≥ 500 cd/m2 |  |  |
|  |  | 5. Kontrastiškumas ≥ 1500:1 |  |  |
|  |  | 6. Atvaizduojantis spalvotus ir nespalvotus vaizdus |  |  |
| 10.4. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |  |

Bendrieji reikalavimai:

- Prekė turi būti nauja, nenaudota, pagaminta ne ankščiau nei prieš 12 mėn. nuo jos pristatymo datos. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Tiekėjai, sumontavę ir suderinę Prekę, privalo atlikti Prekės gamintojo nurodytus priėmimo testus, kokybės kontrolės priėmimo bandymus, darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsėnos lygiavertos dozės galios matavimus pagal Lietuvos higienos normos  HN 78:2009 „Kokybės kontrolės reikalavimai ir vertinimo kriterijai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ reikalavimus.

- Įranga turi turėti prietaisą arba lygiavertę priemonę, leidžiančią gydytojui radiologui gauti informaciją apie paciento apšvitos dozei įvertinti reikalingus parametrus.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - dokumentus anglų ir lietuvių kalba, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi (jei yra), techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme lietuvių ir/ar anglų kalba privaloma nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.