## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas (pažymėti TAIP arba NE):
1 pirkimo objekto dalis. Rotacinis mikrotomas - 2 vnt. |  | Ne
2 pirkimo objekto dalis. Priverstinės konvekcijos inkubatorius - 1 vnt. |  | Ne
3 pirkimo objekto dalis. Mėginių makro fotografavimo sistema - 1 vnt. |  | Ne
4 pirkimo objekto dalis. Automatizuoto stiklelių dažymo mašina - 1 vnt. |  | Ne
5 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas - 1 vnt. |  | Ne
6 pirkimo objekto dalis. Dejonizatorius - 1 vnt. |  | Ne
Kaina skaičiuojama tikslumo lygiu iki šimtųjų dalių (t. y. du skaičiai po kablelio). Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas nepateikia kainų su PVM, tačiau nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ................................................................................................................................................................................ Vadovaujantis Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo nuostatomis, prekėms taikomas 21% PVM tarifas. Tais atvejais, kai tiekėjas teikia pasiūlymą ir taiko kitokį PVM tarifas, tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia laisvos formos dokumentą, kuriame nurodo priežastis, dėl kurių taikomas kitas PVM tarifas. Pastaba. Atmesdama pasiūlymus dėl per didelės pasiūlymo kainos, perkančioji organizacija vertins galutines pasiūlymų kainas su visais mokesčiai, t. y., įskaitant tiekėjo nurodytą PVM bei dėl sutarties sudarymo su viešojo pirkimo laimėtoju perkančiosios organizacijos įgyjamas mokestines prievoles (ar teises).

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1 | Tiekėjas turi pateikti dokumentus kartu su pasiūlymu, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2 | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4 | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti su pasiūlymu. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams ir periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis).
5 | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis:
| 6.1 | Ne mažiau nei 24 mėn.
| 6.2 | Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą Prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus (jeigu taikoma), įskaitant techninei priežiūrai, bei techninei būklei patikrinti atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo dienos. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Pirkėjo raštu nustatytą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Pirkėjui konsultacijas ir paaiškinimus telefonu
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 30 personalo (mokymų trukmė: ne mažiau 8 akademinės valandos),
2. Mokymai ≥ 1 inžinieriui (mokymų trukmė: ne mažiau 4 akademinės valandos).
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 16 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu pasiūlymu (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti; Vadovaujantis išdėstytais argumentais konkrečiai šiam pirkimui privaloma specialiųjų reikalavimų 4 p. nustatyti šiame pagrindime suformuluotus reikalavimus. 1 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.371838/asr 2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/LSU/?uri=CELEX%3A32017R0745

## 1 PD
1 pirkimo objekto dalis. Rotacinis mikrotomas - 2 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Mėginio padavimas | Motorizuotas
3 | Valdymas | Atskirame valdymo bloke, kuris gali būti naudojamas tiek iš kairės, tiek iš dešinės prietaiso pusės
4 | Plonų pjūvių pjovimas | Motorizuotas
5 | Pjūvio pjovimo greitis (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0-420 mm/s
6 | Pjūvio storio nustatymo intervalas | 1. nuo 0,5 iki 5 µm, 0,5 µm dydžio intervalais,
2. nuo 5 iki 20 µm, 1 µm dydžio intervalais,
3. nuo 20 iki 60 µm, 5 µm dydžio intervalais,
4. nuo 60 iki 100 µm, 10 µm dydžio intervalais.
7 | Grubaus nupjovimo režimas (angl. “Trimming”) | Motorizuotas, dviejų greičių: vienas greitis 300 um/s ± 15 um/s, antras 600 um/s ± 15 um/s arba 800 um/s ± 15 um/s
8 | Grubaus nupjovimo režimo pjūvio storio nustatymo intervalas (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 1. nuo 1 iki 10 µm, 1 µm dydžio intervalais,
2. nuo 10 iki 20 µm, 2 µm dydžio intervalais,
3. nuo 20 iki 50 µm, 5 µm dydžio intervalais,
4. nuo 50 iki 100 µm, 10 µm dydžio intervalais,
5. nuo 100 iki 600 µm, 50 µm dydžio intervalais.
9 | Mėginio atitraukimo funkcija grįžtamojo judesio metu (angl. “Retraction”) | 1. Rankiniu režimu: nustatoma nuo 5 iki 100 µm, 5 µm dydžio intervalais su galimybe išjungti,
2. Automatiniu režimu: sinchronizuotas pagal pjovimo greitį su galimybe išjungti.
10 | Likusio mėginio padavimo atstumo perspėjimas | Vizualus ir akustinis
11 | Jėgos balansavimo sistema | Privalo būti galimybė vartotojui pagal poreikį subalansuoti sistemą skirtingiems mėginio svoriams, kad atleidus pjovimo rankeną mėginys savaime dėl svorio nesileistų žemyn.
12 | Pjovimo rankenos centravimas | Būtina galimybė centruoti pjovimo rankeną, kai dirbama automatiniu pjovimo režimu, siekiant išvengti smūgio pavojaus.
13 | Bendro nupjauto storio skaičiavimo ir sumavimo funkcija | Būtina
14 | Papildomas pjovimo rankenos stabdis/ apsauga | Būtina, fiksuota ant pjovimo rankenos
15 | Mėginio orientavimas (+/- 10%) | Horizontaliai 8º, vertikaliai 8º
16 | Ašmenų laikiklis | Universalus, leidžiantis naudoti tiek aukšto, tiek žemo profilio peilius, nepakeičiant laikiklio.
17 | Peilio laikiklio pagrindas | Stumdomas
18 | Mėginio laikiklis (+/- 10%) | Tinkamas pjauti mėginius standartinėse kasetėse (55 x 50 mm) ir mega kasetėmis (68 x 48 x 15 mm)
19 | Dėklas ant mikrotomo viršaus priedų pasidėjimui | Ne mažesnis nei 640 cm², su galimybė nuimti valymui.
20 | Antistatinė atliekų surinkimo vonelė | Būtina, talpa ne mažiau kaip 1400 mL
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 2 PD
2 pirkimo objekto dalis. Priverstinės konvekcijos inkubatorius - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Vidinis kameros tūris | Ne mažiau kaip 50 litrų
3 | Išoriniai matmenys, neskaičiuojant rankenos ir jungčių (PxAxG) | Ne didesni nei 750 x 700 x 650 mm
4 | Temperatūros ruožas | Ribose ne siauresnėse kaip nuo +7°C virš aplinkos temperatūros iki 100 °C
5 | Temperatūros variacijos kameroje esant 37 °C | Ne didesnės nei ± 0,3 °C
6 | Temperatūros atstatymas dėl 30 sekundžių atidarytų durų esant nustatytai 37 °C temperatūrai | Ne daugiau kaip 15 min.
7 | USB ar lygiavertė jungtis duomenų perdavimui | Būtina
8 | Valdiklis | Ne prasčiau kaip LCD ar lygiavertis valdiklis (pvz. liečiamas ekranas)
10 | Lentynos | Kartu pateikiamos ne mažiau kaip 2 lentynos. Kameroje privalo tilpti ne mažiau kaip 4 lentynos.
11 | Reguliuojamas ventiliatoriaus greitis mėginių džiovinimui | Būtinas
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 3 PD
3 pirkimo objekto dalis. Mėginių makro fotografavimo sistema - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Patologiniams mėginiams aprašyti ir vaizdams dokumentuoti, įkelti į turimą informacinę sistemą (LIS) susiejant su paciento atveju
3 | Paruošti protokolai integracijai į laboratorinę informacinę (LIS) ir medicininių vaizdų archyvų (PACS) sistemas | DICOM, HL7, TWAIN ir WIA ar lygiaverčiai
4 | Jungtis su lokaliu interneto tinklu | Tinkama jungti prie esamo tinklo RJ45 ar lygiaverte jungtimi
5 | Atvejo identifikacija | Nuskaitomas BAR kodo skaitytuvu arba įvedant ranka, tuo pačiu automatiškai atveriamas atvejo aplankas
6 | Nuotraukos rezoliucija | Ne mažiau kaip 20 megapikselių
7 | Video vaizdo skiriamoji geba ir greitis | Ne mažiau kaip 4K – 4096x2160, ne mažiau kaip 25 kadrai/s
8 | Optinis padidinimas | Ne mažiau 65 kartai
9 | Valdymo priedai | Pedalas padidinimo valdymui ir fotografavimui
10 | Audio įrašo ir garso atkūrimo galimybė | Privaloma, su įranga pateikiamas mikrofonas
11 | Fokusavimas | Automatinis
12 | Baltos spalvos balansas | Automatinis
13 | Integruotos į kamerą apšvietimo sistemos šviesos intensyvumas | Ne mažiau kaip kaip 1100lm
14 | Kojinio pedalo funkcijos | Didinti vaizdą, mažinti, išsaugoti, audio įrašas, grįžti atgal
15 | Kitos programinės įrangos galimybės | Ilgių ir plotų matavimas nekontaktiniu būdu, sekcijų žymėjimas, teksto įterpimas
16 | Stacionarus kompiuteris programinei įrangai ir darbui su vaizdais | Su sensoriniu monitoriumi, Windows arba identiška operacine sistema
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 4 PD
4 pirkimo objekto dalis. Automatizuoto stiklelių dažymo mašina - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Dažyti histologinius preparatus
3 | Pakrovimas - dažymo pradžia | Pakrovimas (dažymo pradžia) bet kuriuo metu, pagal operatoriaus poreikį
4 | Programavimas | Galimybė nustatyti laiką stotelei ne siauresniame intervale nei nuo 2 sek. iki 300 sek.
5 | Maksimalus stiklelių skaičius dažomas vienu metu | Ne mažiau nei 70
6 | Stiklelio agitavimas dažymo metu | Pasirenkamas nuo 0 iki 3 kartų vienai stotelei
7 | Dažymo stotelės indo talpa | Ne didesnė nei 50 mL
8 | Dažymo/plovimo stočių skaičius | Ne mažiau nei 14, iš kurių ne mažiau kaip 3 plovimo stotys
9 | Vandens padavimas plovimo stotyse | Vandens padavimas ir išleidimas į plovimo stotis reguliuojamas automatiškai
10 | Stiklelių laikiklis | Talpinantis ne mažiau kaip 4 stiklelius
11 | Nudažytų stiklelių surinkimo stotelė | Privalo talpinti ne mažiau kaip 14 stiklelių
12 | Išoriniai dažymo procesoriaus matmenys | Plotis ne didesnis kaip 65 cm
13 | Komplektacija | Privalo būti patiekta ne mažiau kaip 14 dažymo stoties indelių, ne mažiau kaip 3 plovimo stoties indeliai
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 5 PD
5 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Konstrukcija | Binokuliarinis mikroskopas
3 | Okuliarų pasvirimo kampas | Ne daugiau kaip 25 laipsniai
4 | Okuliarų aukščio reguliavimas | Būtina
5 | Atstumas tarp akių | Reguliuojamas ne siauresniame intervale kaip nuo 50 mm iki 75 mm
6 | Okuliarų matymo laukas (esant didinimui 10x) ir dioptrijų korekcija | Matymo laukas ne mažesnis kaip 22 mm, korekcija ne mažesnė kaip +/- 5 dioptrijos
7 | Apšvietimo sistema | Koehler konstrukcijos su centruojama lauko diafragma; mikroskopas pateikiamas su dviem keičiamais šviesos šaltiniais – ne mažiau 30W halogeniniu ir ne mažiau 3W LED
8 | Apšvietimo valdymas | Kiekvienam objektyvui atskirai galima nustatyti norimą šviesos intensyvumą, kuris automatiškai atkuriamas, kai vartotojas grįžta prie konkretaus objektyvo. Nesinaudojant mikroskopu ilgesnį laiką, šviesa automatiškai išjungiama arba perjungiama į miego rėžimą
9 | Objektinių stiklelių slankiklis | Stiklelio eiga ne mažesnė kaip 75x50mm
10 | Kondensorius | Abbe arba lygiavertės konstrukcijos fokusuojamas kondensorius su ne mažesne kaip 0.9/1,25 skaitine apertūra ir valdoma diafragma
11 | Fokusavimo mechanizmas | Koaksialinis, grubiam ir tiksliam fokusavimui, eiga ne mažesnė kaip 15 mm
12 | Objektyvų revolveris | Ne mažiau kaip penkiems objektyvams
13 | Objektyvų geometrinės ir chromatinės charakteristikos | 4x arba 5x didinantis objektyvas: Semi Plan Apochromatinis (arba Plan Fluor, Plan APO arba lygiaverčiai), NA ≥ 0.13, darbinis atstumas ne mažesnis kaip 15 mm
10x didinantis objektyvas: Semi Plan Apochromatis (arba Plan Fluor, arba Plan APO arba lygiaverčiai), NA ≥ 0.30, darbinis atstumas ne mažesnis kaip 10 mm
40x didinantis objektyvas: Semi Plan Apochromatinis (arba Plan Fluor, arba PlanAPO arba lygiaverčiai), NA ≥ 0.75, darbinis atstumas ne mažesnis kaip 0,7 mm
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## 6 PD
6 pirkimo objekto dalis. Dejonizatorius - 1 vnt.
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomų prekių pavadinimai (modeliai, konkrečios modifikacijos), gamintojai, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Išgryninto vandens kokybiniai rodikliai | 1. Vandens varža ≥ 5MΩ∙cm prie 25 ºC,
2. Bendros organinės anglies koncentracija ≤ 30 pbb,
3. Bakterijų kiekis ≤ 10 cfu/ml.
3 | Gryninimo stadijos | 1. Trifunkcinis vienalytis priešfiltris su identifikavimo sistema,
2. Dviguba reversinė osmozė su recirkuliacine kilpa, prailginančia pirminio filtro naudojimo laiką ir sumažinančia vandentiekio vandens sunaudojimą,
3. Elektrodejonizavimo modulis su nuolat regeneruojančia jonų mainų derva, modulyje integruota aktyvinta anglimi, neleidžiančia jam užkalkėti,
4. Ultravioletinių spindulių lempa.
4 | Sistemos našumas | ≥ 15 l/h
5 | Sistemos valdymas | Mikroprocesorinis
6 | Integruotas reversinės osmozės membranos sanitizavimo mazgas | Būtinas
7 | Talpa | ≥ 100 l talpa (pagaminta iš PE arba lygiavertės medžiagos), skirta II kokybės lygio su konusiniu dugnu ir lygio davikliu, kuris turi ryšį su vandens paruošimo sistema bei ventiliavimo – CO2 pašalinimo filtru. Talpoje integruota ultravioletinių spindulių lempa papildomai apsaugai nuo bakterinio užterštumo
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0
|  | Suma su PVM žodžiai, Eur | (įrašyti bendrą pasiūlymo kainą žodžiais)
Pasiūlymas

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne