Pirkimo sąlygų

2 priedas

AKUMULIATORINAI JĖGOS INSTRUMENTAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Numatoma įsigyti akumuliatorinius jėgos instrumentus (toliau – prekės) – 1 vnt.

2. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu su identifikavimo numeriu.

3. Prekės privalo atitikti techninės specifikacijos reikalavimus (kartu su pasiūlymu pateikiami prekių atitiktį reikalavimams pagrindžiantys dokumentai ir nuorodos į konkretų dokumento psl.):

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Akumuliatorinių jėgos instrumentų rinkinio paskirtis | Skirtas smulkiųjų ir vidutinių kaulų chirurginėms operacijoms – kaulų pjovimui, gręžimui, Kiršnerio vielos įvedimui atliekant mažos ir vidutinės apimties traumatologines chirurgines kaulų procedūras bei dedikuota pjovimo rankena vidutinių ir stambių operacijų atlikimui. Lentelės 2 punkte nurodyto akumuliatorinių jėgos instrumentų rinkinio visos sudedamosios dalys turi būti tarpusavyje suderinamos ir naudojamos kartu be papildomų priemonių. |
| 2. | Akumuliatorinių jėgos instrumentų rinkinio komplektacija | 2.1. Multifunkcinė gręžimo-pjovimo rankena – 3 vnt. |
|  |  | 2.1.1 Dedikuota pjovimo rankena – 1 vnt. |
|  |  | 2.2. Osciliuojančio pjovimo antgalis – 3 vnt. |
|  |  | 2.3. Gręžimo antgalis (Jacobs tipo) – 3 vnt. |
|  |  | 2.4. Kiršnerio vielos antgalis – 3 vnt. |
|  |  | 2.5. Įkraunama baterija – 8 vnt. |
|  |  | 2.6. Baterijų įkrovimo stotelė – 2 vnt. |
|  |  | 2.7. Sterilizuojamas baterijos dėklas – 4 vnt. |
|  |  | 2.8. Sterilizuojamas baterijos įdėjimo skydelis – 4 vnt. |
|  |  | 2.9. Frezavimo/Reamer tipo antgalis – 4 vnt. (1vnt. +3 vnt.) |
|  |  | 2.10 Gręžimo greito fiksavimo antgalis (AO style) – 3 vnt. |
|  |  | 2.11. Sterilizavimo konteineris – 4 vnt. |
|  |  | 2.12. Osciliuojančio pjūklo geležtės, tinkamos osciliuojančio pjovimo antgaliui – 30 vnt. |
| 3. | Multifunkcinės gręžimo - pjovimo rankenos funkcionalumas (3 vnt.): | Multifunkcinė, pistoleto formos rankena. Turi būti galimybė naudoti įvairius darbo įrankius: grąžtus, frezas, įvesti Kiršnerio vielą, naudoti osciliuojančio pjovimo antgalį. |
| 3.1. | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 1000 aps./min. gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą |
| 3.2. | Svoris (be baterijos) | Ne daugiau kaip 750 g |
| 3.3. | Galingumas | Ne mažiau kaip 100 W |
| 3.4. | Akumuliatorinio jėgos instrumento priežiūra | Sterilizuojama, autoklavuojama, atspari dezinfekavimui |
| 3.5. | Apsauga nuo instrumento įsijungimo | Turi būti apsauga nuo atsitiktinio instrumento įsijungimo |
| 3.6 | Sriegimo/ vibravimo rėžimas | 3.6.1. Aktyvuojamas spaudžiant atskirus mygtukus. |
|  |  | 3.6.2. Grąžtas pakaitomis sukasi pagal laikrodžio ir prieš laikrodžio rodyklės kryptį. |
| 4. | Dedikuota pjovimo rankena (1 vnt.): | Nemodulinė, pistoleto formos |
| 4.1 | Svoris (be baterijos) | Ne daugiau 1100g |
| 4.2 | Galingumas | Ne mažiau 240 W |
| 4.3 | Pjovimo greitis | Ne mažiau 13 000 aps. / min. |
| 4.4 | Tinkamų geležčių pasirinkimas | Ne mažiau 8 skirtingų geležčių dydžių |
| 4.5 | Pjovimo rankenos priežiūra | Sterilizuojama, autoklavuojama, atspari dezinfekavimui |
| 5. | Gręžimo antgalis (3 vnt.): |  |
| 5.1 | Tipas | Jacobs tipo |
| 5.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |
| 5.3 | Grąžtų tinkamumas | Tinka grąžtams, kurių diametras nuo 0,5 mm iki 7,5 mm ± 0,1 mm (ne siauresniame intervale) |
| 5.4 | Gręžimo sukimo momentas | Ne mažiau 3,2 Nm. |
| 5.5 | Gręžimo greitis | Ne mažiau 1000 aps. / min. |
| 6. | Osciliuojančio pjovimo antgalis (3 vnt.): |  |
| 6.1 | Pjovimo greitis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 17000 ciklų / min. |
| 6.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |
| 6.3 | Pjovimo krypties keitimo funkcionalumas | Galimybė keisti pjovimo galvutės arba geležčių padėtį. |
| 7. | Frezavimo/Reamer tipo antgalis (3 vnt.): |  |
| 7.1 | Tipas | Tinkantis Zimmer tipo frezoms |
| 7.2 | Frezavimo greitis | Ne mažiau 250 aps. / min. |
| 7.3 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |
| 8. | Frezavimo/Reamer tipo antgalis (1 vnt.): |  |
| 8.1 | Tipas | Tinkantis Large AO tipo frezoms |
| 8.2 | Frezavimo greitis | Ne mažiau 250 aps. / min. |
| 8.3 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |
| 9. | Antgalis Kiršnerio vielai įvesti (3 vnt.): |  |
| 9.1 | Tinkamumas naudojamos vielos storiui | Tinkamas vielai, kurios diametras nuo 0,6 mm iki 3,2 mm ± 0,1 mm (ne siauresniame intervale) |
| 9.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |
| 10. | Gręžimo greito fiksavimo antgalis (3 vnt.): |  |
| 10.1 | Tipas | Greito fiksavimo, AO style tipo grąžtams |
| 10.2 | Antgalio priežiūra | Sterilizuojamas, autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |
| 11. | Rankenose naudojamos įkraunamos baterijos (8 vnt.): | Tinkama naudoti su multifunkcine gręžimo-pjovimo ir dedikuota pjovimo rankena |
| 11.1 | Tipas | Nesterilizuojama, įkraunama Li-Ion arba NiMH baterija. |
| 11.2 | Baterijos talpa | Ne mažiau 1,95 Ah |
| 12. | Sterilizuojamas baterijos dėklas (4 vnt.) | Tinkamas naudoti su multifunkcine gręžimo-pjovimo ir dedikuota pjovimo rankena |
| 13. | Baterijų pakrovimo stotelė (2 vnt.): |  |
| 13.1 | Įkraunamų vienu metu baterijų kiekis | Ne mažiau 4 vnt. |
| 13.2 | Baterijų įkrovimo lygio indikacija | Būtina |
| 14. | Sterilizavimo krepšelis (4 vnt.): |  |
| 14.1 | Krepšelio konstrukcija | Dėžutės tipo, su uždaromu, fiksuojamu dangčiu, viduje turintis atskirus skyrius arba tvirtinimo elementus instrumentams ir jo dalims sudėti |
| 14. 2 | Krepšelio talpumas | Krepšelio dydis kaip įmanoma mažesnis; talpinantis: 1 vnt. jėgos instrumento rankeną, 1 vnt. baterijos dėklą, 1 vnt. baterijos įdėjimo skydelį, ne mažiau 5vnt. antgalių |
| 14.3 | Medžiaga, iš kurios pagamintas krepšelis | Aliuminis, nerūdijantis plienas arba lygiavertis metalas, atsparus sterilizacijai ir dezinfekcijai. |
| 15. | Osciliuojančio pjovimo geležtės (30 vnt.): |  |
| 15.1 | kiekis 10 vnt.. | 15.1.1. geležtės ilgis – 90 ± 10 mm |
|  |  | 15.1.2. geležtės plotis – 25 ± 6 mm |
|  |  | 15.1.3. geležtės storis – 1,27 mm±0,1 mm |
| 15.2 | kiekis 10 vnt. | 15.2.1. geležtės ilgis – 65 ± 5 mm |
|  |  | 15.2.2. geležtės plotis 20 ± 5 mm |
|  |  | 15.2.3. geležtės storis – 0,8 mm± 0,1mm |
| 15.3 | kiekis 10 vnt. | 15.3.1. geležtės ilgis – 28 ± 3 mm |
|  |  | 15.3.2. geležtės plotis – 8 ± 3 mm |
|  |  | 15.3.3. geležtės storis – 0,6 mm ± 0,1mm |
| 16. | Suteikiama garantija (negalioja osciliuojančio pjūklo geležtėms) | ne mažiau 24 mėn. |

Techninę specifikaciją parengė Ortopedijos – traumatologijos skyriaus vedėjas Alfredas Hofmanas

Suderinta su VšĮ Kėdainių ligoninės administratorė viešiesiems pirkimams Zita Morkeliūnienė