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VšĮ Klaipėdos universiteto ligoninės atsakymai į tiekėjo(-ų) prašymus (pastebėjimus) dėl paskelbtos rinkos konsultacijos


	Techninės specifikacijos
parametro Nr.
	Tiekėjo pateiktas klausimas/pastaba/siūlymas:
(stiliaus klaidos netaisytos)
	Perkančiosios organizacijos (toliau PO) atsakymas, komentaras, informacija apie priimtus sprendimus:

	1.1.1
	2. Suderinama su vaizdo bronchoskopais, ultragarsiniais bronchoskopais. pleuroskopais.
Fujifilm negamina pleuroskopų.
Prašome panaikinti suderinamumą su pleuroskopais.
	Tiekėjo siūlymas tenkinamas. Atsižvelgiant į tiekėjo pastabą, PO reikalavimas dėl suderinamumo su pleuroskopais bus pašalintas.
Parametras kiečiams sekančiai:
„1.1.1.2. Suderinama su vaizdo bronchoskopais, ultragarsiniais bronchoskopais“

	1.1.5
	Ne mažiau kaip 3 jutiklinio skydelio pritaikomus  jungiklius arba montuojamas lietimui jautrus planšetinis kompiuteris, arba laisvai programuojami mygtukai ant informacinės panelės.
	Tiekėjo siūlymas netenkinamas. Perkančiosios organizacijos turimais duomenimis, visi pagrindiniai įrangos gamintojai siūlo sprendimus, atitinkančius reikalavimą – t. y. turi arba jutiklinio skydelio pritaikomus jungiklius, arba montuojamą lietimui jautrų planšetinį kompiuterį. Todėl papildomos alternatyvos įtraukimas nėra būtinas ir gali mažinti reikalavimo aiškumą.

	1.1.7
	Siūlome reikalaujamo parametro reikšmę keisti sekančiai: 4K signalų išvestis: ne mažiau 12G-SDI. 
Aukščiau minėtą parametrą atitinka mažiausiai 3 gamintojai Lietuvoje. 
Argumentacija:
12G-SDI (4K) privalumai:
-Vienas kabelis 4K signalo perdavimui.
- Patikimumas, sinchronizacija.
- Tinka ilgoms distancijoms.

HDMI trūkumai:
-Trumpas patikimo signalo perdavimo atstumas (~5–10 m be stiprintuvų ar optinių kabelių).
-Jungtis ne fiksuojama – lengviau išsitraukia ar atsilaisvina.
-Gali būti labiau veikiamas trikdžių, ypač pigesni kabeliai.

	Tiekėjo siūlymas tenkinamas. Atsižvelgiant į tiekėjo pastabą, PO reikalavimas dėl 4K signalų išvestis bus kiečiams sekančiai:
„4K signalų išvesties formatas: 4K: 12G-SDI arba analogiškas“

	1.1.9
	Lietuvių arba anglų
	Tiekėjo siūlymas netenkinamas. Reikalavimas dėl lietuvių kalbos išlieka, nes tai padeda užtikrinti saugų ir efektyvų įrangos naudojimą. PO duomenimis, yra ne vienas gamintojas, kuris siūlo įrangą su lietuviška vartotojo sąsaja.
Šiuolaikinės sistemos yra interaktyvios ir reikalauja vartotojo įsikišimo, todėl informacijos pateikimas lietuvių kalba sumažina klaidų riziką, ypač kai personalas keičiasi. Tai taip pat padeda greičiau perprasti įrangos funkcijas ir didina darbo našumą.

	1.1.11
	Siūlome reikalaujamo parametro reikšmę keisti sekančiai-  Integruotas jutiklinis/valdymo skydelis. 

Aukščiau minėtą parametrą atitinka mažiausiai 3 gamintojai Lietuvoje. 
Planšetinio kompiuterio parinktis yra pritaikyta konkrečiam gamintojui, todėl riboja konkurenciją Argumentacija:

1.Kompaktiškumas.
Integruotas jutiklinis/valdymo skydelis  leidžia sumažinti įrenginio dydį.
Nereikia papildomų lizdų, šaltinių ar aušinimo sistemų.
Viskas suprojektuota veikti kartu – mažiau suderinamumo problemų.
2. Efektyvesnis šilumos valdymas
Kadangi šviesos šaltinis yra integruotas, gamintojas gali optimaliai išdėstyti aušinimo elementus (radiatorius, ventiliatorius).
Tai didina efektyvumą ir prailgina tarnavimo laiką.
1. Geresnis energijos
vartojimoefektyvumas
Mažesni nuostoliai dėl trumpesnių grandinių ir tiesioginio maitinimo.
Energija efektyviau konvertuojama į šviesą.
4. Ilgesnis tarnavimo laikas
Integruoti LED šaltiniai dažnai dirba mažesne galia, bet su didesniu efektyvumu, todėl tarnauja ilgiau (iki 20 000–30 000 val. ar daugiau).
Jie veikia stabiliau, nes nėra atskirų kontaktų, kurie galėtų susidėvėti ar sugesti.
5. Mažiau priežiūros
Nereikia keisti lempų ar šviesos šaltinių kas kelerius metus.
Dėl to ypač naudinga sudėtingose sistemose (pvz., projektoriai, lubiniai šviestuvai).

	Šis punktas naikinamas, kadangi jo turinys/ argumentai dalinai persidengia su 1.1.5.2 punktu. 

	1.2.2
	Siūlome reikalaujamo parametro reikšmę keisti sekančiai: 4K signalų įvestis: ne mažiau 12G-SDI. 
Aukščiau minėtą parametrą atitinka mažiausiai 3 gamintojai Lietuvoje. 
Argumentacija:
12G-SDI jungtis užtikrina stabilų ir aukštos kokybės vaizdo perdavimą per ilgesnius atstumus, todėl ji yra geresnis pasirinkimas medicininiuose monitoriuose ir profesionaliose aplinkose.
	Tiekėjo siūlymas tenkinamas. Atsižvelgiant į pateiktą argumentaciją dėl 12G-SDI jungties privalumų techninė specifikacija bus atitinkamai koreguojama sekančiai:
„4K signalo įvestys: 4K įvestys:12G-SDI arba analogiškos“

	1.4.3
	Prašome pakeisti parametro reikšmę į ≥ 40l/min.
Aukščiau minėtą parametrą atitinka mažiausiai 3 gamintojai Lietuvoje. 

	Tiekėjo siūlymas tenkinamas. Techninė specifikacija bus atitinkamai koreguojama sekančiai“
„Nominalus laisvasis oro srovės greitis: ≥ 40 l/min.“

	1.5.2
	Ne blogiau kaip 3–50 mm
Bronchoskopijoms nereikalingas didelis lauko gylis, nes bronchuose nėra didelių atstumų. Siūlomas parametras pilnai atitinka klinikinius reikalavimus, o siūlomas naujausias Fujifilm bronchoskopas turi 2-50 mm lauko gylį.
	Tiekėjo siūlymas netenkinamas. Numatytas reikalavimas yra pagrįstas tuo, kad šis terapinis bronchoskopas skirtas pagrindinių bronchų šakoms/ skiltiniams bronchams, procedūroms, kurioms reikalingas didesnis apžiūros lauko gylis. Todėl specifikacijoje išliks reikalavimas, atitinkantis platesnį klinikinį pritaikymą. PO duomenimis, šį parametrą siūlo keletas gamintojų.

	1.5.4
	Siūlome reikalaujamą parametrą keisti į ≤ 6,4 mm. 
Aukščiau minėtas parametras atitinka mažiausiai 3 gamintojai Lietuvoje. 
Įvedamos dalies išorinis diametras ≤ 6,1mm., yra pritaikytas konkrečiam gamintojui, todėl riboja konkurenciją
	Tiekėjo siūlymas tenkinamas. Techninė specifikacija bus atitinkamai koreguojama sekančiai:
„Įvedamos dalies išorinis diametras: ≤ 6,4 mm“

	1.5.5
	Siūlome reikalaujamą parametrą keisti į ≤ 6,1 mm. 
Aukščiau minėtas parametras atitinka mažiausiai 3 gamintojai Lietuvoje.
Distalinio galo išorinis diametras ≤ 5,8 mm., yra pritaikytas konkrečiam gamintojui, todėl riboja konkurenciją
	Tiekėjo siūlymas tenkinamas. Techninė specifikacija bus atitinkamai koreguojama sekančiai:
„Distalinio galo išorinis diametras: ≤ 6,1 mm“



	1.5.6
	Siūlome reikalaujamą parametrą keisti į ≥ 2,8 mm. 
Aukščiau minėtas parametras atitinka mažiausiai 3 gamintojai Lietuvoje.
Kanalo diametras ≥ 3,0 mm., yra pritaikytas konkrečiam gamintojui, todėl riboja konkurenciją
	Tiekėjo siūlymas tenkinamas. Techninė specifikacija bus atitinkamai koreguojama sekančiai:
„Kanalo diametras: ≥ 2,8 mm“


	1.5.9
	Siūlome naikinti šį reikalaujamo parametro reikšmę.
Įvedamo vamzdelio pasukimas atliekamas fiziškai rankomis – sukant visą bronchoskopą prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Tai yra perteklinis reikalavimas, todėl riboja konkurenciją
	Tiekėjo siūlymas netenkinamas. Įvedamo vamzdelio pasukimo funkcija pagerina bronchoskopo valdymą, sumažina operatoriaus fizinį krūvį ir padidina procedūros tikslumą. Tyrimai rodo reikšmingą riešo ir kūno judesių sumažėjimą bei lengvesnį biopsijos atlikimą (P<0,05).
PO duomenimis, šią funkciją siūlo bent keli gamintojai, o jos naudą patvirtino ir naudojimas ją kasdienėje praktikoje.

	1.6.2
	Siūlome reikalaujamą parametrą keisti - ne blogiau kaip 3-100 mm. 
Aukščiau minėtas parametras atitinka mažiausiai 3 gamintojai Lietuvoje.
Apžiūros lauko gylis ne blogiau kaip 2-50 mm., yra pritaikytas konkrečiam gamintojui kas riboja konkurenciją.
	Tiekėjo siūlymas tenkinamas dalinai. Techninė specifikacija bus atitinkamai koreguojama sekančiai:
„Apžiūros lauko gylis: Ne blogiau kaip 3-50 mm“

	1.6.4
	Siūlome reikalaujamą parametrą keisti į ≤ 5,2 mm. 
Aukščiau minėtas parametras atitinka mažiausiai 3 gamintojai Lietuvoje.
Įvedamos dalies išorinis diametras ≤ 4,1mm., yra pritaikytas konkrečiam gamintojui, todėl riboja konkurenciją
	Tiekėjo siūlymas netenkinamas. Šis bronchoskopas bus skirtas darbui segmentiniuose bronchuose, darbui su ultrgarsiniais davikliais, kuriuose anatominiai ypatumai riboja įvedimo galimybes. Ženkliai didesnis išorinis diametras gali apriboti bronchoskopo įvedimo gylį ir sumažinti procedūros efektyvumą. Todėl reikalavimas dėl mažesnio diametro išlieka.

	1.6.5
	Siūlome reikalaujamą parametrą keisti į ≤ 5,4 mm.
Aukščiau minėtas parametras atitinka mažiausiai 3 gamintojai Lietuvoje.
Distalinio galo išorinis diametras ≤ 4,2 mm., yra pritaikytas konkrečiam gamintojui, todėl riboja konkurenciją

	Tiekėjo siūlymas netenkinamas. Šis bronchoskopas bus skirtas darbui segmentiniuose bronchuose, darbui su ultrgarsiniais davikliais, kuriuose anatominiai ypatumai riboja įvedimo galimybes. Ženkliai didesnis išorinis diametras gali apriboti bronchoskopo įvedimo gylį ir sumažinti procedūros efektyvumą. Todėl reikalavimas dėl mažesnio diametro išlieka.

	1.6.9
	Siūlome naikinti šį reikalaujamo parametro reikšmę.
Įvedamo vamzdelio pasukimas atliekamas fiziškai rankomis – sukant visą bronchoskopą prieš arba pagal laikrodžio rodyklę.
Tai yra perteklinis reikalavimas, todėl riboja konkurenciją
	Tiekėjo siūlymas netenkinamas. Įvedamo vamzdelio pasukimo funkcija pagerina bronchoskopo valdymą, sumažina operatoriaus fizinį krūvį ir padidina procedūros tikslumą. Tyrimai rodo reikšmingą riešo ir kūno judesių sumažėjimą bei lengvesnį biopsijos atlikimą (P<0,05).
PO duomenimis, šią funkciją siūlo bent keli gamintojai, o jos naudą patvirtino ir naudojimas ją kasdienėje praktikoje.

	Vertinimo kriterijus T2
	Dirbtinai sukuriamos palankios sąlygos tam tikriems gamintojams. Nėra mokslinių straipsnių pagrindžiančių, kad didesnis lempų kiekis yra geriau vertinant nei iš klinikinės, nei iš techninės pusės.

Prašome nurodyti, kokius konkrečius parametrus šviesos šaltinis turi pasiekti, nes šis parametras tik riboja konkurenciją
	Tiekėjo siūlymas netenkinamas. Didesnis LED lempų skaičius užtikrina geresnį apšviestumą sudėtingomis tyrimo sąlygomis, pavyzdžiui, esant kraujavimui, kai reikalingas maksimalus šviesos kiekis. Mažesnis LED skaičius gali reikšti mažesnį apšviestumo lygį, kas gali turėti įtakos vaizdo kokybei ir diagnostikos tikslumui.
PO duomenimis, bent keli endoskopinės įrangos gamintojai siūlo sprendimus su penkiomis LED lempomis, be to, tai yra vertinimo kriterijus, kuris neužkerta tiekėjų galimybės konkuruoti.

	






