Konkurso sąlygų

Priedas Nr. 1

ORTOPEDINĖS ĮRANGOS VETERINARIJAI (JĖGOS INSTRUMENTO KOMPLEKTO, ORTOPEDINIŲ INSTRUMENTŲ ĮRANGOS PAPILDYMO) PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

JĖGOS INSTRUMENTAS

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalavimai parametrams | Tiekėjo siūlomi parametrai Pildo tiekėjas kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme |
| --- | --- | --- | --- |
| Jėgos instrumentas – 2 komplektai. |  |  |  |
| 1 | Jėgos instrumento rinkinio paskirtis | Skirtas TPLO operacijoms - smulkiųjų ir stambių kaulų chirurginėms operacijoms – kaulų pjovimui, gręžimui, Kiršnerio vielos įvedimui atliekant mažos ir vidutinės apimties veterinarines traumatologines chirurgines kaulų procedūras |  |
| 2 | Jėgos instrumento rinkinio komplektacija | Ne mažiau nei: 2.1. Gręžimo-pjovimo rankena smulkių kaulų operacijoms – 1 vnt. 2.2. Osciliuojančio pjovimo antgalis – 1 vnt. 2.3. TPLO pjovimo antgalis – 1 vnt 2.4. Gręžimo antgalis – 1 vnt. 2.5. Kiršnerio vielos antgalis – 1 vnt. 2.6. Įkraunama baterija – 2 vnt. 2.7. Baterijų įkrovimo blokas – 1 vnt. 2.8. Baterijos įdėklas – 2 vnt. 2.9. Baterijos įdėjimo skydelis –2 vnt. 2.10. Baterijų įdėjimo skydelis – 1 vnt. 2.11. Sterilizavimo konteineris – 1 vnt. 2.12. TPLO pjovimo antgalio geležtės (osteotomijos ašmenys) ne mažiau kaip 8 vnt. 2.13. Osciliuojančio pjovimo antgalio geležtės ne mažiau kaip 2 vnt. 2.14. Osciliuojančio pjovimo antgalio geležtės ne mažiau kaip 10 vnt. |  |
| 3. | Gręžimo-pjovimo rankena smulkių kaulų operacijoms | Turi būti galimybė prijungti suderintą osciliuojančio pjovimo antgalį, TPLO pjovimo antgalį skirta TPLO operacijoms, gręžimo antgalį, Kiršnerio vielos antgalį |  |
| 3.1 | Į antgalį perduodamo sukamojo judesio greitis | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 1200 aps. / min gręžiant ir įvedant Kiršnerio vielą |  |
| 3.2. | Svoris (be baterijos) | Ne daugiau kaip 830 g |  |
| 3.3. | Vandens atsparumo klasė | IPX7 arba lygiavertis |  |
| 3.4 | Gręžimo-pjovimo rankenos priežiūra | Autoklavuojama, atspari dezinfekavimui |  |
| 3.5 | Apsauga nuo instrumento įsijungimo | Turi būti apsauga nuo atsitiktinio instrumentų įsijungimo |  |
| 4. | Osciliuojančio pjovimo antgalis | Galimybė keisti pjovimo galvutės arba geležčių padėtį. Su geležčių rakinimo mechanizmu bei lazerine žyma kuri žymi užrakinimą. |  |
| 4.1 | Pjovimo greitis | Pjovimo greitis reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 12000 ciklų / min. |  |
| 4.2. | Osciliuojančio pjovimo antgalio priežiūra | Autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 5. | TPLO pjovimo antgalis | Turi būti galima fiksuoti trikampio formos geležtes |  |
| 5.1. | TPLO pjovimo antgalio gręžimo greitis | TPLO pjovimo antgalio gręžimo greitis - ne mažiau 12000 aps. / min. |  |
| 6. | Gręžimo antgalis | Jacobs tipo arba lygiavertis. Turi tikti grąžtams, kurių diametras nuo 0,7 mm iki 7,5 mm ± 0,1 mm. |  |
| 6.1. | Gręžimo sukimo momentas | Ne mažiau 6,6 Nm. |  |
| 6.2. | Gręžimo greitis | Gręžimo greitis ne mažiau 1200 aps. / min |  |
| 6.3. | Gręžimo antgalio priežiūra | Autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 7 | Kiršnerio vielos antgalis | Turi tikti vielai, kurios diametras nuo 0,7 mm iki 4 mm. |  |
| 7.1. | Antgalio Kiršnerio vielai įvesti priežiūra | Autoklavuojamas, atsparus dezinfekavimui |  |
| 8 | Įkraunama baterija | Nesterilizuojama įkraunama Li-Ion arba lygiavertė baterija. |  |
| 8.1. | Įkraunamos baterijos galingumas | Didesnis nei 2400 mAH |  |
| 9. | Baterijų įkrovimo blokas | Turi būti galima vienu metu įkrauti ne mažiau kaip 2 baterijas. Turi būti baterijų įkrovimo indikatorius. |  |
| 10. | Baterijos įdėklas | Sterilizuojamas |  |
| 11. | Baterijos įdėjimo skydelis | Sterilizuojamas |  |
| 12. | Baterijų įdėjimo skydelis | Sterilizuojamas, dedamas ant jėgos instrumento rankenos |  |
| 13. | Sterilizavimo konteineris | Pritaikytas visiems sistemos komponentams sudėti, skirtas jėgos instrumento komplekto autoklavavimui |  |
| 14. | TPLO pjovimo antgalio geležtės (osteotomijos ašmenys) | Geležtės (osteotomijos ašmenys) turi būti pusmėnulio formos: - geležtės plotis – 10 ± 0,1 mm - geležtės plotis – 12 ± 0,1 mm - geležtės plotis – 15 ± 0,1 mm - geležtės plotis – 18 ± 0,1 mm - geležtės plotis – 21 ± 0,1 mm - geležtės plotis – 24 ± 0,1 mm - geležtės plotis – 27 ± 0,1 mm - geležtės plotis – 30 ± 0,1 mm |  |
| 15. | Osciliuojančio pjovimo antgalio geležtės | Geležtės osciliuojančiam pjovimo antgaliui: 1. geležtės ilgis – 18,5 ± 1 mm 2. geležtės plotis – 7 ± 0,1 mm 3. geležtės storis – 0,38 mm ± 1 mm |  |
| 16. | Osciliuojančio pjovimo antgalio geležtės | Geležtės osciliuojančiam pjovimo antgaliui: 1. geležtės ilgis – 25 ± 1 mm 2. geležtės plotis – 9 ± 0,1 mm 3. geležtės storis – 0,38 mm± 1 mm |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis (netaikomas TPLO pjovimo antgalio geležtėms ir osciliuojančio pjovimo antgalio geležtėms) | Ne mažiau 12 mėnesių. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali redakcija) 4.4.4.1 papunktyje nurodytą aplinkosauginį principas: Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais − ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.