TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Fizinės terapijos, reabilitacijos įranga ir dermatoskopas

- Prekė turi būti nauja, nenaudota bei paženklinta identifikaciniu numeriu. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

- Tiekėjas turi įvertinti visas medicinos įrangos dalių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

- Kartu su medicinos įranga (toliau - įranga, prekė) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

4.1. prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).

- Prekėms suteikiama ne mažesnė nei reikalaujama garantija:

5.1. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

6. Techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 Pirkimo dalis – Elektroterapijos sistema (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 1. | 12 kanalų nugaros stimuliacijos sistema (kilimėlis) |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 1.1. | Paskirtis – nugaros raumenų stimuliacijai atlikti | Būtina |  |  |
| 1.2. | Stimuliacija atliekama stimuliacijos kilimėliu, kuriame integruota ne mažiau 12 kanalų elektroterapijos elektrodų | Būtina |  |  |
| 1.3. | Gydymas apima ne mažiau, kaip šias gydimo komponentes | a) Skausmo gydymą, b) Raumenų gydymą, c) Dinaminį giluminį masažą, d) Šiluminę terapiją. |  |  |
| 1.4. | Valdymo prietaiso ekranas | Lietimui jautrus, ne mažiau 6'' įstrižainės |  |  |
| 1.5. | Aparato valdymo meniu lietuvių kalba | Būtina |  |  |
| 1.6. | Sugrupuotos gydimo programos | a) Nuskausminimo, b) Giluminio masažo. c) Raumenų terapijos, d) Vartotojo sukurtos ir išsaugotos programos. |  |  |
| 1.7. | Dinaminio giluminio masažo srovės | Imituoja rankinio masažo būdus |  |  |
| 1.8. | Sistemos pritaikymas pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę | Būtina |  |  |
| 1.9. | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos, ne mažiau | Nuo 25° iki 40°C |  |  |
| 1.10. | Stimuliacijos kilimėlio stimuliavimo zona pritaikoma pagal paciento ūgį | Būtina |  |  |
| 1.11. | Galimybė įvesti ir išsaugoti paciento duomenis | Būtina |  |  |
| 1.12. | Jungtys USB ir atminties kortelei | Būtina |  |  |
| 1.13. | Nuotolinio valdymo pultas pacientui | Būtina |  |  |
| 1.14. | Komplekte privalo būti | 1. Vežimėlis aparatui ir kilimėliui; 2. Speciali ergonomiška kušetė kilimėliui. |  |  |
| 1.15. | Garantinis laikotarpis | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 1.16. | Žymėjimas CE ženklu | Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 Pirkimo dalis – Kompresinės terapijos aparatas (limfodrenažas) su priedais (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 2. | Kompresinės terapijos aparatas (limfodrenažas) |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 2.1. | Paskirtis | Prietaisas skirtas pneumatinės kompresijos (presoterapijos) principu, kompresiniam limfodrenažui palengvinti – skatinti natūralią limfos ir kraujo cirkuliaciją. |  |  |
| 2.2. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 12 kanalų |  |  |
| 2.3. | Ekranas | Skaitmeninis |  |  |
| 2.4. | Valdymas | Valdoma mechaniniais mygtukais arba lietimui jautriu ekranu |  |  |
| 2.5. | Kompresijos greičiai | Ne mažiau kaip 2 kompresijos greičiai |  |  |
| 2.6. | Procedūros trukmė | 1. Integruotas laikmatis; 2. Automatinis išsijungimas po procedūros. |  |  |
| 2.7. | Individualus parametrų nustatymas | Vartotojas gali keisti ir išsaugoti programų parametrus |  |  |
| 2.8. | Slėgio nustatymas | 1. Nuoseklus; 2. Elektroninė slėgio kontrolės sistema; 3. Ne siauresnė nei 20–120 mmHg riba. |  |  |
| 2.9. | Slėgio nustatymas kamerose | Atskiras slėgio reguliavimas kiekvienai kamerai |  |  |
| 2.10. | Oro pašalinimas | Automatinis oro pašalinimas iš aplikatoriaus po procedūros |  |  |
| 2.11. | Priedai komplektacijoje: |  |  |  |
| 2.11.1. | Kojų aplikatorius – 1 vnt. | ≥ 10 kamerų |  |  |
| 2.11.2. | Rankų aplikatorius – 1 vnt. | ≥ 10 kamerų |  |  |
| 2.11.3. | Klubų aplikatorius – 1 vnt. | ≥ 10 kamerų |  |  |
| 2.11.4. | Kelnės – 1 vnt. | ≥ 24 kamerų |  |  |
| 2.12. | Elektros maitinimas | Iš 230 (+/-10) V, 50 (+/-1) Hz elektros tinklo |  |  |
| 2.13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 2.14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |  |
| 2.15. | Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. | Būtina |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 Pirkimo dalis – Lubose tvirtinama neuromuskulinės aktyvacijos terapinė pakabos sistema su trimis skersiniais (Redcord arba lygiavertė) (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 3. | Lubose tvirtinama neuromuskulinės aktyvacijos terapinė pakabos sistema su trimis skersiniais (Redcord arba lygiavertė) |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 3.1. | Paskirtis | Skirta naudoti terapiniams ir funkcinės reabilitacijos tikslams, siekiant aktyvuoti giluminius ir paviršinius raumenis, taikant neuromuskulinio aktyvavimo principus. |  |  |
| 3.2. | Tvirtinimo vieta ir konstrukcija | 1) Tvirtinama prie lubų; 2) turi turėti ne mažiau kaip 3 skersinius; 3) konstrukcija su slankiojančiu mechanizmu; 4) pritaikyta darbui su visa žmogaus kūno mase. |  |  |
| 3.3. | Maksimali apkrova | Ne mažiau kaip 200 kg |  |  |
| 3.4. | Pritaikymas prie patalpos | 1) Tinkama montuoti patalpose su lubų aukščiu iki 3,5 m; 2) Galimybė naudoti konstrukcinius prailginimus, jei lubos aukštesnės. |  |  |
| 3.5. | Matmenys | Ilgis apie 182 cm, plotis apie 78 cm (leidžiami nuokrypiai ±10 %) |  |  |
| 3.6. | Funkciniai reikalavimai | 1) galimybė greitai reguliuoti virves, diržus, elastines juostas; 2) sistema turi užtikrinti biomechaniškai taisyklingą padėtį, judesių progresiją bei sąnarių stabilizavimą. |  |  |
| 3.7. | Vibracijos suderinamumas | Konstrukcija turi būti suderinama su papildoma terapinės vibracijos įranga (pvz., vibracijos moduliu ar adapteriu). |  |  |
| 3.8. | Komplektacija |  |  |  |
| 3.8.1. | Pakabos ir tvirtinimo sistema | 1) 1 vnt. slankiojanti pakabos sistema, tvirtinama prie lubų; 2) Ne mažiau kaip 3 skersiniai; 3) Tvirtinimo elementai su varžtais. |  |  |
| 3.8.2. | Terapijos moduliai ir priedai | 1) 3 vnt. treniruočių įrenginiai su dirželiais; 2) 1 vnt. pakabinimo įrenginys su dinamine ašimi; 3) 1 pora PowerGrip (arba lygiavertė) rankenėlių. |  |  |
| 3.8.3. | Diržai | 1) 2 vnt. platūs diržai; 2) 2 vnt. siauri diržai; 3) 1 vnt. dvigubas diržas. |  |  |
| 3.8.4. | Virvės | 1) 1 pora virvių, 30 cm; 2) 1 pora virvių, 60 cm; 3) 1 vnt. virvė, apie 5 m, su kabliuku. |  |  |
| 3.8.5. | Elastinės virvės | 1) 1 pora (30 cm, žemas pasipriešinimas); 2) 1 pora (30 cm, aukštas pasipriešinimas); 3) 1 pora (60 cm, žemas pasipriešinimas); 4) 1 pora (60 cm, aukštas pasipriešinimas). |  |  |
| 3.8.6. | Kiti priedai | 1) 1 vnt. virvių atleidimo įrankis; 2) Ne mažiau kaip 3 vnt. karabinų; 3) 1 vnt. virvės užraktas; 4) 2 poros tvirtinimų; 5) 2 vnt. kabyklų virvėms / diržams. |  |  |
| 3.8.7. | Reabilitacijos priemonės | 1) 1 vnt. volas (15 x 50 cm ± 5 cm); 2) 2 vnt. balansavimo pagalvėlės. |  |  |
| 3.9. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 Pirkimo dalis – Smūginės bangos terapijos aparatas (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 4. | Smūginės bangos terapijos aparatas |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 4.1. | Paskirtis | Raumenų ir kaulų sistemos sutrikimų gydymui, urologijai |  |  |
| 4.2. | Technologija | Suspaustu oru arba elektromagnetiniu generatoriumi valdomas balistinis smūginės bangos generatorius |  |  |
| 4.3. | Smūgio dažnis | Nuo ne daugiau 1 iki ne mažiau kaip 21 Hz |  |  |
| 4.4. | Energijos lygis / slėgis | Reguliuojamas nuo ne daugiau kaip 1,5 iki ne mažiau kaip 6 barų |  |  |
| 4.5. | Programuojamos gydymo programos | Turi būti ne mažiau kaip 15 iš anksto nustatytų gydymo protokolų ir galimybė susikurti neribotą skaičių individualių programų. |  |  |
| 4.6. | Ekranas | Spalvotas liečiamas ekranas, ne mažesnis kaip 7 coliai, aukštos skiriamosios gebos |  |  |
| 4.7. | Klinikinių protokolų biblioteka | Turi būti integruota – su nuotraukomis, anatomine ir patologine informacija bei gydymo gairėmis |  |  |
| 4.8. | Komforto režimas | Turi būti integruota funkcija, leidžianti automatiškai ir palaipsniui didinti energijos lygį terapijos pradžioje |  |  |
| 4.9. | Aplikatorius | Ergonomiškas rankinis aplikatorius su keičiamosmis galvutėmis. Komplekte turi būti mažiausiai 2 skirtingi antgaliai (1 paviršiniams, 1 giliems audiniams), aplikatorius pagamintas iš lengvo, karščiui atsparaus lydinio, su greito tvirtinimo sistema keičiamiems antgaliams. |  |  |
| 4.10. | Integruotas aušinimas | Prietaisas turi turėti integruotą aušinimo sistemą, leidžiančią dirbti ilgiau be pertraukų, nuo perkaitimo. |  |  |
| 4.11. | Žemas triukšmo lygis | Integruotas kompresorius turi veikti tyliau nei išoriniai, užtikrindamas komfortišką terapijos aplinką. Veikiant maksimaliu darbo režimu triukšmo lygis neturi viršyti 60 dB. |  |  |
| 4.12. | Vežimėlis | Įrenginys turi būti komplektuojamas su mobilumu užtikrinančiu vežimėliu, turinčiu ne mažiau kaip 2 stalčius, ratukais ir tvirta konstrukcija, pritaikyta patogiam įrenginio, priedų ir reikmenų laikymui bei transportavimui. |  |  |
| 4.13. | Sertifikatai, CE ženklinimas | CE atitikties deklaracija pagal 93/42/EEB medicinos prietaisų direktyvą |  |  |
| 4.14. | IP apsaugos klasifikacija | Ne prastesnė už IP20 |  |  |
| 4.15. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėnesiai |  |  |
| 4.16. | Galimybė įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio. | Būtina |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 Pirkimo dalis – Dermatoskopas (1 vnt.) |  |  |  |  |
| 5. | Dematoskopas |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį, gamintoją |  |
| 5.1. | Konstrukcija | Rankinis, nešiojamas |  |  |
| 5.2. | Šviesos šaltinis | Integruota LED apšvietimo sistema |  |  |
| 5.3. | Matymo laukas | Ne mažesnis nei 30mm |  |  |
| 5.4. | Vaizdo ryškumas | Galimybė reguliuoti dermatoskopinio vaizdo ryškumą, ne mažiau kaip 3 lygiai |  |  |
| 5.5. | Vaizdo didinimas | Ne mažesnis kaip 10 kartų (10x) |  |  |
| 5.6. | Šviesos darbiniai režimai | Poliarizuotas ir nepoliarizuotas |  |  |
| 5.7. | UV apšvietimas (pigmentacijos ir kapiliarų išryškinimui) | Dermatoskopas turi turėti UV apšvietimo funkciją, kurios bangos ilgis patenka į intervalą nuo 360 nm iki 370 nm (leistinas ±5 nm nuokrypis) |  |  |
| 5.8. | Darbo režimai | 1) kontaktinis; 2) ne kontaktinis |  |  |
| 5.9. | Maitinimas | Integruota įkraunama ličio jonų baterija |  |  |
| 5.10. | Prijungimas prie telefonų | Galimybė prijungti prie išmaniojo telefono per adapterį dermatoskopinių vaizdų fiksavimui ir archyvavimui |  |  |
| 5.11. | Energijos taupymas | Nenaudojamas prietaisas išsijungia automatiškai tausojant energiją. |  |  |
| 5.12. | Komplektacija: |  |  |  |
| 5.12.1. | Įkrovimo stotelė | Stalinė įkrovimo stotelė su USB išvestimi |  |  |
| 5.12.2. | Laidas | Ne mažiau kaip 2m ilgio USB – USB-C laidas arba lygiavertis |  |  |
| 5.12.3. | Okuliaras | Būtina |  |  |
| 5.12.4. | Liniuotė | Būtina |  |  |
| 5.12.5. | Dėklas | Būtina |  |  |
| 5.12.6. | Adapteris | Būtina |  |  |
| 6. | Sertifikatai, CE ženklinimas | CE atitikties deklaracija pagal galiojančią ES medicinos prietaisų direktyvą ar reglamentą |  |  |
| 7. | Garantija | Ne trumpesnė nei 24 mėn. |  |  |