TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROKARDIOGRAFAS

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektavimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Elektrokardiografas (7 vnt.) | 12 kanalų |  |
| 2. | Registravimas | Sinchroninis ne mažiau 12 derivacijų registravimas |  |
| 3. | Ekranas | 3.1.Spalvotas, platus ≥10,1“ TFT 3.2. Lietimui jautrus |  |
| 4. | Automatinė EKG interpretacija | Būtina |  |
| 5. | Integruota fizinė klaviatūra | Būtina |  |
| 6. | Širdies stimuliatoriaus aptikimas | Būtinas |  |
| 7. | Jautrumas | 2.5, 5, 10, 20, auto mm/mV |  |
| 8. | Integruoto spausdintuvo raiška | 8.1. Vertikali: 8 takų / mm 8.2. Horizontali: 16 taškų / mm |  |
| 9. | Automatinis mygtukas | Per ≤ 3 sekundes vienu paspaudimu paleidžia EKG analizę, įrašymą ir spausdinimą |  |
| 10. | EKG spausdinimo greitis | 5, 12.5, 25, 50, 100 mm/s |  |
| 11. | EKG ataskaitos A4 dydžio | Būtina |  |
| 12. | Bylų palaikomi formatai | PDF, JPG, XML, MFER, DCM |  |
| 13. | Galimybė prijungti spirometrą | Būtina |  |
| 14. | EKG įrašymas realiame laike su aritmijos aptikimu | Būtina |  |
| 15. | EKG vektorinė ataskaita | Būtina |  |
| 16. | Sąsajos | RS232, LAN, HDMI, Wi-Fi, USB laikmena, USB barkodų skaitytuvas |  |
| 17. | Nešimo rankena | Būtina |  |
| 18. | Maitinimas | 100–240 V, 50/60 Hz, |  |
| 19. | Akumuliatorius | 19.1. Talpa ≥ 6500 mAh) 19.2. Įkrautas veikia ne mažiau 9 val. |  |
| 20. | Svoris | Ne daugiau 4.5 kg (± 100 g.) |  |
| 21. | Standartiniai priedai | 20.1. Paciento kabelis; 20.2. EKG elektrodų rinkiny; 20.3. Maitinimo laidas. |  |
| 22. | Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu | Būtina pateikti sertifikatą |  |  |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |  |

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu