TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

KULKŠNIES – ŽĄSTO (KŽI) INDEKSO MATAVIMO PRIETAISAS SU PROGRAMINE ĮRANGA

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektavimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Nuoroda į prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus. Pridedama. Bukletai, techniniai aprašai ir kt. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai (tiekėjas privalo įrašyti siūlomos prekės atitikį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes)* | Dokumento pavadinimas, patvirtinantis siūlomos prekės techninius parametrus |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Automatinis prietaisas kulkšnies – žasto (KŽI) indeksui matuoti su programine įranga |  |  |  |
| 2. | Paskirtis | Mobilus (sumontuotas ant stovo su ratukais) prietaisas automatiniam kulkšnies -žasto indekso (angl. ABI – ankle brachial index arba ABPI – ankle brachial pressure index) matavimui ir periferinių arterijų ligų diagnostikai. |  |  |
| 3. | Matuojami parametrai | - 3.1. Kraujospūdis (sistolinis); - 3.2. Kulkšnies-žasto indeksas (kairės ir dešinės pusių); |  |  |
| 4. | Sistolinio slėgio matavimas | 4.1. Matuojama dopleriu; 4.2. Matuojama PPG sensoriumi; 4.3. Matuojama manžetėmis; 4.4. Matavimo ribos: nuo ≤ 55 mmHg iki ≥ 220 mmHg; 4.5. Automatinis oro pripūtimas į manžetę ir išleidimas; 4.6. ABI ir TBI matavimai. |  |  |
| 5. | Pulso garsumo įrašymas | Įrašomos keturių bangų formos |  |  |
| 6. | Reikalavimai kulkšnies-žasto indekso matavimui | 5.1. Matuojama, taikant pletizmografiją arba lygiaverčiu būdu, ant keturių galūnių uždėtų manžečių pagalba; 5.2. Matavimas atliekamas arterinį kraujo spaudimą žasto ir kulkšnies srityse (visose matavimui naudojamose paciento galūnėse) matuojant vienu metu; Matavimo trukmė ≤ 3 min. |  |  |
| 7. | Matavimo rezultatų atvaizdavimas | Matavimo rezultatai atvaizduojami prietaiso ekrane. |  |  |
| 8. | Prietaiso ekrane pateikiami matavimo rezultatai | 7.1. Sistolinis kraujospūdis; 7.2. Kairės pusės kulkšnies-žasto indeksas; 7.3. Dešinės pusės kulkšnies-žasto indeksas; 7.4. Pulsinės bangos kitimo (angl. PVR – pulse volume recording) kreivės. |  | . |
| 9. | Integruotas spausdintuvas matavimo duomenų spausdinimui | Būtina |  |  |
| 10. | Sąsaja prietaiso sujungimui su personaliniu kompiuteriu | USB tipo arba lygiavertė jungtis |  |  |
| 11. | Prietaiso svoris be priedų | ≤ 3 kg |  |  |
| 12. | Komplektacija (pateikiami prietaiso priedai): | 11.1. Mobilus prietaiso stovas su pritvirtintu krepšeliu, skirtu susidėti prietaiso priedams – 1 vnt.; 11.2. ≥ 2 skirtingo dydžio manžetės po ≥ 2 vnt. kiekvieno dydžio suaugusiems su jungiamosiomis žarnelėmis; 11.3. Kabelis prietaiso sujungimui su personaliniu kompiuteriu – 1 vnt. 11.4. Programinė įranga. |  |  |
| 13. | Matavimo duomenų apdorojimas bei išsaugojimas | Būtina galimybė matavimo duomenis perkelti į personalinį kompiuterį vėlesnei peržiūrai, analizei, matavimo rezultatų interpretacijai bei atspausdinimui (jei aukščiau nurodytiems veiksmams atlikti reikalinga į vartotojo kompiuterį instaliuojama specializuota programinė įranga, ji turi būti pateikta komplekte su prietaisu) |  |  |
| 14. | Pacientų duomenų archyvas: | 13.1. Integruotas DICOM palaikymas (Storage SCP/Sender, Worklist, Query/Retrieve) 13.2. Tinklo sąsaja: RJ45 Ethernet jungtis |  |  |
| 15. | Prietaiso elektros maitinimo šaltiniai | - 14.1. 230V, 50 Hz elektros tinklas; - Vidinė baterija. |  |  |
| 16. | Pristatoma prekė paženklinta CE ženklu | Būtina pateikti sertifikatą |  |  |
| 17. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėn. prietaisui ir mobiliam prietaiso stovui, ≥ 12 mėn. prie prietaiso jungiamiems priedams. |  |  |

Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas).

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu