CENTRIFUGOS EPENDORFAMS IR ŠALDANČIOS CENTRIFUGOS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

CENTRIFUGA EPENDORFAMS

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Centrifugavimo jėga (RCF) | Didžiausia jėga ne mažiau kaip 21 300×g; Nustatymo žingsnis ne daugiau kaip 10×g |  |
|  | Laikmatis | - Ne trumpesnio diapazono kaip nuo 30 sek. iki 99 min.; - Būtina pastovaus (begalinio) ciklo funkcija. |  |
|  | Bešepetėlinis variklis | Būtina |  |
|  | Centrifugos išoriniai matmenys (PxGxA) | Ne didesni kaip 280 x 365 x 270 mm |  |
|  | Centrifugos svoris (neskaitant rotoriaus ir kitų keičiamų priedų) | Ne daugiau kaip 12 kg |  |
|  | Naudojamas maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz ±10% |  |
|  | Elektroninis magnetinis užraktas | Būtinas |  |
|  | Rotoriaus autoklavavimas | Būtina |  |
|  | Priedai | Turi būti: - Aliumininis (arba kito lengvo metalo) rotorius, kuris talpina ne mažiau kaip 24 vnt. 2 ± 0,1 mL mėgintuvėlių. Rotorius turi palaikyti ne mažesnį kaip 15 000 aps./min. centrifugavimo greitį. - Adapterių rinkinys visam rotoriui, kurių dėka galima centrifuguoti 0,5 ir 0,2 ± 0,01 mL mėgintuvėlius. |  |
|  | Praplėtimo galimybės | Turi būti galimybė suderinti su rotoriumi, talpinančiu ne mažiau kaip 18 vnt. 5 ml mėgintuvėlių ir užtikrinančiu centrifugavimo greitį ne mažesnį kaip 15 000 aps./min.. Turi atitikti centrifugos modifikacijas. |  |
|  | Garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.