Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Tempimo mašina

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje IV stulpelyje BŪTINA nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos įrangos techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą.

Kartu su pasiūlymu būtina pateikti dokumentus/informaciją, pagrindžiančius siūlomos įrangos techninių reikalavimų atitikimą keliamiems reikalavimams. Gali būti pateikiama:

» nuoroda į siūlomos įrangos specifikaciją ar dokumentus gamintojo internetiniame tinklalapyje, pridedant techninės specifikacijos reikalavimą/us patvirtinančią/ias, aiškiai įskaitomą/as ekrano kopiją/as lietuvių ir/ar anglų kalba. Ekrano kopijoje turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo tinklalapio. Grafiškai pažymėti grindžiamo reikalavimo atitikimo vietas.

ir / ar

» gamintojo dokumentai (techninės specifikacijos, katalogai, brošiūros, instrukcijos ir pan.) lietuvių ar anglų kalba. Techninės specifikacijos lentelės 4 stulpelyje  nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose nurodyta įrangos reikalaujamo parametro atitikimą patvirtinanti informacija arba šias vietas grafiškai pažymėti gamintojo dokumentuose.

Tuo atveju, jeigu pateiktoje nuorodoje arba gamintojo dokumentacijoje nėra nurodytos prekės reikalaujamo parametro atitikimą įrodančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją).

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi keletą modifikacijų, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas.

2) Jei siūloma prekė keliamus reikalavimus atitinka tik su papildomu priedu/ais kurio/ių standartinėje prekės komplektacijoje nėra, pasiūlyme turi būti nurodyti ir reikalaujamų prekės parametrų atitiktį užtikrinantys siūlomi priedai (nurodyti jų pavadinimai, gamintojai, modeliai ir kt. reikalaujami duomenys ir dokumentai, nuorodos ir t. t.).

Dokumentai turi būti pateikti kartu su pasiūlymu CVP IS priemonėmis. Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami ne lietuvių kalba ir/ar anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma įranga neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią įrangą.

2. Visi siūlomi elektriniai prietaisai/įrenginiai privalo būti suderinami su standartine vardine žemosios įtampos 1 fazės sistema 230 V ± 10% 50Hz. arba 3 fazių sistema 400 V ± 10% 50Hz.

3. Įrangai suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

4. Tiekėjas pristatydamas Prekę privalo pateikti Įrangos naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

5. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) dirbti su įranga. Mokymai turi vykti lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Olandų g. 16, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 2 d. po 8 val. pagal iš anksto suderintą grafiką. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo įrangos pristatymo, surinkimo/suderinimo dienos.

6. Įranga turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

7. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | - įranga yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; - įrangos tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie įrangos atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

2 lentelė

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1 | Dviejų kolonų universali tempimo mašina | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2 | Didžiausia tempimo jėga | ≥ 100 kN |  |
| 3 | Didžiausia jėga judant visu greičiu | ≥ 50 kN |  |
| 4 | Didžiausias greitis esant pilnai jėgai | ≥ 250 mm/min |  |
| 5 | Duomenų gavimo sparta kompiuteryje | ≥ 500 Hz, iš visų kanalų sinchroniškai |  |
| 6 | Vertikalus atstumas tarp apkrovos rėmo stalo ir skersinės galvutės | ≥ 1300 mm |  |
| 7 | Apkrovos matavimo tikslumas | ±0,5 % apkrovos intervale nuo 2000 N iki 100 kN (vienu apkrovos elementu) |  |
| 8 | Greičio diapazonas | ≤0,0005 – ≥300 mm/min |  |
| 9 | Greičio tikslumas bandymo metu | Ne didesnis nei ±0,2% nustatyto greičio |  |
| 10 | Padėties valdymo skiriamoji geba | ≤ 20,0 nm |  |
| 11 | Didžiausias grįžtamasis greitis | ≥ 400 mm/min |  |
| 12 | Rankinis (operatoriaus) skydelis | Turi būti ne mažiau kaip: paleidimui ir stabdymui, skersinės galvutės grąžinimui į pradinę padėtį |  |
| 13 | Saugos įtaisas | Turi būti ne mažiau kaip dviejų padėčių ribinis jungiklis (viršutinis ir apatinis) |  |
| 14 | Saugos funkcijos | Turi būti ne mažiau kaip: 1. Automatinis stabdymas, kai sąsaja ar kompiuteris atjungiamas arba išjungiamas. 2. Apkrovos elementų apsauga nuo perkrovos iki 150% jų jėgos pajėgumo. |  |
| 15 | Automatinis keitiklio atpažinimas elektronikos ir programinės įrangos būdu | Turi būti |  |
| 16 | Tempimo bandymų įranga | Griebtuvų (viršutinis ir apatinis) komplektas Nr.1: 1. Turi tikti plastikų, kompozitų ir metalų bandiniams, kurių didžiausia jėga ≥ 100 kN; 2. didžiausias bandinių plotis ≥ 50 mm; 3. plokščių bandinių storio diapazonas ne siauresnis kaip 0 – 12 mm; 4. apvalių bandinių skersmens diapazonas ne siauresnis kaip 5 – 10 mm; 5. turi būti bandinio centravimo įtaisas; 6. suimantys paviršiai turi būti dantyti; 7. suimančių paviršių kietumas ≥ 60 HRC; 8. svoris ≤ 35 kg vienam griebtuvui. Griebtuvų (viršutinis ir apatinis) komplektas Nr.2: 1. turi tikti: plastikams, metalams, tekstilei, popieriui, ploniems lakštams, folijai, kurių maksimali jėga ≥10 kN; 2. didžiausias bandinių plotis ≥ 25 mm; 3. plokščių bandinių storio diapazonas ne siauresnis kaip 0 – 20 mm; 4. suimančių paviršių kietumas ≥ 50 HRC; 5. turi būti įtraukti bent dviejų tipų sugriebiantys paviršiai: dantyti ir padengti sintetine medžiaga; 6. svoris ≤ 10 kg vienam griebtuvui. |  |
| 17 | Lenkimo bandymų įranga | Trijų taškų lenkimo laikiklis, didžiausia jėga ≥100 kN, viršutinių ir apatinių ritinėlių skersmuo 10 mm, tarpatramis turi būti reguliuojamas ≤30mm - ≥250mm |  |
| 18 | Gniuždymo bandymų įranga | Suspaudimo plokštės: 1. didžiausia jėga ≥100 kN; 2. skersmuo ≥130 mm; 3. apskritimai turi būti paviršiuje (kad būtų lengviau centruoti bandinį) |  |
| 19 | Poslinkio jutiklis | Kontaktinio tipo ekstensometras: 1. turi tikti ne mažiau kaip: standiems plastikams, kompozitams ir metalams, 2. tikslumas turi atitikti ASTM E 83 ir IS0 9513 standartus, 3. gabaritinis ilgis (bandymo atkarpa): 50 mm, 4. didžiausia eiga (poslinkis) (tempiant) ≥ 50 mm; 5. elektrinio kalibravimo tikslumas ne didesnis kaip ± 0,06 % visos skalės arba turi atitikti ne daugiau kaip 0,5 klasę pagal ISO 9513. |  |
| 20 | Programinė įranga | Turi būti medžiagų bandymo programinė įranga, tinkama siūlomai įrangai: 1. turi palaikyti ne mažiau kaip: tempimą, gniuždymą, lenkimą, lupimą, plyšimą, trintį, atsipalaidavimą, šliaužimą, paprastus ciklinius bandymus; 2. turi būti iš anksto sukonfigūruotų bandymo metodų, atitinkančių tarptautinius standartus (ISO, ASTM, EN ir kt.), biblioteka, skirta naudoti: ne mažiau kaip: klijams, plastikams, metalams, tekstilei, kompozitams, elastomerams; 3. turi leisti naudoti visus metrinius, SI, JAV vienetus; 4. turi palaikyti vertikalią arba gulsčią padėtį, atsižvelgiant į monitoriaus padėtį; 5. turi galėti nurodyti laiko intervalą tarp reikiamų kalibravimų pranešimų, kai kalibravimo galiojimo laikas pasibaigia; 6. Turi būti bandymo rezultatų teigiamas / neigiamas indikatorius, pateikiantis aiškią informaciją ar bandymų rezultatai atitinka reikalaujamus kriterijus ar ne; 7. turi turėti galimybę sukonfigūruoti kelių pakopų bandymą, įskaitant pakilimus, sulaikymus, ciklus iki fiksuoto taško su pakartojimais; 8. turi būti išankstinio apkrovimo, išankstinio ciklo funkcija kaip išankstinio bandymo funkcija; 9. turi būti įmanoma įrašyti bandymą vaizdo įrašymo kamera; 10. bandymo duomenys kreivėje – turi būti sinchronizuojami su vaizdo įrašu, kad būtų galima atkurti ir toliau analizuoti; 11. turi turėti ≥3 vartotojo prieigos lygius, pagrįstus prisijungimo vardo ir slaptažodžio apsauga; 12. turi būti integruota liečiamoji sąsaja; 13. turi būti galimybė rezultatą apskaičiuoti ir rodyti tiesiogiai bandymo metu; 14. vartotojas turi galėti sukurti ir išsaugoti bet kokį skaičių ataskaitų šablonų, kuriuose turi būti ne mažiau kaip: grafikai, rezultatų lentelės, paveikslėliai, tekstas, įmonės logotipas, failo pavadinimo pavyzdys, bandymo data ir laikas; 15. ataskaitos formato parinktys turi būti ne mažiau kaip: Word, PDF; 16. turi apimti integruotą pagalbą (paaiškinimą), susijusią su kontekstu; 17. turi galėti nuotoliniu būdu prašyti pagalbos iš gamintojo techninės priežiūros centro ir įkelti failus tiesiai jam; 18. turėtų būti įtraukta programinės įrangos licencija, skirta programavimui ir duomenų analizei išoriniame (kitame, nei kartu su pasiūlymu teikiamame) kompiuteryje; 19. turi būti suderinama su Microsoft Windows 11 |  |
| 21 | Vaizdo kamera | Turi būti bandymo vaizdo įrašymo ir atkūrimo kamera. Įrašytas vaizdo įrašas turi būti sinchronizuotas su bandymo kreivės duomenimis, turi leisti pasirinkti dominančius taškus ir susieti su bandymo vaizdo įrašu, kad būtų galima atlikti žingsnis po žingsnio analizę. |  |
| 22 | Kompiuteris | Turi būti pateiktas stacionarus kompiuteris su jutikliniu ekranu, pritaikytu darbui su siūloma įranga. 20 punkte reikalaujama bandymo programinė įranga turi būti įdiegta šiame punkte siūlomame kompiuteryje: 1. procesoriaus dažnis ≥2 GHz; 2. ≥8 GB RAM; 3. "Microsoft Windows 11"® (64 bitų); 4. ≥ 2 USB prievadai; 5. standusis diskas su ≥1 GB laisvos vietos; 6. ekrano skiriamoji geba: ≥ 1920 x 1080; 7. ≥1 mašinos veikime nenaudojamas eterneto prievadas (prisijungti prie kompiuterių tinklo) |  |
| 23 | Išoriniai prietaiso matmenys (be papildomo stalo ar kitų papildomų priedų) | Ne didesnis kaip 2600x1400x800mm |  |
| 24 | Masė | Ne didesnė nei 1200 kg |  |
| 25 | Garantinis laikotarpis | ≥24 mėnesiai |  |