PRIEDAS NR. 1 „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

1.1. Šioje techninėje specifikacijoje nurodyta įranga yra skirta kibirkštinio uždegimo variklio, naudojančio įprasto benzino ir vandenilio mišinius ekologinių rodiklių tyrimams. Įranga gaminama individualiai perkančiajai organizacijai pagal šioje techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus ir (arba) naudojant serijinės gamybos komponentus, kuriuos gamintojas sujungia į vieną bendrą sistemą.

1.2. Įranga turi būti pristatyta perkančiosios organizacijos nurodytu adresu Vilniaus mieste, atliktas įrangos instaliavimas, įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas ne vėliau kaip per 7 mėnesius nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.  Perkančiajai organizacijai pateikus prašymą raštu dėl užtrukusio aikštelės įrengimo ar kitų nenumatytų aplinkybių, Tiekėjas privalo atidėti įrangos montavimą, parengimą darbui ir personalo apmokymą perkančiosios organizacijos nurodytam laikotarpiui ne ilgesniam kaip 6 mėn.

1.3. Tiekėjas per 30 dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos perkančiajai organizacijai turi pateikti:

1.3.1. tiekėjo užpildytas šios techninės specifikacijos III skyriaus lenteles nurodydamas numatomą pristatyti įrangą ir konkrečias jos technines charakteristikas.

1.3.2. prekės gamintojo ir modelio pavadinimą, jei numatomos pristatyti įrangos sudedamoji dalis, kuriai pasiūlyme nurodyta atskira kaina, nėra gaminama perkančiajai organizacijai individualiai pagal šio pirkimo sutartį, bet tai yra serijinės gamybos prekė. Tokiu atveju, tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto svetainę kurioje yra siūlomos prekės specifikacijos ir pridėti išspausdintą medžiagą PDF formatu.

Jei gamintojo interneto svetainėje nėra informacijos, kuri patvirtintų prekės atitikimą šios techninės specifikacijos III skyriaus reikalavimams, pateikiama gamintojo darbuotojo arba gamintojo įgalioto atstovo darbuotojo rašytinis siūlomų prekių charakteristikų pagal konkretų techninės specifikacijos punktą atitikimo patvirtinimas (laisvos formos deklaracija, kad siūloma prekė atitinka konkretų pirkimo techninės specifikacijos reikalavimą).

Perkančioji organizacija pateiktą informaciją patikrina ne vėliau kaip per 15 dienų ir praneša tiekėjui apie vertinimo rezultatus. Tiekėjo pristatyta įranga privalo atitikti visus šios techninės specifikacijos III skyriaus reikalavimus. Nustačius pristatytos prekės neatitikimą, tiekėjas per 15 dienų nuo perkančiosios organizacijos pareikalavimo, turi sumokėti perkančiajai organizacijai baudą lygią 20 proc. nuo reikalavimų neatitinkačių prekių vertės arba pakeisti prekes į reikalavimus atitinkančias. Prekės neatitinkančios šios techninės specifikacijos III skyriuje nurodytų reikalavimų nepriimamos.

1.4. Tiekėjas kartu su pasiūlymu neturi pateikti šios techninės specifikacijos III skyriuje (lentelėse) prašomos informacijos, kadangi ši informacija turės būti pateikta po pirkimo sutarties įsigaliojimo, kaip nurodyta 1.3 punkte.

1.5. Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentų dalyse galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, konkrečios medžiagos, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją. Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentų dalyse galimai nurodyti (jei yra) sertifikatai, standartai gali būti taikomi (naudojami) lygiaverčiai nurodytiems.

1.6. Prekės turi būti gamykliškai naujos „brand new“, gamykliškai atnaujinti „renew“/ „refurbished“ komponentai neleistini.

1.7. Personalo apmokymas turi apimti ne mažiau kaip 5 asmenų apmokymą ne mažiau kaip 8 akademines valandas.

1.8. Prekėms (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis) turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių garantija, kuri pradedama skaičiuoti nuo Prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, el. paštu gavęs Pirkėjo pranešimą apie Prekių gedimą, naudojimo vietoje atlieka Prekių techninės būklės atstatymą. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pranešimo Tiekėjui dienos. Jeigu dėl objektyvių priežasčių per nurodytą terminą trūkumas negali būti pašalintas, tarp šalių pasirašomas dvišalis aktas, kuriame nurodomas kitas pagrįstas terminas gedimui pašalinti. Garantiniu laikotarpiu Prekių remonto darbai privalo būti atliekami Prekių buvimo vietoje (išskyrus atvejus, jeigu tai dėl techninių priežasčių atlikti neįmanoma). Jeigu atlikti remonto darbus Prekių buvimo vietoje nėra galimybės, Prekes (ar jų sudėtines dalis) garantiniam remontui išsiveža ir atgal grąžina Tiekėjas savo lėšomis.

1.9. Papildomi reikalavimai taikomi 1 pirkimo daliai:

1.9.1. Prekės pristatomos ir montuojamos perkančiosios organizacijos įrengtoje aikštelėje, kurios plotas apie 100 m2 (10×10 m), Tiekėjo pristatytame konteineryje. Perkančioji organizacija aikštelę įrengia pagal Tiekėjo parengtą ir Šalių tarpusavyje suderintą projektą.

1.9.2. Projektą privalo pateikti Tiekėjas per 30 dienų nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos, kurį sudaro šie dokumentai:

- projektas su įrangos brėžiniais ir darbų atlikimo etapais;

- reikalavimai aikštelės įrengimui;

- reikalavimai apsaugos zonoms (jeigu yra);

- reikalavimai inžinerinėms komunikacijoms, galioms (elektra, vanduo);

- inžinerinių komunikacijų ir išvadų taškai/vietos (elektra, vanduo, nuotekos);

- laisvai pastatomų konteinerių/pastatų apkrovos į aikštelę.

1.9.3. Tiekėjas visas Prekes turi projektuoti, pristatyti ir sumontuoti, kaip vieningą sistemą šios techninės specifikacijos 1.1 punkte nurodytai paskirčiai. Montavimas atliekamas tik prieš tai visa sistemą išbandžius gamybos vietoje.

II. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

2.1. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija). Aplinkosauginiai reikalavimai nurodyti Sutarties Specialiųjų sąlygų 12 skyriuje.

III. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

# Pirkimo dalis Nr. 1. Vidaus degimo variklių bandymo stendas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Pristotomų prekių techniniai parametrai (turės būti pildoma 1.3 punkte nustatyta tvarka po pirkimo sutarties įsigaliojimo) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Kibirkštinio uždegimo viencilindris vidaus degimo variklis | - Skirtas moksliniams tyrimams; |  |
|  |  | - didžiausia išvystoma VDV galia ne mažesnė nei 15 kW; |  |
|  |  | - cilindrų skaičius – 1; |  |
|  |  | - cilindro skersmuo nuo 80 iki 90 mm; |  |
|  |  | - stūmoklio eiga nuo 85 iki 95 mm; |  |
|  |  | - 4 vožtuvai; |  |
|  |  | - įsiurbimo ir išmetimo vožtuvų fazių reguliavimas; |  |
|  |  | - didžiausi alkūninio veleno sūkiai, ne mažiau 5000 min-1; |  |
|  |  | - reguliuojamas suslėgimo laipsnis: reguliavimo diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 9 iki 15; |  |
|  |  | - skystų degalų įpurškimas į variklio įsiurbimo vamzdį ir tiesioginis įpurškimas į cilindrą; |  |
|  |  | - vandenilio įpurškimas į variklio įsiurbimo vamzdį; |  |
|  |  | - reguliuojamas uždegimo paskubos kampas; |  |
|  |  | - variklio išmetamųjų dujų sistema su dviem lygiagrečiomis atšakomis: viena atšaka su trijų komponentų kataliziniu deginių neutralizatoriumi (KDN) ir už jo einančiu kietųjų dalelių filtru (GPF); kita atšaka – be jokių teršalų neutralizavimo įrenginių (paprastas vamzdis): - deginių srautas į vieną ar kitą atšaką nukreipiamas mechaniškai arba elektroniškai valdomomis sklendėmis (sklende); - diferencinis slėgio jutiklis, matuojantis išmetamųjų dujų srauto slėgį prieš ir už GPF; - išmetamųjų dujų temperatūros matavimas prieš ir už trijų komponentų KDN; - galimybė prijungti deginių analizatorių prieš ir už KDN; |  |
|  |  | - aušinimo skysčio temperatūros matavimas variklio bloke arba galvutėje; |  |
|  |  | - į variklį siurbiamo oro temperatūros matavimas; |  |
|  |  | - plačiajuostis deguonies jutiklis prieš KDN; |  |
|  |  | - plačiajuostis deguonies jutiklis už KDN; |  |
|  |  | - valdoma išmetamųjų dujų recirkuliacijos sistema (EGR); |  |
|  |  | - variklio veikimas valdomas elektroniniu valdymo bloku (EVB) su neribotos trukmės ir neriboto funkcionalumo licencija. Licencija skirta naudoti EVB akademiniais, moksliniais ir komerciniais tikslais; |  |
|  |  | - visus VDV veikimo parametrus EVB turi pateikti CAN ryšio tinklu naudojant OBD-II arba lygiavertę diagnostikos sistemą; |  |
|  |  | - VDV skystinė aušinimo sistema. |  |
| 2.2 | Apkrovos stendas | - Paskirtis – apkrauti ir valdyti bandomąjį VDV; |  |
|  |  | - bandymų metu visi matavimų rodmenys turi būti surenkami, saugomi kompiuterio atmintyje ir pateikiami pristatymui ar spausdinimui; |  |
|  |  | - valdymo pultas vartotojui; |  |
|  |  | - stabdys (dinamometras) su rėmu ir tvirtinimo detalėmis tiek VDV, tiek stabdžiui, su jungiamuoju velenu ir apsauginiais gaubtais; |  |
|  |  | - stabdys – nuolatinių magnetų sinchroninis variklis – generatorius (toliau NMSV) arba kitas elektrinis, valdomas atitinkamu valdikliu, integruotu su automatizuota bandymų stendo valdymo sistema; |  |
|  |  | - ne mažiau kaip šie stendo veikimo režimai: - droselis (VDV) / pastovūs sūkiai (dinamometras); - droselis (VDV) / pastovus sukimo momentas (dinamometras); - pastovus sukimo momentas (VDV) / pastovūs sūkiai (dinamometras); - pastovūs sūkiai (VDV) / pastovus sukimo momentas (dinamometras); - droselis (VDV) / sukimo momentas (~RPM2 / ~RPM3) (dinamometras); |  |
|  |  | - dinamometro valdymas: bandymų stendo valdymo sistemoje turi būti aukštos įtampos keitiklis, skirtas valdyti dinamometrą, generuojantį 3 fazių galios signalus, reaguojant į stabdyje integruoto enkoderio signalus, kad būtų užtikrintas pageidaujamas sukimosi greitis, sukimo momentas arba energijos atkūrimas esant nustatytai galiai/srovei/sukimo momentui; |  |
|  |  | - sukimo momento matuoklis tarp VDV ir dinamometro; |  |
|  |  | - bandymų stendo temperatūrų ir sūkių jutiklių reikšmės turi būti pateikiamos ekrane ir įrašomos į atmintį; |  |
|  |  | - bandymų metu stendo dinamometro sugeneruota elektros energija turi būti tiekiama į trifazį elektros tinklą; |  |
|  |  | - bandymų stendo valdymo sistemoje turi būti matavimo jutikliai, skirti matuoti įtampas ir sroves bandymų stendo veikimo metu, o jų rodmenys turi būti pateikiami ekrane ir įrašomi į kompiuterio atmintį; |  |
|  |  | - VDV išmetamųjų dujų šalinimo/ištraukimo sistema, nedaranti įtakos variklio darbui, t.y., kad ištraukimo ventiliatorius nemažintų slėgio išmetimo vamzdyje arba pernelyg ilgas vamzdynas nesudarytų papildomo slėgio VDV išmetimo vamzdyje, pavyzdžiui, kad nebūtų ištisas ilgas variklio išmetimo vamzdis, bet sąlyginai plonas išmetimo vamzdis įkištas į daug storesnį ventiliacijos vamzdį su didelio našumo išmetamųjų dujų ištraukimo ventiliatoriumi, kartu traukiantį ir aplinkos orą; |  |
|  |  | - įmontuotas nuo 5 iki 10 litrų skystųjų degalų bakas. |  |
| 2.3 | Skystų degalų sąnaudų matavimo įranga | - Įrangos išduodamų signalų reikšmės turi būti pateikiamos ekrane ir įrašomos į bandymo stendo kompiuterio atmintį; |  |
|  |  | - matavimo diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 0,15 iki 20 kg/h; |  |
|  |  | - tikslumas: ne blogiau, kaip 0,1% nuo rodmens; |  |
|  |  | - veikimo temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 40 iki +150°C; |  |
|  |  | - slėgis ne mažiau, kaip 30 bar; |  |
|  |  | - aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 30 iki +50°C. |  |
| 2.4 | Dujų sąnaudų matavimo įranga | - Įrangos išduodamų signalų reikšmės turi būti pateikiamos ekrane ir įrašomos į bandymo stendo kompiuterio atmintį; |  |
|  |  | - matavimo diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 0,15 iki 20 kg/h; |  |
|  |  | - tikslumas: ne blogiau, kaip 0,1% nuo rodmens; |  |
|  |  | - veikimo temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 40 iki +150°C; |  |
|  |  | - išlaikomas slėgis ne mažiau, kaip 300 bar; |  |
|  |  | - aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 30 iki +50°C. |  |
| 2.5 | Oro sąnaudų matavimo įranga | - Įrangos išduodamų signalų reikšmės turi būti pateikiamos ekrane ir įrašomos į bandymo stendo kompiuterio atmintį; |  |
|  |  | - matavimo paklaida ne didesnė nei 1 % išmatuotos vertės; |  |
|  |  | - rezultatų pakartojamumas ne daugiau, kaip 0,25 % išmatuotos vertės; |  |
|  |  | - atsako laikas ne daugiau, kaip 12 ms; |  |
|  |  | - matavimo diapazonas ne mažiau, kaip nuo 5 iki 100 kg/h. |  |
| 2.6 | Slėgio cilindre matavimo įranga | - Įrangos išduodamų signalų reikšmės turi būti pateikiamos ekrane ir įrašomos į bandymo stendo kompiuterio atmintį; |  |
|  |  | - aplinkos temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 30 iki +50°C; |  |
|  |  | - pjezo tipo slėgio jutiklis; |  |
|  |  | - didžiausias matuojamas slėgis ne mažiau, kaip 200 bar; |  |
|  |  | - jautrumas ne mažesnis, kaip 11 pC/bar; |  |
|  |  | - jutiklio veikimo temperatūros diapazonas ne mažesnis, kaip nuo 20 iki +350°C; |  |
|  |  | - kalibravimo sertifikatas (pateikti pristačius įrangą). |  |
| 2.7 | Oro pripūtimo įranga | - Oro pripūtimo įranga, sukurianti ne mažesnį, kaip 2 bar slėgį variklio įsiurbimo vamzdyje. |  |
| 2.8 | Konteineris | - Ne mažiau, kaip dvi atskiros patalpos: viena bandomajam varikliui, bandymo stendui bei papildomai įrangai; kita operatoriui. Tarp patalpų turi būti įrengta ugniai atspari ir garsui nepralaidi pertvara su durimis ir ne mažesniu, kaip 1 m2 langu; |  |
|  |  | - langas į išorę iš operatoriaus patalpos; |  |
|  |  | - abiejose patalpose įrengtas dirbtinis apšvietimas; |  |
|  |  | - abi patalpos turi būti apšiltintos ir jose įrengti elektriniai arba analogiški šildytuvai bei aušintuvai gebantys patalpose palaikyti ne mažiau +15°C ir ne daugiau +35°C laipsnių temperatūrą; |  |
|  |  | - bent vienoje patalpoje įrengtas praustuvas su karšto ir šalto vandens maišytuvu bei rankų džiovinimo įranga; |  |
|  |  | - vadovaujantis VILNIUS TECH Vizualinio identiteto naudojimo gairėmis konteineris turi būti nudažytas mėlyna spalva su ant abiejų konteinerio šonų baltu VILNIUS TECH logotipu (https://vilniustech.lt/universitetas/universiteto-stilius/322464); |  |
|  |  | - jeigu Įrangai yra reikalingas oro kompresorius, jis turi būti įtrauktas į pristatomą sistemą. |  |

# Pirkimo dalis Nr. 2. Vidaus degimo variklių teršalų analizavimo įranga

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Pristotomų prekių techniniai parametrai (turės būti pildoma 1.3 punkte nustatyta tvarka po pirkimo sutarties įsigaliojimo) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Išmetamųjų dujų (teršalų) analizavimo įranga | - Galimybė eksportuoti ir išsaugoti matavimo duomenis; |  |
|  |  | - matuojami komponentai: CO, CO2, THC, CH4, NOx, NO, H2, O2; |  |
|  |  | - matavimo principai: - CO/CO₂ – infraraudonųjų spindulių (angl. Non-Dispersive Infrared NDIR / Infrared Detector IRD); - NOx – chemiliuminescencinis (angl. Chemiluminescent detector CLD); - THC/CH₄ – liepsnos jonizacijos (angl. Flame ionization FID); - O₂ – magneto-pneumatinis (angl. Magneto-pneumatic detection MPD) arba paramagnetinis detektorius PMD; - H2 – masių spektrometrija (angl. Mass spectrometry); |  |
|  |  | - matavimo diapazonas: - CO (maža koncentracija): ne mažiau, kaip nuo 0 iki 5000 ppm; - CO (didelė koncentracija): ne mažiau, kaip nuo 0 iki 10 % (tūrio); - CO2: ne mažiau, kaip nuo 0 iki 20 % (tūrio); - THC: ne mažiau, kaip nuo 0 iki 60 000 ppmC; - CH4: ne mažiau, kaip nuo 0 iki 20 000 ppmC; - NOx: ne mažiau, kaip nuo 0 iki 10 000 ppm; - NO: ne mažiau, kaip nuo 0 iki 10 000 ppm; - O2: ne mažiau kaip nuo 0 iki 25 % (tūrio); - H2: ne mažiau kaip nuo 0 iki 10 000 ppm (tūrio); |  |
|  |  | - šildomos matavimo linijos (žarnos) arba kitoks drėgmės pašalinimo būdas; |  |
|  |  | - rezultatų pakartojamumas ne daugiau, kaip 0,5 % arba rezultatų dreifas (angl. span/concentration drift) ne daugiau, kaip 3 % per 24 val.; |  |
|  |  | - atsako laikas ne daugiau, kaip 2 s; |  |
|  |  | - deginiai matuojami ne mažiau, kaip dviejuose vidaus degimo variklio išmetimo sistemos vietose. (Pastaba: netaikoma H2 matavimui); |  |
|  |  | - veikimo temperatūros diapazonas: ne mažiau, kaip nuo +10 iki +35°C. |  |