TSD-787, VPP- 4968

Riebalų paruošimo ir surinkimo sistemos injekcijoms

techninė specifikacija  (kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | #### Paskirtis | Poodinių riebalų šalinimas ir panaudojimas galvos bei kaklo chirurgijoje. |  |
| 2. | #### Injekcinė adata (2 vnt.) | 1. Darbinis ilgis 263 mm ± 5 mm; 2. Bendras ilgis 332 mm ± 5 mm; 3. Darbinis adatos galiukas 8 mm ilgio su pažymėtu injekcijos gyliu ties 5 mm; 4. Darbinio adatos galiuko išorinis diametras 0,9 mm ± 0,01 mm; 5. Nuimama rankena; 6. Luer Lock jungtis; 7. Išorinis adatos diametras 2 mm ± 0,01 mm; 8. Vidinis adatos diametras 1,6 mm ± 0,01 mm |  |
| 3. | Riebalų surinkimo sistema (2 vnt. ) | 1. Riebalų surinkimo kaniulė (1 vnt.) 2. Vienkartinė adata 14G (1 vnt.) 3. Jungtis riebalams perkelti, “Discofix C” arba lygiavertė (1 vnt.) 4. 10 cm³ švirkštas (4 vnt.) 5. 1 cm³ švirkštas (4 vnt.) 6. Švirkšto užrakto kamsčiai (4 vnt.) 7. Push-in kamščiai (4 vnt.) |  |
| 4. | Riebalų surinkimo kaniulė | 1. Su nuožulniomis siurbimo angomis kaniulės darbinėje dalyje; 2. Darbinsi ilgis 133 mm ± 0,03 mm; 3. Išorinis diametras 2 mm ± 0,01 mm; 4. Speciali atžyma ties 37,5 mm kaniulės ilgio |  |
| 5. | Centrifūga | 1. Maksimalus apsisukimų per minutę skaičius ne mažiau kaip 4000 rpm 2. Talpa 6 x 15 ml 3. Nepertraukiamas veikimo laikas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo 1 min iki 99 min. 4. Metalinis dangtelis su anga apžiūrai; 5. Nerūdijančio plieno kamera; 6. Garsinis pranešimas užbaigus centrifūgos ciklą. |  |
| 6. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai. |  |
| 7. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |
| 8. | Pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Įrangos pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiami dokumentai | 1.Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. 2.Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui/išbandymui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.