## Lapas1
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis
1 | 0 | 0 | Skaitmeninė mamografijos sistema
1 | 1 | 0 | Skaitmeninė mamografijos sistema | komplektas | 1
1 | 1 | 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis: nurodyti;
1 | 1 | 2 | Rentgeno mamografijos sistemos darbo režimai: skaitmeninė 2D mamografija -būtina; skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė) - būtina; Dvigubos energijos principu paremta spektrinės kontrastinės mamografijos funkcija - būtina nurodyti funkcijos pavadinimą (CEM, CEDM, CESM arba lygiavertė);
1 | 1 | 3 | Pozicionavimo įrenginys (biopsijos prietaiso laikiklis) su adapteriu bei reikalinga programine įranga biopsijos atlikimo pozicionavimui kontrastinės mamografijos vaizdų, gautų naudojant dual-energy (spektrinės) technologijos principu veikiančią sistemą (pvz., CEM, CEDM, CESM arba kita lygiavertė technologija), pagrindu . Suderinamas su siūloma mamografijos sistema - būtina;
1 | 1 | 4 | Skaitmeninė tūrinė (3D) mamografija (tomosintezė): nuskaitymo kampas - ≥ 15˚; Skenavimo laikas - ≤ 10 s;
1 | 1 | 5 | Kontrastinės biopsijos prietaiso pozicionavimo įrenginys: kontrastinės biopsijos prietaiso pozicionavimo įrenginio judėjimas - erdvinis judėjimas X, Y ir Z ašimis, motorizuotas pozicionavimas X, Y ašimis, rankinis pozicionavimas Z ašimi arba motorizuotas pozicionavimas X, Y ir Z ašimis bei rankinis pozicionavimas X, Y ir Z ašimis - būtina; paciento kėdė pritaikyta biopsijos procedūroms vertikalioje ir gulimoje pozicijoje - būtina; transportavimas ratukų pagalba - būtina; motorizuotas vertikalus judėjimas - būtina; nugaros atlošo pavertimas - būtina, ≥ 90˚;
1 | 1 | 6 | C-lanko sistema: visi C-lanko pozicionavimo paciento atžvilgiu judesiai yra motorizuoti - būtina; motorizuotas C-lanko posūkio kampo diapazonas visais darbo režimais - ≥ 320˚; vertikalaus judėjimo diapazonas - ≥ (71-140) cm; atstumas nuo šaltinio iki detektoriaus (angliškai: Source-Image Distance (SID)) - ≥ 66 cm; pacientės veido apsaugos nuo jonizuojančios spinduliuotės sistema - būtina;
1 | 1 | 7 | Kompresijos sistema: rankinis ir automatinis suspaudimo valdymas - būtina; didžiausia suspaudimo jėga automatinio valdymo režime - ≥ 170 N; didžiausia suspaudimo jėga rankinio valdymo režime - ≥ 250 N; krūties prispaudimo plokštės - ne mažiau nei dviejų dydžių: 19 cm (± 1 cm) x 23 cm (± 1 cm) bei 24 cm (± 1 cm) x 29 cm (± 1 cm);
1 | 1 | 8 | Didinimas: geometrinė gaunamo vaizdo didinimo sistema: ne mažiau nei dviejų didinimo faktorių; didinimo faktoriai - ≥ 1.5, ir 1.8 kartų;
1 | 1 | 9 | Rentgeno vamzdis: anodo šiluminė talpa - ≥ 300 kHU; židinio dėmių kiekis - ≥ 2; židinio dėmių skersmenys - 1. 0,1 mm; ± 0,1 mm 2. 0,3 mm; ± 0,1 mm;
1 | 1 | 10 | Kolimatorius: kolimacijos valdymas - automatinis bei rankinis; filtrai - ne mažiau nei dviejų rūšių keičiami spektriniai filtrai skaitmeninės rentgenografijos 2D režimui;
1 | 1 | 11 | Rentgeno generatorius: tipas - aukšto dažnio; maksimalus galingumas - ≥ 5 kW; mAs diapazonas - ≥ (3 - 500) mAs; kV diapazonas - ≥ (22 - 49) kV;
1 | 1 | 12 | Skaitmeninis rentgeno detektorius: pikselio dydis - ≤ 100 µm; pilkumo lygių skaičius - ne mažiau nei 14 bitų; detektoriaus aktyvios zonos plotas - ≥ (23 x 29) cm;
1 | 1 | 13 | Apšvitos reguliavimo ir optimizavimo sistema: pilnai automatinis režimas (automatiškai parenka spektrinį filtrą, mAs ir įtampą) - būtina; programinė arba aparatinė įranga skirta pacienčių su implantais tyrimams atlikti - būtina;
1 | 1 | 14 | Radiologijos technologo darbo vieta: radiologijos technologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus - būtina; radiologijos technologo darbo vietoje instaliuota gamintojo dedikuota programinė įranga pirminei gautų vaizdų peržiūrai - būtina; monitorių kiekis - ≥ 2; lietimui jautrus monitorius vartotojo sąsajai - būtina; vaizdų peržiūros monitorius - būtina, ≥ 2,0 megapikselių; galimybė keisti vaizdų peržiūros monitoriaus poziciją (artikuliuojanti ranka) - būtina; galimybė gauti pacientų sąrašą iš ligoninės informacinės sistemos (DICOM Modality Worklist) - būtina; vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) - būtina; vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) - būtina; vaizdų spausdinimas (DICOM Print) - būtina; vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas - būtina; apšvitos ataskaitų formavimas (DICOM SR) - būtina; švinuotas rentgeno apsauginis skydas (≥ 0,5 mm Pb) - būtina; nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu - būtina;
1 | 1 | 15 | Gydytojo radiologo darbo vieta: specializuota programinė įranga 2D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui - būtina; specializuota programinė įranga 3D mamografinių vaizdų peržiūrai ir vertinimui - būtina; programinė įranga 2D vaizdų vaizdams rekonstruoti iš tomosintezės (3D) tyrimo (nurodyti programinės įrangos pavadinimą) - būtina; galima išsaugoti naujai rekonstruotus 2D vaizdus iš tomosintezės (3D) darbo stotyje ir / arba medicininių vaizdų archyve - būtina; vaizdų išsaugojimas medicininių vaizdų archyve (DICOM Storage) - būtina; vaizdų iškvietimas iš vaizdų archyvo (DICOM Query/Retrieve) - būtina; vaizdų spausdinimas (DICOM Print) - būtina; vaizdų siuntimas (DICOM Send) ne mažiau kaip į 2 vietas - būtina. Skaitmeninių vaizdų apdorojimo funkcijos: vaizdų pilkumo skalės kadravimas - būtina; vaizdų inversija - būtina; vaizdų rotavimas ir vaizdų veidrodinis atvaizdavimas - būtina; „padidinimo stiklo“ funkcija - būtina; nepertraukiamas vaizdų mastelio keitimas ir panoramavimas - būtina; ilgio matavimai ir anotacijos - būtina; ultragarso, magnetinio rezonanso vaizdų peržiūra - būtina; gydytojo radiologo darbo vietos kompiuterinė įranga ir operacinė sistema sukomplektuota gamintojo arba atitinka gamintojo nustatytus reikalavimus - būtina; nepertraukiamo maitinimo šaltinis (UPS), pagal gamintojo rekomendacijas suderinamas su pateikiamu kompiuteriu - būtina. Medicininis mamografinis diagnostinis monitorius (1 vnt.): įstrižainė - ≥ 30,9"; raiška - ≥ 4200 x 2800 taškų; kalibruotas skaistis - ≥ 500 cd/m²; kontrastiškumas ne mažesnis nei 1500:1 - būtina; spalvoto vaizdo - būtina; integruotas kalibracinis daviklis, bei programinė įranga/modulis periodinei monitoriaus kokybės kontrolei atlikti arba lygiavertis techniologinis sprendimas - būtina;
1 | 1 | 16 | Modelinė sistema (fantomas) kokybės užtikrinimui - būtina
1 | 1 | 17 | Skaitmeninis mamografas turi būti ženklinamas CE ženklu pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (arba pagal Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2023/607) - būtina