## 1 PD Reanimacijos stotelės
1 pirkimo objekto dalis. Reanimacijos skyriaus stotelės su švirkštinėmis ir tūrinėmis pompomis (komplektai)
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Vieno komplektas sudarytas iš nemažiau:
1.1 | Stotelė | Infuzinius prietaisus integruojantis ir laikantis įrenginys, sudarytas iš 1 arba 2 vnt. įrenginių.
1.2 | Infuzinė švirkštinė pompa | 4 vnt.
1.3 | Infuzinė tūrinė pompa | 2 vnt.
2 | Reikalavimai stotelei:
2.1 | Stotelės fiksacija | Prie vertikalaus ir horizontalaus strypo (konsolės ar infuzinio stovo)
2.2 | Jungtys | 1. Personalo iškvietimo;
2. Paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) jungtuko;
3. Pompų elektriniam maitinimui iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko.
2.3 | Akumuliatorius | Pilnai pakrauto akumuliatoriaus darbo laikas ne trumpesnis nei 4 val.
2.4 | Galimų fiksuoti infuzinių pompų rūšys | Švirkštinės ir tūrinės.
2.5 | Klasifikacija | 1. I arba aukštesnė apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
2. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP44 klasės arba lygiavertė.
3. Atsparus defibriliacijai;
2.6 | Fiksuojamų pompų skaičius | Ne mažiau šešių pompų.
2.7 | Įrenginio maitinimas | Iš 230V, 50Hz elektros tinklo.
2.8 | Svoris | ≤ 8 kg.
3 | Reikalavimai švirkštinei pompai (4 vnt.):
3.1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.
3.2 | Korektiškai atpažįstami skirtingų gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų.
3.3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos ne siauresnės nei | Nuo 0,1 ml/h iki 999 ml/h.
3.4 | Infuzijos laiko nustatymo ribos ne siauresnės nei | Nuo 1 min iki 96 val
3.5 | Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas | Būtina.
3.6 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 %.
3.7 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus turį, vaisto kiekį (g, mg ar kt.) ir paciento duomenis | Būtinas.
3.8 | Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.: | mg, μg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg).
3.9 | Programuojant pompą galima pasirinkti | 1. Vaistą;
2. Vaisto koncentraciją;
3. Vaistų biblioteką.
4. Paciento profilį
5. Infuzijos profilį
3.10 | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą.
3.11 | Vaistų sąrašas ir pacientų biblioteka | 1. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, numatyti nemažiau kaip 800 medikamentų pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą;
2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų ir nemažiau kaip 5 pacientų profilius.
3.12 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu;
2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas);
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.
4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
3.13 | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo
3.14 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias;
2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė arba infuzija beveik baigta;
3. Baterija beveik tuščia.
3.15 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias,
2. Tūris suleistas,
3. Pasiektas švirkšto likutinis tūris,
4. Baterija tuščia,
5. Spaudimas per aukštas,
6. Neteisingai įstatytas švirkštas,
7. Švirkšto laikiklis atidarytas.
3.16 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,1 -1,0 bar.
3.17 | Atviro venos spindžio palaikymo režimas | KVO arba lygiavertis
3.18 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Būtina, ne mažiau 3 lygių:
1.1. normali būsena (vyksta infuzija);
1.2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams;
1.3. aliarmas, esant kritinei situacijai.
3.19 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio);
2. Nuo vidinio akumuliatoriaus;
3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.
3.20 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 h, esant ne mažesniam kaip 25 ml/h greičiui.
3.21 | Ekranas | Ekranas spalvotas, ne mažiau kaip 5 colių įstrižainės.
3.22 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis;
2. Likęs suleisti infuzijos tūris;
Infuzuotas tūris;
3. Likęs infuzijos laikas;
4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);
5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija;
6. Aliarminės situacijos;
7. Aliarmo priežastys.
3.23 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
3.24 | Meniu lietuvių arba anglų kalba | Būtina.
3.25 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu | Būtina.
3.26 | Wi-Fi sąsaja | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2).
3.27 | Reikalavimai švirkštinės pompos funkcionalumui | 1. Infraraudonųjų spindulių arba kita sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu;
2. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių
3. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį
4. Infuzijos pompos jungtis personalo iškvietimui
5. Nemažiau 1000 istorijos įrašų, kurie išlieka išjungus ar išėmus bateriją. Trūkstant vietos, seniausi įrašai perrašomi.
3.28 | Klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai;
2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP32 klasės (arba lygiavertė).
3.29 | Pompos svoris | Ne daugiau 3 kg
3.30 | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas
2. Rankena arba fiksatorius tvirtinti prie stovo
4 | Reikalavimai infuzinei tūrinei pompai (2 vnt.):
4.1 | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | Tirpalų lašinimui
4.2 | Pompos darbo režimai | 1. Nuolatinės infuzijos
2. Transfuzijos
4.3 | Pompos ekranas | 1. Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės ekranas
2. Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu:
2.1. Infuzijos greitis;
2.2. Likęs suleisti infuzijos tūris;
2.3. Infuzuotas tūris;
2.4. Infuzijos trukmė;
2.5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);
2.6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija;
2.7. Vaisto pavadinimas;
2.8. Aliarminės situacijos;
2.9. Aliarmo priežastys.
4.4 | Smūginė dozė - boliusas (bolus) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris arba dozė)
2. Rankinis boliusas (boliusas, kol laikomas mygtukas)
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.
4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU/U arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greic io apskaic iavimu vienai boliuso infuzijai.
4.5 | Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo | Būtina
4.6 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos | 1. Infuzija beveik baigta;
2. Baterija beveik tuščia;
4.7 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Infuzijos pabaiga;
2. Baterija tuščia;
3. Spaudimas per aukštas;
4. Okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje aliarmas;
5. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas;
6. Techninis signalas
4.8 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Ne mažiau 3 lygių:
1.1. Normali būsena (vyksta infuzija)
1.2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams;
1.3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
4.9 | Veikimo laikas, naudojant vidinio akumuliatoriaus energiją | ≥ 11 val., esant infuzijos greičiui 100 ml/val.
4.10 | Infuzijos greitis | Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1200 ml/val.
4.11 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5%
4.12 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 1 ml iki 9999 ml
4.13 | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas): | Nuo 1 min iki 99 val.
4.14 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Būtina.
4.15 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, μg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg).
4.16 | Programuojant pompą galima pasirinkti | 1. Vaistą;
2. Vaisto koncentraciją;
3. Vaistų biblioteką.
4.17 | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 5000 vaistų sąrašas
2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų ir ne mažiau kaip 5 paciento profilius.
4.18 | Pauzės režimas | Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val.
4.19 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
4.20 | Okliuzjos aptikimas (occlusion) | Būtinas, su jautrumo lygio nustatymu
4.21 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar
4.22 | Priešrovinis slėgio daviklis | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai
4.23 | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio ir paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui;
2. Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infužinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu;
3. Wi-Fi sąsaja. Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2).
4.24 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš centralizuoto elektros energijos aprūpinimo bloko (infuzinius prietaisus integruojančio/laikančio įrenginio);
2. Nuo vidinio akumuliatoriaus;
3. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.
4.25 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu | Būtina.
4.26 | Pompos svoris | ≤ 3 kg
4.27 | Reikalavimai infuzinės tūrinės pompos funkcionalumui | 1. Infraraudonųjų spindulių arba kita sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu/laikančiu įrenginiu;
2. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių
3. Nemažiau 1000 istorijos įrašų, kurie išlieka išjungus ar išėmus bateriją. Trūkstant vietos, seniausi įrašai perrašomi.
4. Galimybė naudoti įvairioms terapijoms pritaikytas lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais.
4.28 | Klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas;
2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP32 klasės (arba lygiavertė).
4.29 | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas
2. Rankena arba fiksatorius tvirtinti prie stovo
5 | Vieno komplekto garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn.
Reanimacijos skyriaus stotelės su švirkštinėmis ir tūrinėmis pompomis (komplektai)
Ekonominio naudingumo parametrai
| Kaina | 90
| Kokybinis | 10
| Kokybinis vertinimo kriterijus | Vertė
T1 | Infuzinė tūrinė pompa pritaikyta enterinei mitybai | 10

## 2 PD Enterinio maitinimo pompa
2 pirkimo objekto dalis. Reanimacijos skyriaus enterinio maitinimo pompos
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Paskirtis | Programuojamos pompos enteriniams tirpalams infuzuoti.
2 | Infuzijos greičių diapazonas | Ne mažiau nuo 1 iki 600 ml/val. Žingsnis 1 ml/val.
3 | Smūginės dozės („bolius“) greitis (reguliuojamas ne siauresnėse ribose už nurodytas): | 1 – 600 ml/h (≤ 1 ml/h žingsniu)
4 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ±5%
5 | Infuzinio tūrio nustatymas | 1. Infuzijos tūris tęstiniu režimu – ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 4000 ml
2. Boliusas – ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 4000 ml
3. Žingsnio nustatymas ≤ 1 ml.
6 | Enterinio maitinimo pompos darbo režimai: | 1. Pastovaus maitinimo režimas įvedant infuzijos srautą ir tūrį (trukmė apskaičiuojama automatiškai);
2. Kintamo maitinimo režimas (porcijomis / boliusais pasirinktais laiko intervalais);
3.Automatinio sistemos užpildymo režimas.
7 | Kintamasis režimas ir reguliuojami parametrai | 1. Tūris – ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 500 ml
2. Greitis – ne siauresniame intervale kaip nuo 1 iki 400 ml/val
3. Programuojamas intervalas tarp boliusinių įvedimų – ne siauresniame intervale kaip nuo 0,30 min iki 12 val.
8 | Ekrane rodomos reikšmės | 1. Infuzijos greitis
2. Infuzijos trukmė / laikas, likęs iki infuzijos pabaigos;
3. Bendras tūris,
4. Infuzuotas tūris,
5. Boliuso greitis ir tūris,
6. Likęs laikas iki visų boliusų infuzijos pabaigos,
7. Aliarminės situacijos,
8. Aliarmo priežastys.
9 | Klaviatūros užrakinimo funkcija: | Būtina
10 | Duomenų užrakinimo galimybė | Būtina
11 | Okliuzjos aptikimas | Būtina
12 | Vizualiai bei akustiniai įspėjamieji aliarmai (infuzija tęsiama): | 1. Infuzijos tūris beveik suleista,
2. Baterija beveik išsikrovė.
13 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Tūris suleistas,
2. Baterija tuščia,
3. Neteisinga sistemos instaliacija
4. Aptiktas oras sistemoje
5. Okliuzija
6. Techninis signalas.
14 | Automatinė apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės: | Būtina
15 | Apsauga nuo elektros šoko | Būtina
16 | Paskutinės programos ar nustatytų duomenų išsaugojimas | Būtina
17 | Jungtis personalo iškvietimo sistemai: | Būtina
18 | Baterijos darbo laikas | Ne trumpiau nei 24 h
19 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.
2. Vidinis akumuliatorius
20 | Pompos svoris | Ne daugiau 1,5 kg.
21 | Klasifikacija: | 1. II apsaugos klasė pagal IEC 60 601-1 arba lygiavertė;
2. Apsauga nuo kietų dalelių ir skysčių patekimo į pompos vidų ne mažesnė nei IP 35.
22 | Tvirtinimas | Galimas pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo.
23 | Garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn.

## 3 PD Švirkštinė pompa
3 pirkimo objekto dalis. Švirkštinės pompos, skirtos operacinėms
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5, 10, 20, 30, 50, 60 ml.
2 | Korektiškai atpažįstami šių gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų.
3 | Infuzijos greičio nustatymo ribos ne siauresnės nei | Nuo 0,1 ml/h iki 999 ml/h.
4 | Infuzijos laiko nustatymo ribos ne siauresnės nei | Nuo 1 min iki 96 val
5 | Švirkšto stūmoklio stabdis, apsaugantis nuo laisvo srauto tėkmės švirkšto keitimo metu arba lygiavertis sprendimas | Būtina.
6 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 2 %.
7 | Automatinis infuzijos greičio skaičiavimas, įvedus turį, vaisto kiekį (g, mg ar kt.) ir paciento duomenis | Būtinas.
8 | Vaistų dozės programavimas pasirinktinai šiais mato vnt.: | mg, μg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg).
9 | Programuojant pompą galima pasirinkti | 1. Vaistą;
2. Vaisto koncentraciją;
3. Vaistų biblioteką.
10 | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą.
11 | Vaistų sąrašas ir pacientų biblioteka | 1. Vaistų saugumo protokolai;
2. Galimybė atnaujinti vaistų sąrašą, numatyti nemažiau kaip 800 medikamentų pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą;
3. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų.
12 | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas su tūrio/dozės nustatymu;
2. Boliusas pagal poreikį (kol nuspaustas mygtukas);
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus, ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.
4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) ir / arba pasirinktą boliuso greitį arba su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
13 | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo
14 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias;
2. Infuzijos laikas beveik pasibaigė arba infuzija beveik baigta;
3. Baterija beveik tuščia.
15 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias,
2. Tūris suleistas,
3. Pasiektas švirkšto likutinis tūris,
4. Baterija tuščia,
5. Spaudimas per aukštas,
6. Neteisingai įstatytas švirkštas,
7. Švirkšto laikiklis atidarytas.
16 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip 0,2 -1,0 bar.
17 | Atviro venos spindžio palaikymo režimas | KVO arba lygiavertis
18 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Būtina, ne mažiau 3 lygių:
1.1. normali būsena (vyksta infuzija);
1.2. perspėjimas, esant darbo sutrikimams;
1.3. aliarmas, esant kritinei situacijai.
19 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus;
2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.
20 | Darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 11 h, esant ne mažesniam kaip 5 ml/h greičiui.
21 | Ekranas | Spalvotas ekranas, ne mažiau kaip 5 colių įstrižainės.
22 | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis;
2. Likęs suleisti infuzijos tūris;
3. Infuzuotas tūris;
4. Likęs infuzijos laikas;
5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);
6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija;
7. Aliarminės situacijos;
8. Aliarmo priežastys.
23 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
24 | Meniu lietuvių arba anglų kalba | Būtina.
25 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu (įsigijus papildomą programinę įrangą) | Būtina.
26 | Wi-Fi sąsaja | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2).
27 | Reikalavimai švirkštinės pompos funkcionalumui | 1. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba prie kiekvienos pompos turi būti pridėta ir sumontuota rankena pompos transportavimui.
2. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį
3. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo
28 | Klasifikacija | 1. Atspari defibriliacijai;
2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne mažesnė nei IP44 klasės arba lygiavertė.
29 | Pompos svoris | Ne daugiau 3 kg
30 | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas
2. Rankena/ fiksatorius tvirtinti prie stovo
31 | Garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn.

## 4 PD Infuzinė tūrinė pompa
4 pirkimo objekto dalis. Infuzinės tūrinės pompos, skirtos operacinėms
Eil. Nr. | Techninių parametrų pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai | Nuoroda į techninę dokumentaciją anglų arba lietuvių kalba, puslapio Nr., kuriame nurodytas parametras (techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės)
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Infuzinės tūrinės pompos paskirtis | Tirpalų lašinimui
2 | Pompos darbo režimai | 1. Nuolatinės infuzijos
2. Transfuzijos
3 | Pompos ekranas | 1. Spalvotas, ≥ 5 colių įstrižainės ekranas
2. Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu:
2.1. Infuzijos greitis;
2.2. Likęs suleisti infuzijos tūris;
2.3. Infuzuotas tūris;
2.4. Infuzijos trukmė;
2.5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius);
2.6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija;
2.7. Vaisto pavadinimas;
2.8. Aliarminės situacijos;
2.9. Aliarmo priežastys.
4 | Smūginė dozė - boliusas (bolus) | 1. Automatinis boliusas (nustatomas boliuso tūris arba dozė)
2. Rankinis boliusas (boliusas, kol laikomas mygtukas)
3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val.
4. Boliuso skyrimas μg, mg, IU/U arba mmol per pasirinktą svorio vienetą (kg) ir / arba per pasirinktą laiko intervalą (min) su automatiniu boliuso greičio apskaičiavimu vienai boliuso infuzijai.
5 | Pompa automatiškai tęsia infuziją po okliuzijos sumažėjimo | Būtina
6 | Aliarmai | 1. Akustiniai ir vizualiniai
2. Žemo lygio aliarmai, nesustabdantys infuzijos;
3. Aukšto lygio aliarmai, sustabdantys infuziją
7 | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos | 1. Infuzija beveik baigta;
2. Baterija beveik tuščia;
8 | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Tūris suleistas;
2. Baterija tuščia;
3. Spaudimas per aukštas;
4. Okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje aliarmas;
5. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas;
6. Netaisyklingai įdėta infuzinė sistema;
7. Atidarytos priekinės durelės;
9 | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | 1. Ne mažiau 3 lygių:
1.1. Normali būsena (vyksta infuzija)
1.2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams;
1.3. Aliarmas, esant kritinei situacijai.
10 | Veikimo laikas, naudojant vidinio akumuliatoriaus energiją | ≥ 6 val.
11 | Infuzijos greitis | 1.1. Ne siauresniame intervale kaip nuo 0,1 iki 1200 ml/val.
1.2. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį
12 | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5%
13 | Infuzijos tūrio nustatymo ribos | Ne siauresniame intervale kaip nuo 1 ml iki 9999 ml
14 | Infuzijos laiko nustatymo ribos ne siauresnės už nurodytas: | Nuo 1 min iki 99 val.
15 | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Būtina.
16 | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, μg, IU/U arba mmol (kiekvienas pasirinktinai per laiko tarpą ir/ar paciento svorį, kg).
17 | Vaistų biblioteka | 1. ≥ 3000 vaistų sąrašas
2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 30 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų.
3. Yra galimybė atnaujinti vaistų sąrašą pagal ligoninės pateiktą vaistų sąrašą;
18 | Pauzės režimas | Duomenys nekinta pasirinktą iki 24 val. laiko tarpą.
19 | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją.
20 | Okliuzjos aptikimas (occlusion) | Būtinas, su jautrumo lygio nustatymu
21 | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliužijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 iki 1 bar
22 | Priešrovinis slėgio daviklis | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai
23 | Wi-Fi sąsaja | Saugumo standartai: Wi-Fi Protected Access (WPA) IEEE 802.11i (WPA2).
24 | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Nuo vidinio akumuliatoriaus;
2. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo.
25 | Galimybė atnaujinti programinę įrangą nuotoliniu būdu | Būtina.
26 | Pompos svoris | Ne daugiau 3 kg.
27 | Reikalavimai infuzinės tūrinės pompos funkcionalumui | 1. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena nenaudojant papildomų įrenginių arba prie kiekvienos pompos turi būti pridėta ir sumontuota rankena pompos transportavimui.
2. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo
3. Nemažiau 1000 istorijos įrašų, kurie išlieka išjungus ar išėmus bateriją. Trūkstant vietos, seniausi įrašai perrašomi.
28 | Klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas;
2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė).
3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų – ne žemesnė nei IP44 klasės
29 | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas
2. Rankena/ fiksatorius tvirtinti prie stovo
30 | Garantinis terminas | Ne mažiau 36 mėn.