TSD-676, VPP-2862

Medicininės įrangos techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. Baktericidinė lempa, kiekis 5 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Baktericidinė lempa su uždaro ir atviro tipo UV-C spindulių šaltiniais, skirta patalpų oro antibakteriniam poveikiui, tinkanti naudoti ir kai patalpoje yra žmonių (naudojant tik uždaro tipo UV-C spindulių šaltinį) |  |
| 2. | Tvirtinimas | Ant mobilaus stovo |  |
| 3. | Efektyvaus veikimo plotas | ≥ 30 m2 |  |
| 4. | Uždaro tipo UV-C spindulių šaltinio liuminescencinių lempučių kiekis ir galingumas | ≥ 2 lemputės, bendras galingumas ≥ 110 W |  |
| 5. | Atviro tipo UV-C spindulių šaltinio liuminescencinių lempučių kiekis ir galingumas | ≥ 1 lemputė, bendras galingumas ≥ 55 W |  |
| 6. | UV-C liuminescencinės lemputės darbo valandų resursas | ≥ 8000 h |  |
| 7. | Bendro lempų degimo laiko skaitiklis | Integruotas bendro lempų degimo laiko skaitiklis |  |
| 8. | Aliarmai | Akustinė signalizacija, perspėjanti vartotoją apie reikalingą besibaigiančio darbo resurso UV-C liuminescencinių lempučių keitimą |  |
| 9. | Ventiliatoriaus našumas | ≥ 132 m³/h |  |
| 10. | Baktericidinės lempos svoris | ≤ 15 kg |  |
| 11. | Maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 12. | Bendri išoriniai matmenys (su mobiliu stovu) (ilgis × aukštis × plotis (gylis)) | ≤ (600 × 1750 × 600) mm |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 16. | Prekių pristatymas ir instaliavimas | Prekių pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

2 pirkimo dalis. Infuzinė švirkštinė pompa, kiekis 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naudojamų švirkštų dydžiai | 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml. |  |
| 2. | Korektiškai atpažįstami skirtingų gamintojų švirkštai | Ne mažiau 4 skirtingų gamintojų |  |
| 3. | Infuzijos greičio nustatymo ribos, naudojant 50 ml ir didesnės talpos švirkštus (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 999 ml/val. |  |
| 4. | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 96 val. |  |
| 5. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 3 % |  |
| 6. | Automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkcija | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją. |  |
| 7. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU arba U per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) |  |
| 8. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. |  |
| 9. | Antiboliuso funkcija | Boliuso tūris automatiškai sumažinamas po okliuzijos aliarmo |  |
| 10. | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis; 2. Infuzuotas tūris; 3. Likęs infuzijos laikas; 4. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 5. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 6. Aliarminės situacijos; 7. Aliarmo priežastys. |  |
| 11. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Švirkštas beveik tuščias; 2. Tūris beveik suleistas arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 3. Baterija beveik tuščia. |  |
| 12. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | 1. Švirkštas tuščias; 2. Tūris suleistas; 3. Baterija tuščia; 4. Švirkšto laikiklis atidarytas; 5. Spaudimas per aukštas; 6. Neteisingai įstatytas švirkštas. |  |
| 13. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos | Ne siauresnės kaip nuo 0,1 bar iki 1 bar |  |
| 14. | Atviro venos spindžio palaikymo režimas | KVO arba lygiavertis |  |
| 15. | Pompos būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. |  |
| 16. | Įrenginio sąsajos | 1. Jungtis (-ys) personalo iškvietimo pultelio prijungimui arba jungtis personalo iškvietimo sistemai. 2. Infraraudonųjų spindulių arba multifunkcinė (arba lygiavertė) jungtis pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu. |  |
| 17. | Pompos maitinimo galimybės: | 1. Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus. |  |
| 18. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 6 val. |  |
| 19. | Pompos ekranas | Ne mažesnis kaip 7 cm įstrižainės ekranas |  |
| 20. | Vaistų biblioteka | 1. Maksimali vaistų bibliotekos, esančios pompoje (nenaudojant papildomos išorinės įrangos) talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. |  |
| 21. | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 23 val. ir 59 min. |  |
| 22. | Duomenų užrakinimo galimybė | Pompa turi duomenų arba ekrano užrakinimo (apsaugos nuo nesankcionuoto darbinių nustatymų keitimo) funkciją. |  |
| 23. | Reiklavimai infuzinei švirkštinei pompai | 1. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 2. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 3. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių, arba multifunkcinė (arba lygiavertė) sąsaja; 4. Infuzinės pompos tvirtinimas tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 5. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena. |  |
| 24. | Pompos klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė nei IP22 klasė. |  |
| 25. | Pompos svoris | Ne daugiau 3 kg |  |
| 26. | Komplektacija | 1. Pakrovėjas arba pakrovimo laidas; 2. Rankena / fiksatorius tvirtinti prie stovo. |  |
| 27. | # Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 28. | Kartu su pompa pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 29. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 30. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

3 pirkimo dalis. Infuzinė tūrinė pompa, kiekis 9 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Parenterinio maitinimo pompos darbo režimai: | 1. Nuolatinės infuzijos; 2. Transfuzijos. |  |
| 2. | Infuzijos greičio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml/val. iki 1200 ml/val. |  |
| 3. | Infuzijos greičio paklaida | Ne daugiau ± 5% (nuo infuzuojamo tūrio per 96 val.) |  |
| 4. | Reakcijos į sistemos užsikimšimą slenksčio (okliuzijos slėgio) parinkimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 bar iki 1 bar |  |
| 5. | Infuzijos tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 0,1 ml iki 9999 ml |  |
| 6. | Infuzijos laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 99 val. |  |
| 7. | Infuzijos greičio skaičiavimas | Pompa turi automatinio infuzijos greičio skaičiavimo funkciją |  |
| 8. | Infuzijos greitis automatiškai apskaičiuojamas įvedus dozę pasirinktinai šiais mato vienetais: | mg, µg, IU arba U, arba mmol per pasirinktą laiko intervalą ir/arba paciento svorio vienetui (pavyzdžiui, mg/kg/min.) |  |
| 9. | Smūginės dozės (boliuso) parametrai: | 1. Boliusas kol nuspaustas mygtukas (pagal poreikį); 2. Boliusas su išankstiniu tūrio arba dozės pasirinkimu; 3. Boliuso greičio reguliavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 ml/val. iki 1200 ml/val. |  |
| 10. | Oro burbulų detekcija | Aptinkami imtinai iki 0,015 ml tūrio (pageidautina ir mažesni) oro burbuliukai |  |
| 11. | Priešsrovinis slėgio daviklis | Pompa turi integruotą daviklį okliuzijos priešsrovinėje infuzinės sistemos dalyje detekcijai |  |
| 12. | Ekrane rodomos reikšmės infuzijos metu: | 1. Infuzijos greitis; 2. Likęs suleisti infuzijos tūris; 3. Infuzuotas tūris; 4. Infuzijos trukmė; 5. Naudojamo maitinimo šaltinio indikacija (elektros tinklas ar vidinis akumuliatorius); 6. Būsenos „vyksta infuzija“ indikacija; 7. Vaisto pavadinimas; 8. Aliarminės situacijos; 9. Aliarmo priežastys. |  |
| 13. | Vizualiniai bei akustiniai įspėjimai, nenutraukiantys infuzijos (priešaliarminė būsena) | 1. Infuzija beveik baigta arba infuzijos laikas beveik pasibaigė; 2. Baterija beveik tuščia. |  |
| 14. | Vizualiniai bei akustiniai aliarmai su automatinio infuzijos sustabdymo funkcija | Kontroliuojami parametrai: 1. Okliuzija; 2. Oro infuzinėje sistemoje aliarmas; 3. Infuzijos pabaiga; 4. Baterijos signalas. |  |
| 15. | Atviro venos spindžio palaikymo režimo (KVO) viršutinė infuzijos greičio keitimo diapazono riba | Ne mažiau kaip 3 ml/val. |  |
| 16. | Reikalavimai pompai | 1. Slėgio infuzinėje sistemoje stebėjimas; 2. Specialus automatiškai arba rankiniu būdu aktyvuojamas naktinis darbo režimas, sumažinantis ekrano ir kitų indikatorių ryškumą; 3. Apsauga nuo nekontroliuojamos skysčių tėkmės; 4. Oro iš ilginamojo vamzdelio pašalinimo funkcija; 5. Pauzės (laikino infuzijos sustabdymo) funkcija; 6. Klaviatūros arba ekrano užrakinimo funkcija; 7. Galimybė nestabdant infuzijos keisti infuzijos greitį; 8. Infuzinės pompos jungtis personalo iškvietimui; 9. Kompiuterinė arba infraraudonųjų spindulių sąsaja; 10. Infuzinė pompa pritaikyta tvirtinimui tiek prie vertikalaus, tiek prie horizontalaus stovo; 11. Galimybė sujungti kelias infuzines pompas tarpusavyje ir transportuoti jas 1 rankena. |  |
| 17. | Parenterinio maitinimo aparato būklės spalvinis (-iai) indikatorius (-iai) | Ne mažiau 3 lygių: 1. Normali būsena (vyksta infuzija); 2. Perspėjimas, esant darbo sutrikimams; 3. Aliarmas, esant kritinei situacijai. |  |
| 18. | Pompos darbo iš akumuliatoriaus trukmė | Ne mažiau kaip 2,5 val., esant infuzijos greičiui ≥ 1200 ml/val. |  |
| 19. | Pompos ekranas | Ne mažesnės kaip 7 cm įstrižainės |  |
| 20. | Vaistų biblioteka | 1. Maksimali vaistų bibliotekos, esančios pompoje (nenaudojant papildomos išorinės įrangos), talpa – ne mažiau kaip 3800 vaistų įrašų; 2. Pompoje vaistų grupavimui galima sukurti ne mažiau kaip 19 skirtingų vartotojo apibrėžtų vaistų kategorijų. |  |
| 21. | Pauzės (budėjimo) režimas | Pompa turi budėjimo režimą. Budėjimo laiko nustatymo ribos ne siauresnės kaip nuo 1 min. iki 24 val. |  |
| 22. | Įrenginio sąsajos | Infraraudonųjų spindulių arba lygiavertė sąsaja pompos komunikavimui su infuzinius prietaisus integruojančiu / laikančiu įrenginiu belaidžiu būdu |  |
| 23. | Pompos maitinimo galimybės | 1. Iš 230V, 50Hz elektros tinklo; 2. Nuo vidinio akumuliatoriaus. |  |
| 24. | Pompos klasifikacija | 1. Atsparus defibriliacijai prietaisas; 2. I arba II apsaugos klasė pagal IEC/EN60601-1 (arba lygiavertė); 3. Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų ne žemesnė nei IP22 klasė. |  |
| 25. | Pompos svoris | ≤ 3 kg |  |
| 26. | # Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 27. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 28. | Kartu su pompa pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 29. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 30. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |

Papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

4 pirkimo dalis. Mobilus elektrokardiografas, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 3 |  |
| 2. | Automatiškai ir sinchroniškai (vienu metu) registruojamų derivacijų skaičius | Ne mažiau kaip 12 |  |
| 3. | Keičiamas EKG spausdinimo (popieriaus traukimo) greitis | 5/12,5/25/50 mm/s |  |
| 4. | Keičiamas elektrokardiografo jautrumas | 2,5/5/10/20 mm/mV |  |
| 5. | Filtrai: | - Miograminiai (raumenų tremoro/artefaktų) filtrai: 20-25 Hz, 35-40 Hz; - Maitinimo tinklo filtras; - Bazinės linijos filtras. |  |
| 6. | Darbo režimai | Automatinis, rankinis |  |
| 7. | Aparato ekranas | 1. Jautrus lietimui (angl. touch screen); 2. ≥ 20 cm įstrižainės; 3. ≥ 1024×600 taškų raiškos. |  |
| 8. | Aparato ekrane rodoma informacija: | - EKG kreivių interpretacija; - Naudojami filtrai; - Maitinimo šaltinio būklė; - Laikas; - Paciento identifikavimo duomenys. |  |
| 9. | EKG kreivių užrašymas | - Ne mažiau kaip 3 EKG kreivių užrašymas vienu metu, integruotu terminiu spausdintuvu; - Užrašoma specialiame terminiame popieriuje rankiniu ir automatiniu režimais realiame laike; 3. Terminio popieriaus plotis ne mažiau kaip 11 cm. |  |
| 10. | Reikalavimai tyrimo duomenų perdavimui bevieliu ryšiu: | - Aparate turi būti įdiegta bevielio ryšio sąsaja, atitinkanti IEEE 802.11n standartą (arba lygiavertė); - Aparatas turi bevieliu tinklu, naudojant DICOM ECG (modality) standartą, perduoti medicininių tyrimų duomenis į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Medicininio EKG tyrimo ataskaita pdf formatu turi būti persiųsta į LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Aparatas turi bevieliu tinklu gauti pacientų sąrašą (DICOM Worklist) iš LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemos MedDream PACS (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas); - Medicininių tyrimų duomenų perdavimui bevieliu tinklu iš (į) EKG aparato (-ą) į (iš) LSMU ligoninės Kauno klinikų medicininių tyrimų duomenų archyvavimo sistemą (-os) MedDream PACS gali būti naudojamas tarpinis serveris. Tarpinis serveris turi būti instaliuotas LSMU ligoninės Kauno klinikų turimoje „VMware“ virtualioje aplinkoje (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) (reikalavimas netaikomas tuo atveju, jei medicininių tyrimų duomenys perduodami nenaudojant tarpinio serverio). |  |
| 11. | Pacieno duomenų perdavimas | Galimybė skenuoti paciento kodą skeneriu arba prijungus bar kodų skaitytuvą |  |
| 12. | Aparate instaliuotos programos | Automatinė EKG kreivių interpretacija |  |
| 13. | Širdies susitraukimų dažnio indikacija | Registraciniame popieriuje užrašoma širdies susitraukimų dažnio skaitinė vertė |  |
| 14. | Nepakankamo elektrodų elektrinio kontakto indikacija | Aparatas turi nepakankamo elektrodų elektrinio kontakto indikaciją |  |
| 15. | Kardiostimuliatoriaus atpažinimas | Aparatas turi kardiostimuliatoriaus atpažinimo funkciją |  |
| 16. | Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos | Aparatas apsaugotas nuo defibriliatoriaus iškrovos |  |
| 17. | Aparato jungtys/sąsajos, tyrimo duomenų išsaugojimas ir perdavimas | - EKG kabelio jungtis; - Potencialų išlyginimo jungtis; - Bevielio ryšio WLAN (WIFI) sąsaja; - Ne mažiau kaip dvi USB jungtys arba ne mažiau kaip viena USB jungtis ir ne mažiau kaip viena RS232 jungtis; - Aparato vidinėje atmintyje išsaugoma ne mažiau kaip 350 EKG įrašų. |  |
| 18. | Kanalų pralaidumo juosta (dažninis diapazonas) ne siauresnė už nurodytą | 0,05 - 150 Hz |  |
| 19. | EKG signalo diskretizavimo dažnis (kanalui) | Ne mažiau kaip 500 Hz |  |
| 20. | Įėjimo varža | Ne mažiau kaip 50 M |  |
| 21. | Aparato naudojami elektros maitinimo šaltiniai | - 230 V, 50 Hz el. tinklas; - Vidinis akumuliatoriaus, užtikrinantis ne mažiau kaip 4 val. trukmės aparato darbą (nenaudojant spausdinimo) arba ne mažiau 430 automatinių 5 s (arba lygiaverčių) įrašų. |  |
| 22. | Dezinfekcija ir valymas | Aparatas atsparus dezinfekavimo priemonėms |  |
| 23. | Aparato svoris (be prijungiamų išorinių priedų) | Ne daugiau kaip 5,8 kg |  |
| 24. | Komplektacija: | - Paciento kabelis su apsauga nuo defibriliacijos iškrovos - 1vnt.; - Krūtininiai elektrodai - 6 vnt.; - Galūniniai elektrodai - 4 vnt.; - EKG gelis – 1 flakonas; - Registracinis popierius – 10 pakelių; - Specialus elektrokardiografo transportavimo vežimėlis (arba mobilus stovas) su EKG kabelio laikikliu. |  |
| 25. | Garantinis laikotarpis | - Ne mažiau 36 mėn. aparatui; - Ne mažiau 12 mėn. EKG kabeliui ir elektrodams. |  |
| 26. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 27. | Kartu su aparatu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 28. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 29. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 30. | Prekės pristatymas ir instaliavimas | Prekės pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

5 pirkimo dalis. Defibriliatorius, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibriliatoriaus tipas | 1. Pilnai automatinis defibriliatorius; 2. Po elektrodų uždėjimo automatiškai analizuojantis asmens, kuriam uždėti elektrodai, širdies veiklą bei nustatantis ar gali būti taikoma defibriliacija. |  |
| 2. | Portatyvumas | 1. Svoris ≤ 2,5 kg (su baterija); 2. Su rankena patogiam prietaiso nešimui. |  |
| 3. | Defibriliatoriaus impulso forma | Bifazinė |  |
| 4. | Reikalavimai defibriliatoriui | 1. Galimybė prietaisą naudoti suaugusiųjų ir vaikų defibriliacijai; 2. Automatinis suaugusiems skirtų elektrodų ir pediatrinių elektrodų atpažinimas bei atitinkamo darbo režimo įjungimas arba režimo perjungimas mygtuko pagalba, naudojant universalius elektrodus (suaugusiems/vaikams). |  |
| 5. | Funkcijos | Pagalbinė metronomo funkcija, naudojama atliekant krūtinės ląstos paspaudimus. |  |
| 6. | Vaizdinės ir garsinės instrukcijos | 1. Garsinės gaivinimo instrukcijos (verbalinės komandos) vartotojui lietuvių kalba; 2. Gaivinimo piktogramos vartotojui. |  |
| 7. | Defibriliatoriaus būklės indikacija prietaisui esant budėjimo režime | Defibriliatorius turi būklės (pasiruošimo darbui) indikaciją prietaisui esant budėjimo režime |  |
| 8. | Iškrovos perdavimas | Sugeneruota iškrova perduodama vienkartiniais, lipniais elektrodais, ant kurių pavaizduotos jų tvirtinimo vietos |  |
| 9. | Iškrova nebus sugeneruojama, jeigu: | 1. Nustatytas ritmas netinkamas šokui; 2. Aptikta elektrodų problema; 3. Baterijos įtampa nepakankama. |  |
| 10. | Vidinė atmintis | Defibriliatorius turi vidinę atmintį |  |
| 11. | Vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimas į kompiuterį | Defibriliatorius pritaikytas bei sukomplektuotas reikiamomis techninėmis priemonėmis jo vidinėje atmintyje saugomų duomenų perdavimui į kompiuterį |  |
| 12. | Klasifikacija | Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP55 klasės (arba lygiavertė) |  |
| 13. | Komplektacija | 1. Defibriliatorius su baterija – 1 kompl.; 2. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų komplektas skirtas suaugusiems - 1 kompl.; 3. Vienkartinių defibriliacijos elektrodų komplektas skirtas vaikams - 1 kompl. arba vienkartinių universalių elektrodų komplektas – 1 kompl. 4. Sieninė dėžutė su aliarmu – skirta defibriliatoriaus laikymui (sieninė dėžutė su aliarmu bus patalpos viduje); (tiekėjas privalo patvirtinti, kad siūlomas defibriliatorius bus pilnai sukomplektuotas priedais, reikalingais atlikti visas šioje techninėje specifikacijoje reikalaujamas gamintojo numatytas funkcijas bei išvardinti visus į siūlomo defibriliatoriaus komplektaciją įskaičiuotus priedus) |  |
| 14. | Reikalavimai defibriliatoriaus priedams ir komplektacijai | 1. Defibriliacijos elektrodų laidas ne trumpesnis nei 1 metras; 2. Defibriliacijos elektrodų tinkamumo naudoti laikotarpis (angl. „shelf life“) ne mažiau kaip 2 metai. |  |
| 15. | Maitinimo šaltinis | 1. Keičiama, pakartotinai neįkraunama vidinė baterija, užtikrinanti ne mažiau kaip 140 defibriliacijos iškrovų, naudojant maksimalią energiją; 2. Galimybė vartotojui panaudotą bateriją pakeisti nauja, nesiunčiant defibriliatoriaus į autorizuotą gamintojo serviso padalinį. 3. Baterijos tinkamumo naudoti laikotarpis (angl. „shelf life“) ne mažiau kaip 5 metai. |  |
| 16. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 17. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 18. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 19. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 20. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Papildomas reikalavimas:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.

6 pirkimo dalis. Šaldytuvas medikamentams, kiekis 3 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Medicininis šaldytuvas skirtas medikamentų ir vaistų laikymui |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Vertikalaus tipo; 2. Su ne mažiau kaip 4 reguliuojamo aukščio lentynomis; 3. Šaldytuvo durys stiklinės, su užraktu. |  |
| 3. | Šaldytuvo talpa | Naudingas kameros tūris ≥ 250 litrų |  |
| 4. | Išoriniai matmenys | Plotis: ne daugiau 67 cm; Gylis: ne daugiau 75 cm; Aukštis: ne daugiau 210 cm. |  |
| 5. | Temperatūros diapazonas | Reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo +3C iki +6C |  |
| 6. | Temperatūros gradientas | ≤ +5 |  |
| 7. | Vizualiniai ir akustiniai aliarmai | 1. Pakitus nustatytai temperatūrai; 2. Pravirų durų; 3. Elektros maitinimo sutrikimai. |  |
| 8. | Valdymas | 1. Elektroninis / mikroprocesorinis; 2. Šaldytuvo išorėje; 3. Valdiklis fiksuoja temperatūrą ir jos pokyčius šaldytuvo viduje. |  |
| 9. | Apšvietimas | Integruotas vidinis apšvietimas |  |
| 10. | Apsauga nuo užšalimo | Automatinio atitirpinimo (angl. „defrost“) funkcija |  |
| 11. | USB jungtis | Šaldytuve integruota USB jungtis temperatūros rodiklių perkėlimui į kompiuterį |  |
| 12. | Valymas ir dezinfekavimas | Šaldytuvo vidus valomas ir dezinfekuojamas (būtinas atitinkamas gamintojo ir/arba tiekėjo patvirtinimas) |  |
| 13. | Maitinimo šaltinis | 230 V, 50 Hz elektros tinklas |  |
| 14. | Šaldytuvo valdiklio veikimo palaikymas dingus elektros srovei | Šaldytuvo valdiklio veikimo palaikymas dingus elektros srovei, ne mažiau 12 valandų |  |
| 15. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 18. | Šaldytuvo atitikimas DIN 13277 (arba lygiavertį) standartą | Šaldytuvas turi atitikti DIN 13277 (arba lygiavertį) standartą (pateikti atitiktį patvirtinančius dokumentus) |  |
| 19. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 20. | Dokumentai, pateikiami kartu su šaldytuvu | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių kalba. |  |

7 pirkimo dalis. Sterilių tirpalų šildytuvas, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Infuzinių skysčių šildymui ir temperatūros palaikymui |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Kompaktiškas, stacionarus, pastatomas ant stalo; 2. Vienos kameros, be papildomų lentynų ar stalčių; 3. Dangtis permatomas, su savaime užsidarančiu mechanizmu. |  |
| 3. | Išoriniai prietaiso matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne didesni kaip 350×620×400 mm |  |
| 4. | Naudingas kameros tūris | 30 – 35 litrai |  |
| 5. | Temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 25°C iki 70°C |  |
| 6. | Temperatūros keitimo žingsnis | ≤ 1°C |  |
| 7. | Darbinės aplinkos sąlygos | 1. Temperatūra ne siauresniame kaip 15°–25°C diapazone; 2. Drėgmė ne siauresniame kaip 30 – 70 % diapazone. |  |
| 8. | UV dezinfekcijos sistema | Kameroje integruota UV dezinfekcijos sistema, veikianti virusus ir bakterijas |  |
| 9. | Valdymo pultas | 1. Integruotas šildytuvo korpuso priekyje; 2. Lietimui jautrus. |  |
| 10. | Ekranas | 1. Integruotas šildytuvo korpuso priekyje; 2. Atvaizduojantis reikiamos nustatytos temperatūros reikšmę, einamuoju momentu esamą temperatūros reikšmę, veikimo funkciją ir aliarmus. |  |
| 11. | Apsauga nuo perkaitimo | Elektroninė perkaitinimo sistemos kontrolė |  |
| 12. | Darbo ciklas | Nepertraukiamas |  |
| 13. | Vizualiniai ir garsiniai aliarmai | 1. Neuždaryto dangčio aliarmas; 2. Temperatūros svyravymai kameroje. |  |
| 14. | Prietaiso kaitinimo galia | ≥ 400W |  |
| 15. | Maitinimo šaltinis | 230V, 50Hz elektros tinklas |  |
| 16. | Bendras prietaiso svoris | ≤ 25 kg |  |
| 17. | Garantinis terminas | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 18. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos kopiją). |  |
| 19. | Prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvą | Būtinas prietaiso atitikimas medicinos prietaisų direktyvai 93/42/EEC (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitikties sertifikato kopiją). |  |
| 20. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 21. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 22. | Kartu su prietaisu pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

8 pirkimo dalis. Medicininės svarstyklės su platforma, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Pacientų svėrimui sėdint vežimėlyje ar stovint ant platformos |  |
| 2. | Platformos matmenys (ilgis×plotis×aukštis) | Ne mažesni kaip 900×740×55 mm |  |
| 3. | Reikalavimai platformos konstrukcijai | 1. Platforma turi užvažiavimo ir nuvažiavimo nuolydžius iš abiejų pusių; 2. Svarstyklės yra su rankena ir ratukais patogiam pervežimui. |  |
| 4. | Reikalavimai svarstyklėms | 1. Elektroninės; 2. Su ekranu matavimo duomenų atvaizdavimui. |  |
| 5. | Tikslumo klasė | Ne blogesnė kaip III (vidutinio tikslumo) |  |
| 6. | Matavimo vienetai | kg |  |
| 7. | Maksimali leistina apkrova/maksimalus sveriamas svoris | ≥ 300 kg |  |
| 8. | Matavimo diskretiškumas (padalos vertė) | ≤ 100 g |  |
| 9. | Įdiegtos funkcijos | - Nulinės vertės nustatymas (automatinis arba mygtuko paspaudimu); - Papildomo svorio atmetimas (TARE arba lygiavertė); - Svėrimo rezultatų rodymas pacientui nulipus nuo svarstyklių (HOLD arba lygiavertė); - Kūno masės indekso skaičiavimo funkcija (BMI arba lygiavertė); 5. Automatinis išsijungimas. |  |
| 10. | Ekrane vienu metu matomi skaitmeniniai duomenys | 1. Svoris; 2. Ūgis; 3. Kūno masės indeksas. |  |
| 11. | Maitinimo šaltinis | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Vidiniai maitinimo elementai; (komplekte su svarstyklėmis turi būti pateiktas vienas komplektas maitinimo elementų ir adapteris maitinimui iš elektros tinklo) |  |
| 12. | Pirminė metrologinė patikra | Svarstyklės pateikiamos su pirmine metrologine patikra, galiojančia ne trumpiau kaip 10 mėnesių, skaičiuojant nuo pristatymo dienos. |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Kartu su svarstyklėmis pateikiama dokumentacija | Naudotojo instrukcija lietuvių kalba |  |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 16. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 17. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

9 pirkimo dalis. Limfodrenažo aparatas su rankų ir kojų aplikatoriais, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Kompresinei terapijai |  |
| 2. | Kanalų skaičius | ≥ 8 kanalų |  |
| 3. | Ekranas | Skaitmeninis |  |
| 4. | Valdymas | Valdoma mygtukais arba lietimui jautriu ekranu |  |
| 5. | Procedūros trukmė | 1. Integruotas laikmatis; 2. Automatinis išsijungimas po procedūros. |  |
| 6. | Slėgio nustatymas | 1. Nuoseklus; 2. Ne siauresnėse ribose kaip 20-120 mmHg. |  |
| 7. | Oro pašalinimas | Automatinis oro pašalinimas iš aplikatoriaus po procedūros |  |
| 8. | Galimybė prijungti 2 kompresinius priedus vienu metu | Būtina galimybė prijungti 2 kompresinius priedus vienu metu |  |
| 9. | Komplektuojami priedai: | 1. Kojų aplikatorius (M dydžio), ≥ 8 kamerų – 2 vnt.; 2. Kojų aplikatorius (L dydžio), ≥ 8 kamerų – 2 vnt.; 3. Rankų aplikatorius (M dydžio), ≥ 8 kamerų – 1 vnt.; 4. Rankų aplikatorius (L dydžio), ≥ 8 kamerų – 1 vnt. |  |
| 10. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 11. | Garantinis terminas | 1. ≥ 36 mėnesiai kompresinės terapijos aparatui; 2. ≥ 24 mėnesiai aplikatoriams. |  |
| 12. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

10 pirkimo dalis. Elektrostimuliacijos aparatas nuskausminimui, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Portatyvus elektrostimuliacijos aparatas skausmo malšinimui ir stimuliacijai |  |
| 2. | Kanalų skaičius | ≥ 2 kanalai |  |
| 3. | Programų skaičius | Ne mažiau kaip 20 raumenų stimuliacijos (NMES) programų ir nemažiau kaip 5 skausmo malšinimo (TENS) programos |  |
| 4. | Programavimo funkcija | Galimybė vartotojui pačiam kurti programas, bent 3 vietos sukuriamoms programoms |  |
| 5. | Stimuliacijos banga | Simetrinė bifazinė, 100 % kompensuota |  |
| 6. | Intensyvumo nustatymas | 1. Funkcija automatiškai nustatanti stimuliacijos intensyvumą; 2. Didžiausias intensyvumas ne mažesnis nei 99 mA. |  |
| 7. | Maksimali impulso trukmė | 400 µs ± 10 µs |  |
| 8. | Impulso dažnio ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 1 – 120 Hz |  |
| 9. | Prietaiso svoris | ≤ 200 g (su baterijomis) |  |
| 10. | Su aparatu komplektuojami priedai: | Elektrodų laidai, baterijos, transportavimo krepšys (dėklas) |  |
| 11. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai elektrostimuliacijos aparatui |  |
| 12. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 13. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |
| 14. | Prekės pristatymas | Prekės pristatymo į LSMU ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninę išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |