## Techniniai reikalavimai
Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai su centrine monitoravimo stotimi Intensyviosios terapijos skyriui
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis ir komplektacija | Intensyviosios terapijos skyriui skirti moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai - 12 vnt., mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai (suderinami su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais) - 12 vnt.; centrinė monitoravimo stotis - 1 komplektas;
3 | Suderinamumas | Visi moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai bei mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai privalo būti to paties gamintojo. Centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinama su siūlomais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais bei mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais; moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai, mobilūs gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliai ir centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinti su ligoninės informacine sistema;
4 | Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai (12 vnt.)
4.1 | Elektros maitinimo šaltiniai | 1. 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas;
2. Vidiniai akumuliatoriai turi užtikrinti ne mažiau 120 min. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui,
3. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai.
4.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 15“,
2. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1024 x 768.
4.3 | Monitoriaus parametrų valdymas | 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“),
2. Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių.
4.4 | Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu | ≥ 6
4.5 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Ne mažiau 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
5 | Matuojami parametrai | 1. EKG (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
2. Kvėpavimo dažnis (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
3. SpO2 (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
4. Temperatūra - ne mažiau nei 1 kanalas (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
5. Neinvazinis kraujospūdis - ne mažiau nei 1 kanalas (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
6. Invazinis kraujospūdis (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
7. Kapnometrijos (EtCO₂) funkcija (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
8. Širdies minutinio tūrio (CO – Cardiac Output) matavimas, paremtas arterinio slėgio bangos kontūro (Pulse Contour Analysis) analize (taikoma 4 moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
9. Sąmonės būklės monitoravimas (taikoma 4 moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
6 | Reikalavimai EKG monitoravimui | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6,
2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos,
3. Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min,
4. Kardiogramos kreivės slinkimo greitis diapazone nuo 6.25 mm/s iki 50mm/s (ne siauresniame už nurodytą).
7 | Kvėpavimo registravimas | 1. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas,
2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min,
3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 kartas/min. visame matuojamajame diapazone.
8 | Temperatūros matavimas | 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 20 – 45°C,
2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C,
3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų išraiška.
9 | SpO2 matavimas | 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %,
2. Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu;
3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška.
4. ŠSD matavimo diapazonas iš SpO2 ne siauresnis nei 30 – 300 k/min,
10 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg,
2. Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 120 min,
3. Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis,
4. Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis,
5. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas (NIBP) oscilometrinis.
6. Trumpo (greito) neinvazinio sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo matavimo funkcija, leidžianti atlikti matavimą per 15 ± 5 sek.;
11 | Monitoruojamų parametrų nustatymas ir patvirtinimas vykdomas lietimui jautraus ekrano pagalba | Būtina
12 | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje | Būtina
13 | Galimybė susikurti ir išsaugoti ekrano atmintyje parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonus | Būtina
14 | Įvykių išsaugojimas | ≥ 100
15 | Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę arba įstatomas į gyvybinių funkcijų monitorių | Būtina
16 | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai | 1. USB jungtis 1 vnt.;
2. Kompiuterinio tinklo jungtis (LAN);
3. Belaidis ryšys – Wi-Fi;
17 | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio kanalui (moduliui) (visi siūlomi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo turėti invazinio kraujospūdžio kanalą (jei ši matavimo funkcija įgyvendinta per atskirą modulį, taikoma 4 siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams)):
17.1 | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo - 40 iki +320 mmHg
17.2 | Matavimo paklaida | Ne daugiau ± 5% arba ± 4 mmHg (priklausomai kuris yra didesnis)
18 | Reikalavimai kapnometrijos matavimo moduliui (taikoma 4 siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams):
18.1 | Matavimo metodika | Šoninės tėkmės arba lygiavertė technologija
18.2 | CO2 matavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0-150 mmHg
19 | Reikalavimai širdies minutinio tūrio (CO – Cardiac Output) matavimo moduliui (taikoma 4 moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams): | Monitorius turi turėti galimybę širdies minutinio tūrio (CO – Cardiac Output) matavimui, paremtą arterinio slėgio bangos kontūro (Pulse Contour Analysis) analize, naudojant FloTrac™, PiCCO™ ar kitas lygiavertes technologijas
20 | Sąmonės būklės monitoravimo modulis, leidžiantis stebėti: elektroencefalografinius (EEG) signalus, bei BIS (Bispectral Index) arba lygiavertį sąmonės lygio skaitmeninį rodiklį. Modulis turi būti pateikiamas kartu su reikiamu jungiamuoju kabeliu bei vienkartinių ar daugkartinių EEG elektrodų rinkiniu (pradinei komplektacijai); | Būtina (reikalavimas taikomas tik 4 siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
21 | Integruota automatinė ankstyvo klinikinės būklės blogėjimo įvertinimo funkcija, pagrįsta NEWS2 (National Early Warning Score 2) algoritmu arba lygiaverte ankstyvo įspėjimo sistema | Būtina (reikalavimas taikomas visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
22 | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis (12 vnt.)
22.1 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas 230 V ± 10 %, 50 Hz prijungiamas per pakrovimo stotelę,
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas ne mažiau 3 val.
22.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvoto vaizdo;
2. Įstrižainė ≥ 5,5“,
3. Lietimui jautrus ekranas (Touch Screen),
4. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3.
22.3 | Parametrų išsaugojimas modulio vidinėje atmintyje | 1. Grafinis ir skaitmeninis;
2. Ne trumpiau kaip 24 val. laikotarpį.
22.4 | Monitoruojami parametrai | 1. EKG (derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-6),
2. Kvėpavimo dažnis;
3. Širdies susitraukimų dažnis,
4. Temperatūra,
5. Neinvazinis kraujospūdis,
6. SpO2,
22.5 | Modulių aliarmo sistema | 1. Kontroliuojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė,
2. Garsinis ir vizualinis aliarmo signalai.
22.6 | Integruotas Wi-Fi modulis | Būtina;
22.7 | Integruota automatinė ankstyvo klinikinės būklės blogėjimo įvertinimo funkcija, pagrįsta NEWS2 (National Early Warning Score 2) algoritmu arba lygiaverte ankstyvo įspėjimo sistema | Būtina;
23 | Centrinė monitoravimo stotis (1 komplektas)
23.1 | Paskirtis | Turi apjungti visus siūlomus modulinius gyvybinių funkcijų monitorius bei mobilius gyvybinių funkcijų multiparametrų modulius į bendrą tinklą bei užtikrinti nuotolinį matuojamų parametrų stebėjimą ir jų valdymą;
23.2 | Monitorių ekranuose vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 12-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku | Būtina
23.3 | Matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė | ≥ 10 sekundžių
23.4 | Tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba | Būtina
23.5 | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.
23.6 | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (ECG, SpO2, kvėpavimo ir tiesioginio kraujo spaudimo) ir kreives | Būtina, ne mažiau kaip iki 72 val.
23.7 | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus arba išsaugoti pdf arba lygiaverčiu formtu | Būtina
23.8 | Galimybė pacientų monitoravimo ataskaitas iš centrinės monitoravimo stoties išsiųsti į ligoninės informacinę sistemą | Būtina
23.9 | Galimybė iš centrinės monitoravimo stoties duoti nurodymą bet kuriam sistemoje esančiam pacientų monitoriui atlikti neinvazinį kraujospūdžio matavimą | Būtina
23.10 | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Būtina. Prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Šio techninio sprendimo veikimui prieiga prie interneto neturi būti privaloma.
23.11 | Reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai | 1. Pagal gamintojo rekomendacijas su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais bei mobiliais gyvybinių funkcijų multiparametrų moduliais suderinamas centrinės monitoravimo stoties kompiuteris, skirtas šių monitorių valdymui ir stebėjimui. Kompiuteris turi užtikrinti nepertraukiamą veikimą ir matuojamų parametrų vizualizaciją realiuoju laiku. Centrinė stotis turi būti pajėgi realiuoju laiku valdyti ir stebėti ne mažiau nei 12 modulinių gyvybinių funkcijų monitorių bei 12 mobilių gyvybinių funkcijų multiparametrų modulių duomenis.
2. Išorinės arba integruotos garso kolonėlės - 5 vnt.;
3. Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - 5 komplektai;
4. Lazeriniai spausdintuvai (įrengti dviejuose stebėjimo postuose bei dviejuose gydytojų kabinetuose) - viso: 4 vnt.;
5. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ne mažiau 1800 VA - 2 vnt. (montuojami dviejuose postuose);
6. Viename stebėjimo poste turi būti 2 vnt. ≥ 23" įstrižainės monitoriai (viso: 10 monitorių)
23.12 | Papildomi techniniai reikalavimai nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi būti įtraukęs visus techninius sprendinius (kompiuteriai, monitoriai (≥ 23" įstrižainės) ir kt.), kurie užtikrintų nuotolinį pacientų parametrų stebėjimą šiuose vietose: intensyviosios terapijos skyriuje monitoravimo duomenys turi būti atvaizduojami ir valdomi 2 (dviejuose) postuose (postuose monitoriai turi būti su lietimui jautriais ekranais), 2 (dviejuose) gydytojų kabinetuose, duomenų peržiūra vykdoma 1 (viename) slaugytojų poilsio kabinete;
24 | Komplektacija | 1. Moduliniai gyvybinių funkcijų monoriai - 12 vnt,
2. Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis - 12 vnt,
3. Centrinė monitoravimo stotis - 1 kompl.,
4. EKG paciento kabelis, 5 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 12 vnt,
5. EKG paciento kabelis, 10 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 5 vnt,
6. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu (prailginimo kabelį būtina pateikti tik jei gamintojas jį komplektuoja) SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 12 komplektų,
7. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių (m-l-xl arba adult / large Adult / adult XL)) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - prie 1 vnt. siūlomo monitoriaus komplektuojama 3 vnt. M arba Adult dydžio, 6 vnt. L arba large Adult dydžio ir 1 vnt. XL arba adult XL dydžio (iš viso prie vieno monitoriaus komplektuojamos 10 skirtingų dydžių manžečių),
8. Odos (paviršinis) temperatūros daviklis - ne mažiau 12 vnt,
9. Stemplinis / rektalinis temperatūros daviklis - 12 vnt.
25 | Įranga turi būti komplektuojama su visa reikalinga programine ir aparatine įranga, įvairiomis komplektuojančiomis dalimis, jungtimis, jutikliais, davikliais, maitinimo ir ryšio kabeliais bei kitais būtinais priedais. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateikiama įranga būtų nauja, visiškai sukomplektuota ir paruošta darbui, kad būtų užtikrintas sklandus visos sistemos veikimas be jokių funkcionalumo apribojimų, aprašytų šioje techninėje specifikacijoje. Pateikus įrangą, tiekėjas privalo: Atlikti įrangos montavimą ir paleidimą; Apmokyti personalą naudotis įranga; Išvežti pakuotes ir utilizuoti nereikalingas medžiagas; | Būtina;
26 | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams | Būtina;

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne