## Techniniai reikalavimai
Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai su centrine monitoravimo stotimi Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriui
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis ir komplektacija | Suaugusiųjų infekcinių ligų skyriui skirti moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai - 12 vnt., centrinė monitoravimo stotis - 1 komplektas;
3 | Suderinamumas | Visi moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti to paties gamintojo. Centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinama su siūlomais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais; moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai ir centrinė monitoravimo stotis turi būti suderinti su ligoninės informacine sistema;
4 | Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai (12 vnt.)
4.1 | Elektros maitinimo šaltiniai | 1. 230 V ± 10%, 50Hz elektros tinklas;
2. Vidiniai akumuliatoriai turi užtikrinti ne mažiau 120 min. nepertraukiamo darbo, nutrūkus elektros energijos maitinimui,
3. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai.
4.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 15“,
2. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1024 x 768.
4.3 | Monitoriaus parametrų valdymas | 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“),
2. Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių.
4.4 | Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu | ≥ 6
4.5 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Ne mažiau 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
5 | Matuojami parametrai | 1. EKG,
2. Kvėpavimo dažnis;
3. SpO2,
4. Neinvazinis kraujospūdis - 1 kanalas,
5. Širdies susitraukimų dažnis,
6. Temperatūra - ne mažiau nei 1 kanalas (taikoma visiems siūlomiems moduliniams gyvybinių funkcijų monitoriams);
6 | Reikalavimai EKG monitoravimui | 1. EKG derivacijos: I, II, III;
2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos,
3. Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min,
4. Kardiogramos kreivės slinkimo greitis diapazone nuo 6.25 mm/s iki 50mm/s (ne siauresniame už nurodytą).
7 | Kvėpavimo registravimas | 1. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas,
2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min,
3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 kartai/min. visame matuojamajame diapazone.
8 | SpO2 matavimas | 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %,
2. Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu,
3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška.
4. ŠSD matavimo diapazonas iš SpO2 ne siauresnis nei 30 – 300 k/min,
9 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg,
2. Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 120 min,
3. Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis,
4. Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis,
5. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas (NIBP) oscilometrinis.
6. Trumpo (greito) neinvazinio sistolinio ir diastolinio kraujo spaudimo matavimo funkcija, leidžianti atlikti matavimą per 15 ± 5 sek.;
10 | Monitoruojamų parametrų nustatymas ir patvirtinimas vykdomas lietimui jautraus ekrano pagalba | Būtina
11 | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje | Būtina
12 | Galimybė susikurti ir išsaugoti ekrano atmintyje parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonus | Būtina
13 | Įvykių išsaugojimas | ≥ 100
14 | Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę arba įstatomas į gyvybinių funkcijų monitorių | Būtina
15 | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai | 1. USB jungtis 1 vnt.;
2. Kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) .
3. Belaidis ryšys – Wi-Fi;
16 | Centrinė monitoravimo stotis (reikalavimai 1 komplektui)
16.1 | Paskirtis | Turi apjungti visus siūlomus modulinius gyvybinių funkcijų monitorius į bendrą tinklą bei užtikrinti nuotolinį matuojamų parametrų stebėjimą ir jų valdymą;
16.2 | Monitorių ekranuose vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 12-kos pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku | Būtina;
16.3 | Matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė | ≥ 10 sekundžių
16.4 | Tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba | Būtina
16.5 | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.
16.6 | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (ECG, SpO2, kvėpavimo dažnį ir neinavizinį kraujospūdį) ir kreives | Būtina, ne mažiau kaip iki 72 val.;
16.7 | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus arba išsaugoti .pdf arba kitu lygiaverčiu formtu | Būtina
16.8 | Galimybė pacientų monitoravimo ataskaitas iš centrinės monitoravimo stoties išsiųsti į ligoninės informacinę sistemą | Būtina
16.9 | Galimybė iš centrinės monitoravimo stoties duoti nurodymą bet kuriam sistemoje esančiam pacientų monitoriui atlikti neinvazinį kraujospūdžio matavimą | Būtina
16.10 | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Būtina. Prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame modulinių gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma;
16.11 | Reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai | 1. Pagal gamintojo rekomendacijas su pateikiamais moduliniais gyvybinių funkcijų monitoriais suderinamas centrinės monitoravimo stoties kompiuteris, skirtas šių monitorių valdymui ir stebėjimui. Kompiuteris turi užtikrinti nepertraukiamą veikimą ir matuojamų parametrų vizualizaciją realiuoju laiku. Centrinė stotis turi būti pajėgi realiuoju laiku valdyti ir stebėti ne mažiau nei 12 modulinių gyvybinių funkcijų monitorių duomenis.
2. Išorinės arba integruotos garso kolonėlės - 4 vnt.;
3. Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - 4 komplektai;
4. Lazeriniai spausdintuvai (įrengti dviejuose stebėjimo postuose) - viso: 2 vnt.;
5. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ne mažiau 1800 VA - 2 vnt., (montuojami dviejuose postuose);
6. Viename poste (stebėjimo vietoje) turi būti ne mažiau 2 vnt. ≥ 23" įstrižainės monitoriai (viso: 8 monitoriai);
16.12. | Papildomi techniniai reikalavimai nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Tiekėjas į pasiūlymo kainą turi būti įtraukęs visus techninius sprendinius (kompiuteriai, monitoriai (≥ 23" įstrižainės) ir kt.), kurie užtikrintų nuotolinį pacientų parametrų stebėjimą šiose vietose: suaugusiųjų infekcinių ligų skyriuje pacientų duomenys turi būti peržiūrimi ir valdomi 2 (dviejuose) postuose, esančiuose skirtinguose to paties pastato aukštuose (postuose monitoriai turi būti su lietimui jautriais ekranais) ir duomenų atvaizdaivimas bei peržiūra vykdoma 2 (dviejuose) slaugytojų poilsio kabinetuose.
17 | Komplektacija | 1. Moduliniai gyvybinių funkcijų monitoriai - 12 vnt,
2. Centrinė monitoravimo stotis - 1 kompl.,
3. EKG paciento kabelis, 5 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 12 vnt,
4. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu (prailginimo kabelį būtina pateikti tik jei gamintojas jį komplektuoja) SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 12 komplektų,
5. Odos (paviršinis) temperatūros daviklis - ne mažiau 12 vnt,
6. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių (m-l-xl arba adult / large Adult / adult XL)) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - prie 1 vnt. siūlomo monitoriaus komplektuojama 3 vnt. M arba Adult dydžio, 6 vnt. L arba large Adult dydžio ir 1 vnt. XL arba adult XL dydžio (iš viso prie vieno monitoriaus komplektuojamos 10 skirtingų dydžių manžečių),
18 | Įranga turi būti komplektuojama su visa reikalinga programine ir aparatine įranga, įvairiomis komplektuojančiomis dalimis, jungtimis, jutikliais, davikliais, maitinimo ir ryšio kabeliais bei kitais būtinais priedais. Tiekėjas privalo užtikrinti, kad pateikiama įranga būtų nauja, visiškai sukomplektuota ir paruošta darbui, kad būtų užtikrintas sklandus visos sistemos veikimas be jokių funkcionalumo apribojimų, aprašytų šioje techninėje specifikacijoje. Pateikus įrangą, tiekėjas privalo: Atlikti įrangos montavimą ir paleidimą; Apmokyti personalą naudotis įranga; Išvežti pakuotes ir utilizuoti nereikalingas medžiagas | Būtina
19. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams | Būtina

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne