Šaldiklis su inventorine sistema, 1vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2 | Paskirtis | Ilgalaikis biologinių mėginių saugojimas ultra žemoje temperatūroje (ne aukštesnėje kaip -80oC laipsnių). |  |
| 3 | Šaldiklio tipas | Šaldiklis turi būti vertikalus, mobilus, su ratukais ir fiksuojamaisiais stabdžiais. |  |
| 4 | Palaikomos darbinės temperatūros šaldymo kameroje nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo -40 °C iki -86°C. |  |
| 5 | Šaldymo sistema | 2 pakopų kaskadinė arba 2 kontūrų. |  |
| 6 | Kompresorių skaičius | Ne mažiau kaip 2. |  |
| 7 | Šaldymo kamera | - Kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. - Talpa ne mažiau kaip 650 litrų: turi tilpti inventorinė sistema su priekyje ištraukiamais stalčiais, kuriuose viena eile išdėstyta ne mažiau kaip 500 vnt. standartinių kriodėžučių (10x10vnt), pritaikytų 2 ml talpos kriomėgintuvėliams. - Kamera padalinta į ne mažiau kaip 4 skyrius. |  |
| 8 | Išorinės durys | - Su užraktu. - Durų sandarinimo silikoninė ar lygiavertė tarpinė, šildoma visame perimetre, neleidžianti susidaryti ledui. Durų tarpinė ne mažiau nei keturių linkių - Durų atidarymo kryptis į dešinę. - Durys tvirtinamos ne mažiau kaip 3 vyriais. |  |
| 9 | Vidinės durys | Ne mažiau kaip 2 vidinės durys. |  |
| 10 | Šaldiklio valdymas | Mikroprocesorinis. LCD arba lygiavertis visas jutiklinis ekranas (angl. „touch screen“). |  |
| 11 | Baterija | Būtina integruota save pasikraunanti baterija, palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai. |  |
| 12 | Įspėjimų sistema | Turi būti įspėjimų sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane. Būtini įspėjimai: - Esant per aukštai kameros temperatūrai. - Esant per žemai kameros temperatūrai. - Esant per ilgai atidarytoms durims. - Sutrikus (nutrūkus) elektros energijos tiekimui. - Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. - Nusėdus baterijai. - Kondensatoriaus filtro. Būtinas kontaktinis terminalas įspėjimo signalo distanciniam perdavimui į kompiuterį ir mobilų įrenginį. |  |
| 13 | Kompresorių apsauga nuo perkaitimo | Būtina. |  |
| 14 | Temperatūros stebėjimas, registravimas, išsaugojimas | Būtina. |  |
| 15 | Sensoriaus prijungimo anga | Viso ne mažiau kaip 2 angos sensoriaus pajungti. |  |
| 16 | Atšildymas | Rankinis. |  |
| 17 | Šaldiklio elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 18 | Šaldiklio elektros energijos sunaudojimas | Turi sunaudoti ne daugiau kaip 10 kWh per parą. Su pasiūlymu turi būti pateiktas sertifikatas ir ar nuoroda į EnergyStar ar Nepriklausomos sertifikavimo agentūros tinklalapyje pateiktą informaciją apie siūlomos prekės elektros energijos sunaudojimą. |  |
| 19 | Inventorinė sistema | Turi būti visą kamerą užpildanti inventorinė sistema, skirta sutalpinti standartines kriodėžutes (10x10 vnt.) 2 ml talpos kriomėgintuvėliams. Su šaldikliu turi būti pateikta: Kriodėžutės su mėginių numeracija (viso dėžutėje ne mažiau nei 96mėgintuvėliai, užpildytos ne mažesnės talpos nei 0,2ml steriliais DNR švarumo 2D kodu žymėtais kriomėgintuvėliais iš medicininio švarumo neperdirbto polipropileno arba lygiavertės medžiagos, su iš vidaus įsukamu dangteliu su tarpine, laikymui ne aukštesnėje nei -195o C temperatūroje – 75 vnt. Kriodėžutės su mėginių numeracija (viso dėžutėje ne mažiau nei 96mėgintuvėliai, užpildytos ne mažesnės talpos nei 1ml steriliais DNR švarumo 2D kodu žymėtais kriomėgintuvėliais iš medicininio švarumo neperdirbto polipropileno arba lygiavertės medžiagos, su iš vidaus įsukamu dangteliu su tarpine, laikymui ne aukštesnėje nei -195o C temperatūroje – 75 vnt. Kriomėgintuvėlių 2D numeracija privalo būti unikali; gamintojas privalo patikrinti kiekvieno mėgintuvėlio 2D kodą dėl pasikartojamumo. Mėgintuvėlių sterilumas turi būti užtikrintas pagal ISO 11137 standarto reikalavimus. Turi būti galimybė pasirinkti mėgintuvėlių dangtelių spalvą. Gamintnat mėgintuvėlius negali būti naudojamas BPA (Bisfenolis-A) Mėgintuvėlių plokštelės privalo būti koduotos linijiniu bei 2D kodais Mėgintuvėlių dangtelių atsukimo prietaisas. 2vnt Paskirtis: mėgintuvėlių dangtelių sterilus atsukimas ir užsukimas. Darbinis našumas ne mažesnis nei 8vnt. Veikia su vidiniu akumuliatoriumi. Akumuliatoriaus pakrovimo trukmė ne milgesnė nei 90min. Darbinis greitis ne didesnis skaitine reikšme nei 5s mėgintuvėlių kamštelius užsukti arba atsukti |  |
| 20 | Priemonės darbui su ultra žema temperatūra | Prijuostė (1 vnt.), veido skydelis (1 vnt.), pirštinės iki riešo 3 dydžių (mažos, vidutinės ir didelės) po 1 porą (viso 3 poros). |  |
| 21 | Skeneris | Skirtas linijiniams ir 2D kodams nuskaityti. 2D kodų nuskaitymas tiek vieno mėgintuvėlio, tiek plokštelės su ne mažiau nei 96mėgintuvėliais. Darbinis greitis: ne didesnis skaitine reikšme nei 5s nuskaityti 96 (2D kodų) mėgintuvėlių plokštelę. Skeneris turi galėti skenuoti apšarmojusius mėgintuvėlius. Skenerio saugos klasė ne mažesnė nei IP66 Skeneris pateikiamas kartu su magnetiniu priedu skenuoti kriomėgintuvėlių dėžutės kodą. Skeneris turi būti pateikiamas su programine įranga. Programinė įranga privalo būti be licencijų, instaliuojama į neribotą skaičių darbinių vietų. Programinė įranga turi identifikuoti tuščias vietas arba sugadintus 2D kodus Skenerio diegimą privalo atlikti gamintojo asmuo. |  |

Šaldiklis 1vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2 | Paskirtis | Ilgalaikis biologinių mėginių saugojimas ultra žemoje temperatūroje (ne aukštesnėje kaip -80oC laipsnių). |  |
| 3 | Šaldiklio tipas | Šaldiklis turi būti vertikalus, mobilus, su ratukais ir fiksuojamaisiais stabdžiais. |  |
| 4 | Palaikomos darbinės temperatūros šaldymo kameroje nustatymo ribos | Ne siauresnės kaip nuo -40 °C iki -86°C. |  |
| 5 | Šaldymo sistema | 2 pakopų kaskadinė arba 2 kontūrų. |  |
| 6 | Kompresorių skaičius | Ne mažiau kaip 2. |  |
| 7 | Šaldymo kamera | 1.Kamera turi būti pagaminta iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. 2.Talpa ne mažiau kaip 650 litrų: turi tilpti inventorinė sistema su priekyje ištraukiamais stalčiais, kuriuose viena eile išdėstyta ne mažiau kaip 500 vnt. standartinių kriodėžučių (10x10vnt), pritaikytų 2 ml talpos kriomėgintuvėliams. 3.Kamera padalinta į ne mažiau kaip 4 skyrius. |  |
| 8 | Išorinės durys | 1.Su užraktu. 2.Durų sandarinimo silikoninė ar lygiavertė tarpinė, šildoma visame perimetre, neleidžianti susidaryti ledui. Durų tarpinė ne mažiau nei keturių linkių 3.Durų atidarymo kryptis į dešinę. 4.Durys tvirtinamos ne mažiau kaip 3 vyriais. |  |
| 9 | Vidinės durys | Ne mažiau kaip 2 vidinės durys. |  |
| 10 | Šaldiklio valdymas | Mikroprocesorinis. LCD arba lygiavertis visas jutiklinis ekranas (angl. „touch screen“). |  |
| 11 | Baterija | Būtina integruota save pasikraunanti baterija, palaikanti valdiklio darbą dingus elektros energijai. |  |
| 12 | Įspėjimų sistema | Turi būti įspėjimų sistema, apie kritinius įvykius perspėjanti garsiniu signalu ir pranešimu šaldiklio ekrane. Būtini įspėjimai: 1.Esant per aukštai kameros temperatūrai. 2.Esant per žemai kameros temperatūrai. 3.Esant per ilgai atidarytoms durims. 4.Sutrikus (nutrūkus) elektros energijos tiekimui. 5.Temperatūros daviklio gedimo įspėjimas. 6.Nusėdus baterijai. 7.Kondensatoriaus filtro. Būtinas kontaktinis terminalas įspėjimo signalo distanciniam perdavimui į kompiuterį ir mobilų įrenginį. |  |
| 13 | Kompresorių apsauga nuo perkaitimo | Būtina. |  |
| 14 | Temperatūros stebėjimas, registravimas, išsaugojimas | Būtina. |  |
| 15 | Sensoriaus prijungimo anga | Viso ne mažiau kaip 2 angos sensoriaus pajungti. |  |
| 16 | Atšildymas | Rankinis. |  |
| 17 | Šaldiklio elektros maitinimas | Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo. |  |
| 18 | Šaldiklio elektros energijos sunaudojimas | Turi sunaudoti ne daugiau kaip 10 kWh per parą. Su pasiūlymu turi būti pateiktas sertifikatas ir ar nuoroda į EnergyStar ar Nepriklausomos sertifikavimo agentūros tinklalapyje pateiktą informaciją apie siūlomos prekės elektros energijos sunaudojimą. |  |

Duomenų rinkimo sistema

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2 | Paskirtis | Duomenų rinkimo sistema, skirta rinkti persiųsti, archyvuoti duomenis. |  |
| 3 | Pritaikomumas | Sistema pritaikyta rinkti temperatūros, santykinio drėgnio, CO2 inkubatorių, šaldytuvų, šaldiklių, orinių termostatų, vandens termostatų. |  |
| 4 | Komplektacija | Sistemą sudaro sensorių rinkinys, duomenų rinktuvas ir duomenų siųstuvas ir programinė įranga su mobiliąja aplikacija. |  |
| 5 | Duomenų rinktuvai | Privalo būti su lietimui jautriu ekranu. Rinktuvas gali rinkti ne mažiau nei 4 parametrus. Rinktuvas privalo turėti vizualinį ir garsinį aliarmą. Galimi aliarmai: per didelės / per mažos nustatytos reikšmės parametras; sugedęs sensorius, besėdantis maitinimo šaltinis. Duomenų rinktuvai privalo būti su galimybe pajungti ne mažiau nei 2 sensorius. Rinktuvas automatiškai privalo atpažinti sensorius. Rinktuvo atmintis ne mažesnė nei 4000 įrašų. Duomenų rinktuvo minimalus nuskaitymo intervalas ne didesnis nei 15s, maksimalus ne mažesnis nei 12val. Rinktuvo maitinimas turi būti 230V ir/arba maitinimo elementais. |  |
| 6 | Duomenų siųstuvas | Siųstuvas surenka duomenis iš rinktuvų radio bangomis. Maksimalus atstumas tarp rinktuvo ir siųstuvo turi būti ne mažesnis nei 1000m. Duomenų siųstuvas turi perduoti informaciją į debesų saugyklas arba į naudotojo nurodytą kompiuterį / serverį pajungiant siųstuvą į institucijos vidinį tinklą. Duomenų siųstuvas turi priimti informaciją iš nemažiau nei 20 duomenų rinktuvų |  |
| 7 | Programinė įranga | Privalo būti pateikta kartu su sistemine programine įranga, kuri skirta rinkti, stebėti skirtingus duomenis iš skirtingų prietaisų. Privalo būti galimas sistemos auditas. Programinė įranga privalo formuoti raportus pagal vartotojo užduotus parametrus. |  |
| 8 | Sistemos valdymas | Turi būti prieinama mobilioji programėlė skirta duomenų rinkimo sistemai valdyti. |  |
| 9 | Signalų siuntimas į išorinius įrenginius. | Galima siųsti kritinius signalus į elektroninį paštą bei mobiliąją programėlę. |  |
| 10 | Komplektacija | Sistema, skirta rinkti Šaldiklių -80 laipsnių duomenis iš ne mažiau nei 3 vietų. Sistema, skirta rinkti laboratorinių šaldytuvų ir šaldiklių bei Aplinkos temperatūros duomenis iš ne mažiau nei 4 vietų. Sistema, skirta rinkti skysto azoto arba -150laipsnių šaldiklių temperatūros duomenis iš ne mažiau nei 1 vietos, |  |
| 11 | Suderinamumas | Sistema turi būti suderinama ir integruojama į turimą MBioLIMS® biobanko laboratorijos informacijos valdymo sistemą |  |
| 12 | Licenzija | Turi būti galimybė jungtis prie sistemos neribotam skaičiui naudotojų. |  |
| 13 | Sertifikavimas | Gamintojas ir tiekėjas turi būti akredituoti pagal ISO 9001:2015 standartą. Pateikti sertifikatus. |  |
| 14 | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėnesių nuo instaliavimo. * |  |

Tiekėjas privalo būti gamintojo įgaliotas parduoti, teikti garantinės priežiūros paslaugas siūlomam prietaisui arba visam gamintojo asortimentui. Prietaisus instaliuoti turi gamintojo apmokintas serviso inžinieriu.  Kartu su pasiūlymu pateikti įrodančių dokumentų kopijos.