| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmė | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti |  |
| 2 | Paskirtis | Kontroliuojamo greičio šaldymo sistema |  |
| 3 | Sistemos talpa | Ne mažiau nei 16 L |  |
| 4 | Programavimas | Naudotojas turi galėti pats kurta užšaldymo programas. Prietaisas turi būti pristatytas su nemažiau nei 5 užšaldymo programomis |  |
| 5 | Programuojamas temperatūros diapozonas (ne siauresnis diapazonas už nurodytą) | nuo +50°C iki -180°C |  |
| 6 | Programuogramuojamas šaldymo greitis (ne siauresnis diapazonas už nurodytą) | nuo 0,1 iki 60 C/min |  |
| 7 | Spausdintuvas | Privalo būti instaliuotas prietaise spausdintuvas |  |
| 8 | Vidaus medžiaga | Nerūdijantis plienas, ne mažesnės klasės nei 304 |  |
| 9 | Užšaldymo našumas | Galimas užšaldymo našumas ne mažiau nei 350 mėgintuvėlių |  |
| 10 | Komplektacija | Su prietaisu turi būti pateiktos ne mažiau nei 2 lentynos / mėgintuvėlių laikikliai: Talpinanti ne mažiau nei 75 vnt. mėgintuvėlių, kurių tūris ne mažesnis nei 2ml. Talpinanti ne mažiau nei 75vnt mėgintuvėlių, kurių tūris ne mažesnis nei 4ml Prietaisas turi būti pateiktas su termoporomis atitinkamoms lentynoms Prietaisas turi būti pateiktas su nemažiau nei 2 skysto azoto maitinimo diuarais, kurių talpa nemažesnė nei 50L. Diuarai turi būti su ratukais arba turi būti pateikti diuarų transportavimo vežimėliai. |  |
| 11 | Aliarmai | Prietaise turi būti instaliuoti kontaktai perduoti prietaiso aliarmus |  |
| 12 | Valdymas | Liečiamuoju ekranu. Turi būti galimybė prietaisą valdyti kompiuteriu |  |
| 13 | Atitiktys | Prietaisas turi atitikti 21CFR reikalavimams |  |
| 14 | Maitinimas | 230 V +/- 10 %, 50 Hz |  |
| 15 | Komplektacijoje -saugojimo diuaras | Skysto azoto laikymo talpa ne mažesnė nei 20 L; Kaklelio skersmuo 50 mm± 10%; garavimas ne daugiau 0.15 l/dieną; laikiklių skaičius - ne mažiau 6; |  |
| 16 | Komplektacijoje transportavimo indas | Skysto azoto transportavimo indas su sorbentu ar lygiaverte medžiaga, skysto azoto talpa ne mažiau 1,5 litro; kaklo skersmuo: ne daugiau 35 mm; Statinė azoto išlaikymo trukmė ne mažesnė nei 8d |  |
| 17 | Garantija | Ne mažesnė, kaip 24 mėn. |  |