| Eil Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujama reikšmė | Siūlomo parametro reikšmė | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fundus kamera | 1 kompl. |  |  |
| 2 | Matymo laukas | Ne mažiau nei 45 laipsniai |  |  |
| 3 | Minimalus leistinas vyzdžio skersmuo | Ne daugiau 4 mm |  |  |
| 4 | Šviesos šaltiniai | Baltas LED; Infraredinis LED |  |  |
| 5 | Vaizdinimo režimai | Ne mažiau nei išvardinti: - Spalvotas - Beraudonis (angl. Red Free) - Išorinės akies - Mozaikinis (montažas iš kelių nuotraukų) |  |  |
| 6 | Autofokuso reguliavimo diapazonas | Ne blogiau nei nuo -15D iki +10D |  |  |
| 7 | Automatinės operacijos | Ne mažiau nei išvardinta: - Automatinis lygiavimas - Automatinis fokusavimas - Automatinė ekspozicija - Automatinis fotografavimas |  |  |
| 8 | Mažiausias vyzdžio dydis | Ne daugiau 4 mm |  |  |
| 9 | Darbinis atstumas | Ne daugiau 25 mm |  |  |
| 10 | Vaizdo raiška | Ne mažiau 10 Megapikselių |  |  |
| 11 | Fiksavimo taškai | Vidiniai ir išoriniai |  |  |
| 12 | Vidiniai programuojami fiksaciniai taškai | Ne mažiau nei 10 |  |  |
| 13 | Vidinis kompiuteris | Būtina |  |  |
| 14 | Ekranas | - Integruotas, ne mažiau nei 10.1“ įstrižainės - Spalvotas, liečiamas ekranas |  |  |
| 15 | Atmintis | SSD, ne mažiau nei 480 GB |  |  |
| 16 | Sąsajos | Ne mažiau nei USB, Ethernet |  |  |
| 17 | Sistemos leidžiami eksporto/ importo formatai | Ne mažiau kaip JPEG arba lygiaverčiai |  |  |
| 18 | Elektrinis staliukas fundus kamerai | Būtina. |  |  |
| 19 | Aparato bendriniai parametrai | Elektros maitinimas 100-240V, 50-60Hz |  |  |
| 20 | DICOM licencija Galimybė siųsti medicininius vaizdus į PACS serverį per standartizuotą DICOM formatą. | Būtina. |  |  |
| 21 | Panoraminė funkcija Leidžia suklijuoti kelis skirtingų tinklainės lokacijų vaizdus į vieną | Būtina. |  |  |
| 22 | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau nei 24 mėn. |  |  |
| 23 | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją. |  |  |
| 24 | Kartu pateikiama dokumentacija | 1. Naudotojo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. 2. Serviso dokumentacija lietuvių ir/arba anglų kalba |  |  |
| 25 | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas ir vartotojų apmokymas | Prekių pristatymo į perkančiosios organizacijos sandėlį, iškrovimo, pervežimo iš sandėlio į instaliavimo/sumontavimo vietą, likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo), ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |  |
| 26 | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |