KLAUSIMYNAS
MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJOS APARATAS
	Eil. Nr.
	Klausimas
	Atsakymas

	1
	2
	3

	1. 
	Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	2. 
	Ar dalyvautumėte šiame pirkime?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite priežastį]

	3. 
	Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? 
	Taip ☐ [nurodykite]    Ne ☐ 

	4. 
	Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? 
	

	5. 
	Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti?
	

	6. 
	Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM?
	

	7. 
	Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų?
	Taip ☐     Ne ☐ [nurodykite]

	8. 
	Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus?
	Taip ☐     Ne ☐



MAGNETINIO REZONANSO TOMOGRAFIJOS APARATAS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

	Eil. Nr.
	Reikalaujamos techninės charakteristikos
	Parametro reikšmė
	Siūlymai/pastabos

	1.
	Superlaidus magnetas:
	 
	 

	1.1.
	magnetinio lauko stiprumas.
	3,0 T
	 

	1.2.
	paciento tyrimų angos diametras.
	≥ 70 cm per visą tunelio ilgį
	 

	1.3.
	aktyvinė magneto apsauga.
	Būtina
	 

	1.4.
	garantuojamas magnetinio lauko homogeniškumas 40 cm sferiniame tūryje.
	≤ 1,5 ppm
	 

	1.5.
	magneto aušinimui naudojamas skystas helis, įrangai dirbant įprastomis klinikinėmis sąlygomis helio kiekis sistemoje nemažėja.
	Būtina
	 

	2.
	Gradientų sistema:
	 
	 

	2.1.
	maksimali gradientų magnetinio lauko amplitudė kiekvienai ašiai.
	≥ 45 mT/m
	 

	2.2.
	maksimalus magnetinio lauko pasisukimas (angl. „Slew Rate”) kiekvienai ašiai.
	≥ 200 T/m/s 
	 

	2.3.
	gradientų darbo trukmė maksimaliu krūviu. 
	100%
	 

	3.
	Radijo dažnių (RD) sistema:
	 
	 

	3.1.
	maksimalus vienu metu nuskaitomų nepriklausomų imtuvo kanalų skaičius. 
	≥ 32
	 

	4.
	RD siuntimo/priėmimo (tyrimų) ritės:
	 
	 

	4.1.
	galimas kelių sričių naudojimas vienu metu, vienam tyrimui, pvz., viso stuburo tyrimui.
	Būtina
	 

	4.2.
	a)       komplektuojama ritė didelės skiriamosios gebos galvos tyrimams;
	Būtina
	 

	
	b)      ritės nuskaitomų elementų (arba nuskaitymo kanalų) skaičius;
	≥ 20
	

	
	c)       ritė gali būti naudojama kombinuotiems (nuskaitant vienu metu) tyrimams su kitomis ritėmis.
	Būtina
	

	4.3.
	a)       komplektuojama ritė stuburo tyrimams;
	Būtina
	 

	
	b)      ritės nuskaitomų elementų (arba nuskaitymo kanalų) skaičius;
	≥ 24
	

	
	c)       ritė gali būti naudojama kombinuotiems (nuskaitant vienu metu) tyrimams su kitomis ritėmis.
	Būtina
	

	4.4.
	a)       komplektuojama ritė (arba ričių komplektas) krūtinės ląstos, širdies, pilvo organų, dubens ir periferinių kraujagyslių tyrimams, užtikrinanti (-is) galimybę vienu metu skenuoti aortą ir periferines kraujagysles;
	Būtina
	 

	
	b)      ritės nuskaitomų elementų (arba nuskaitymo kanalų) skaičius (jei siūlomos kelios ritės – bendras nuskaitomų elementų (arba nuskaitymo kanalų) skaičius);
	≥ 18
	

	
	c)       ritė (-ės) gali būti naudojama (-os) kombinuotiems (nuskaitant vienu metu) tyrimams su kitomis ritėmis.
	Būtina
	

	4.5.
	a)       komplektuojama ritė kelio tyrimams;
	Būtina
	 

	
	b)      ritės nuskaitomų elementų (arba nuskaitymo kanalų) skaičius.
	≥ 18
	

	
	c)       Siuntimo/priėmimo tipo (Tx/Rx)
	 
	

	4.6.
	a)       komplektuojama ritė peties tyrimams;
	Būtina
	 

	
	b)      ritės nuskaitomų elementų (arba nuskaitymo kanalų) skaičius.
	≥ 16  
	

	4.7.
	a)       komplektuojama ritė čiurnos tyrimams;
	Būtina
	 

	
	b)      ritės nuskaitomų elementų (arba nuskaitymo kanalų) skaičius.
	≥ 8 
	

	4.8.
	komplektuojamos lanksčios ritės.
	Būtina, 2 vnt. (skirtingų dydžių arba dvi vienodos)
	 

	
	
	≥ 18 kanalų (kiekvienai ritei)
	

	4.9.
	a)       komplektuojama ritė krūtų tyrimams;
	Būtina
	 

	
	b)      ritės nuskaitomų elementų (arba nuskaitymo kanalų) skaičius.
	≥ 18
	

	4.10.
	ričių saugojimo vežimėlis arba spinta
	Būtina
	 

	5.
	Paciento pozicionavimas:
	 
	 

	5.1.
	paciento stalas 
	Būtina
	 

	5.2.
	paciento stalo aukštis reguliuojamas.
	Būtina
	 

	5.3.
	minimalus paciento stalo aukštis.
	≤ 70 cm
	 

	5.4.
	maksimalus paciento svoris.
	≥ 250 kg
	 

	6.
	Specializuota tyrimų vaizdo gavimo ir analizės įranga pagrindinėje darbo vietoje:
	 
	 

	6.1.
	tyrimų paketas, apimatis sekas ir protokolus raumenų ir skeleto tyrimams.
	
3D izotropinės sekos 
	 

	
	
	T1, T2 ir T2* parametrinių žemėlapių skaičiavimas vaizduojamų audinių savybėms nustatyti. Taikymo sritis turi apimti visų kūno sąnarių kremzlių vertinimą.
	

	6.2.
	tyrimų paketas, apimantis sekas ir protokolus torakoabdominaliniams ir onkologiniams tyrimams:
	a)       sekos ir protokolai MRCP (BMR cholangiopankretografiniams) tyrimams; 
	 

	
	
	b)      sekos ir protokolai difuzijos tyrimams;
	

	
	
	c)       sekos ir protokolai lygiagrečiam keleto kontrasto tipų vaizdų gavimui (DIXON arba lygiavertis); 
	

	
	
	d)      integruota programinė įranga judesio sukeliamų vaizdo iškraipymų sumažinimui;
	

	
	
	e)       integruota programinė įranga, leidžianti atlikti skanavimą be kvėpavimo užlaikymo;
	

	
	
	f)       ultra trumpos trukmės aukštos skiriamosios gebos sekos; 
	

	
	
	g)      sekų rinkinys prostatos tyrimams, apimant DWI sekas 
	

	
	
	h)      sekų rinkinys krūtų tyrimams.
	

	
	
	i)        SWI (angl. Susceptibility-Weighted Imaging)
	

	
	
	j)        Sekos ir protokolai dinaminiams tyrimams;
	

	
	
	k)      Sekų rinkinys viso kūno (Whole body) anatominiams ir difuzijos tyrimams;
	

	6.3.
	Tyrimų paketas apimantis sekas ir protokolus smegenų tyrimams
	a)       Bekontrastiniams smegenų perfūzijos tyrimams (ASL);
	 

	
	
	b)      Kontrastiniam smegenų perfūzijos tyrimams;
	

	
	
	c)       Smegenų traktografijos tyrimams;
	

	6.3.
	specializuotas tyrimų paketas, leidžiantis sumažinti metalinių implantų sukeliamus iškraipymus.
	Būtina
	 

	6.4.
	fiziologinių matavimų blokas (belaidis), sinchronizuojantis tyrimus su fiziologiniu cikliškumu:
	Būtina
	 

	
	a)       tyrimo sinchronizavimas su paciento EKG; 
	Būtina
	 

	
	b)      tyrimo sinchronizavimas su paciento kvėpavimu;
	Būtina
	 

	
	c)       tyrimo sinchronizavimas su paciento pulsu.
	Būtina
	 

	7.
	Vaizdo rekonstrukcijos ir apdorojimo sistema:
	 
	 

	7.1.
	didžiausia vaizdo rekonstrukcijos matrica
	≥ (1024 x 1024)
	 

	7.2.
	galimybė vienu metu atlikti skenavimą ir vaizdo rekonstrukciją
	Būtina
	 

	7.3.
	daugiaplokštuminės rekonstrukcijos, maksimalaus intensyvumo projekcijos
	Būtina
	 

	7.4.
	plokščias skystųjų kristalų (LCD tipo arba lygiavertis) monitorius
 
	2 vnt. 
	 

	
	
	Būtina
	 

	7.5.
	būtinas DICOM funkcionalumas 
 
 
 
 
 
	a)       Send
	 

	
	
	b)      Query/Retrieve
	 

	
	
	c)       Print
	 

	
	
	d)      Modality Worklist
	 

	
	
	 
DICOM vaizdų siuntimas į 2 ar daugiau lokacijų (būtina) 
	 
 

	7.6.
	įrenginys vaizdų įrašymui į DVD laikmenas.
	Būtina
	 

	8.
	Kita techninė įranga, medžiagos ir paslaugos:
	Būtina
	 

	8.1.
	Įvadinis elektros skydas. 
	Įvadinis elektros skydas ir jo montavimo kaina turi būti įskaityta į bendrą pasiūlymo kainą.
	 

	8.2.
	RD ekranavimo kabina su oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema. 
	RD ekranavimo kabina su oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema ir jos montavimo kaina turi būti įskaityta į bendrą pasiūlymo kainą.
	 

	8.3.
	Techninės patalpos oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema.
	Oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema ir jos montavimo kaina turi būti įskaityta į bendrą pasiūlymo kainą.
	 

	8.4.
	Operatoriaus patalpos oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema.
	Oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema ir jos montavimo kaina turi būti įskaityta į bendrą pasiūlymo kainą.
	 

	8.5.
	Aparato aušinimo sistema.
	Būtina, įskaityta į pasiūlymo kainą.
	 

	8.7.
	Ausinės pacientui.
 
	Pritaikytos dirbti siūlomo aparato aplinkoje, 2 kompl.
	 
 

	8.8.
	Vežimėlis gulinčio paciento pervežimui.
 
	Pritaikytas dirbti siūlomo aparato aplinkoje, 1 kompl.
	 
 

	8.9.
	Vežimėlis sėdinčio paciento pervežimui.
 
	Pritaikytas dirbti siūlomo aparato aplinkoje, 1 kompl.
	 
 

	9.
	Reikalavimai vaizdų analizės licencijoms radiologo darbo vietoje
	 
	 

	9.1.
	2D ir 3D MRT vaizdų vertinimas 
	Tiekėjas turi įgyvendinti Nr. 9.1 punkte prašomų punktų funkcionalumą ligoninėje esamose darbo stotyse (stotyje) arba tiekti naują darbo storį su reikalinga kietąja įranga (kompiuteriu ar serveriu) 
	 
 
 
 
 
 
 
 
 

	
	Kelių anatominių sričių sujungimas
	
	

	
	Smegenų perfuzijos ir traktografijos vaizdų vertinimas
	
	

	
	Onkologinių tyrimų (įskaitant krūtų patologiją) vertinimas (RECIST, tyrimų dinamikos, viso kūno vaizdų vertinimas)
	
	

	
	Kūno T1 perfuzijos žemėlapių vertinimas, dinaminių kreivių matavimas.
	
	

	10.
	Kiti reikalavimai:
	 
	 

	10.1.
	Naudotojo instrukcijos anglų ir lietuvių kalbomis.
	Būtina
	 

	10.2.
	Magnetinio rezonanso tomografijos aparato serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. 
 
	Būtina
 
	 
 

	10.3.
	Garantijos sąlygos.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis ≥ 36 mėnesiai. Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus / rekomendacijas ir apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis) informuoja pirkėją. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Prekės gedimo atveju atvyksta remontuoti prekės ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.
	 

	10.4.
	Įrangos pristatymas, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
	Kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą.
	 

	10.5.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu.
	Būtinas. Kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti siūlomo magnetinio rezonanso tomografijos aparato žymėjimą CE ženklu liudijančių galiojančių dokumentų (CE sertifikatų arba EB atitikties deklaracijų) kopijas.
	 




2

