## Vertinimo sąlygos
Vertinimo sąlygos
Ekonominis pranašumas už kiekvienus papildomos garantijos metus (EpPG) | 6 | %
Minimalus garantinis laikotarpis (gamintojo garantija arba garantija pagal įstatymą) (MGL) | 2 | metai

## Vertinimo tvarka
PASIŪLYMŲ VERTINIMAS
1. Perkančiosios organizacijos neatmesti pasiūlymai vertinami taikant ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus, kai vertinama kaina ir kokybė.
2. Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas – tai pasiūlymas, kurio balų suma, apskaičiuota pagal toliau nustatytus pasiūlymų vertinimo kriterijus ir sąlygas, yra didžiausia.
Numatytų vertinimo kriterijų lyginamieji svoriai:
| 1) Kaina (K) | 55
| 2) Techniniai pranašumai (T) | 45
Vertinimo kriterijai ir jų parametrų lyginamieji svoriai:
Vertinimo kriterijai |  |  |  |  | Lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime
Kaina (K) |  |  |  |  | X = | 55
Techniniai pranašumai (T) |  |  |  |  | Y = | 45
Nr. | Parametrai | Formulės rūšis | Parametro lyginamasis svoris
T1 |  | Statinis | L1 = | 0 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T2 |  | Statinis | L2 = | 0 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T3 |  | Statinis | L3 = | 0 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
T4 |  | Statinis | L4 = | 0 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra
Pasiūlymo ekonominio naudingumo (kainos ir kokybės santykio) apskaičiavimo tvarka (formulė) yra pateikiama žemiau:
1. Pasiūlymo ekonominis naudingumas (E) apskaičiuojamas sudedant tiekėjo pasiūlymo kainos (K) ir techninių pranašumų (T) balus:
E = K + T
2. Pasiūlymo kainos (K) balai apskaičiuojami mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kv) santykį padauginant iš kainos lyginamojo svorio (X):
3. Kadangi siūlomo objekto techniniai pranašumai įvertinami dviem skirtingais vertinimo būdais, todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas skirtingais metodais:
3.1 Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3 ir T4 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:
Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą gauna maksimalų balų skaičių pagal lyginamąjį svorį: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo gauna 0 balų: T1 = L1 = 0, T2 = L2 = 0, T3 = L3 = 0, T4 = L4 = 0.
Techninių pranašumų (T) balai apskaičiuojami visų techninių kriterijų parametrų įvertinimų sumą padauginant iš techninių pranašumų lyginamojo svorio (Y):
𝑇=(∑_(𝑖=1)^4▒𝑇_𝑖 )𝑥 𝑌

## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Linijinis greitintuvas |  |  | 1 |  | 0 | 0
2. Siūlomi techniniai funkcionalumai (Pildo Tiekėjas):
Nr. | Siūlomas techninis funkcionalumas |  | Pasirinkti (Yra / Nėra)
T1 | 0
T2 | 0
T3 | 0
T4 | 0
3. Siūlomas garantinis laikotarpis (Pildo Tiekėjas):
Siūlomos prekės garantinis laikotarpis |  | Pasirinkti garantinį laikotarpį | Terminas
Siūlomas linijinio greitintuvo garantinis laikotarpis* |  |  | metai
* Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai:
1. atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir/arba medžiagas);
2. atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą;
3. atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo periodiškumą / reikalavimus / rekomendacijas;
4. informuoja pirkėją apie prevencinius veiksmus (jei tokių būtina imtis);
5. teikia pirkėjui išsamias konsultacijas ir paaiškinimus;
6. gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos sistemos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomiems kompiuteriams, serveriams ir visai periferinei įrangai (klaviatūra, pelė, spausdintuvas, nepertraukiamos el. srovės šaltinis ir kt.), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomų kompiuterių, serverių ir visos periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus šios įrangos gamintojų įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su minėtos siūlomos įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuota:
1. Įrangos pristatymas į Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas Nacionalinis vėžio centras sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą),
2. Projekto radiacinei saugai paruošimas bei jo ekspertizė ir paruošimas eksploatacijai pagal HN 95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ VIII skirsnio reikalavimus,
3. Po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas),
4. Personalo apmokymas gamintojo akredituotuose mokymo centruose pagal gamintojo patvirtintas mokymo programas, atitinkančias perkamą įrangą ir jos priedus,
5. Turimo linijinio greitintuvo išmontavimas ir radioaktyvių atliekų sutvarkymas,
6. Patalpos pritaikymas (radiacinės saugos reikalavimams bei saugaus įrangos eksploatavimo reikalingų sąlygų (ventiliacija, kanalizacija, vėsinimas, apšvietimas, audiovizualinė stebėjimo) užtikrinimas) - esamų patalpų planas pateikiamas 2 priede,
7. Tiekėjas, įsipareigoja atnaujinti įstaigoje turimą gydymo planavimo, verifikavimo ir informacinę radioterapijos sistemą neapribojant jos funkcinių galimybių, turimus linijinius greitintuvus susieti su šia sistema ir paruošti sistemą naujo linijinio greitintuvo integracijai,
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Atlieka garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą. Atlieka techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus/rekomendacijas. Gedimo atveju atvyksta remontuoti ne vėliau kaip per 48 (keturiasdešimt aštuonias) valandas nuo pranešimo apie prekės gedimą gavimo Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 11 radiologijos technologams,
2. Mokymai ≥ 15 gydytojams radiologams,
3. Mokymai ≥ 2 medicinos fizikams, (jei gamintojas/įranga turi integruotą kokybės kontrolės modulį (Quality control mode arba lygiavertį), apmokyti juo naudotis ir suteikti prieigą ≥ 2 medicinos fizikams). Kartu su sistema Pateikti fantomus reikalingus kasdienių/savaitinių/mėnesinių testų atlikimui.
4. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė: 2 dienos. Dienos trukmė: 8 akademinės valandos.
9. | Kartu su įranga turės būti pateikiami šie priedai:
1. Įvadinė elektros spinta, sukomplektuota apsauginiais el. įtampos ribotuvais (įskaitant spintos sumontavimą sistemos instaliavimo metu),

## Techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis. Linijinis greitintuvas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Paskirtis | Įranga skirta adaptaciniam piktybinių navikų gydymui
2 | Reikalavimai linijiniam greitintuvui
2.1 | Galimi procedūrų tipai ir naudojami darbo režimai | 1. Moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija (angl. IMRT (intensity modulated radio therapy)),
2. Vaizdais valdoma spindulinė terapija (angl. IGRT (image guided radio therapy)),
3. Rotacinė tūrinė moduliuoto intensyvumo spindulinė terapija (angl. VMAT (volumetric modulated arc therapy)),
4. Stereotaksinė spindulinė terapija ir radiochirurgija (angl. SRS (sterotactic radiosurgery), SRT (stereotactic radiation therapy)),
5. Adaptyvinė „on-line“ spindulinės terapija (Adaptive online Radiotherapy) (vaizdinimas atliekamas integruota CBCT sistema, CBCT sistemos gaunami vaizdai yra tinkami tiesioginiam dozimetrinio plano skaičiavimui (tikslus HU)).
2.2 | Reikalavimai adaptyvaus gydymo procedūrai | 1. Sistema turi užtikrinti galimybę vykdyti adaptacinį spindulinį gydymą vienoje darbo stotyje, be būtinybės siųsti paciento duomenų į kitas darbo stotis,
2. Visi adaptacinio proceso veiksmai (vaizdų įkėlimas, kontūravimas, planavimas, optimizavimas, kokybės kontrolė ir gydymo paleidimas) turi būti atliekami vieningoje aplinkoje, automatizuotai,
3. Klinikinis personalas turi galėti įvertinti ir patvirtinti rezultatą pagal klinikinius tikslus vienoje sistemoje,
4. Sprendimas turi būti tinkamas adaptaciniam gydymui visose kūno srityse.
2.3 | Aukštos spinduliuotės galios fotonų spindulio energija matuojant pagal BJR 11 metodiką | 6 MV +/- 5 proc
2.4 | Didžiausia dozės galia fotonų spinduliuotei, 10 cm x 10 cm, @Dmax,100 cm SSD | Ne mažiau kaip 800 MU/min
3 | Reikalavimai spindulio formavimo parametrams
3.1 | Daugialapė diafragma tinkama moduliuoto intensyvumo radioterapijos procedūroms atlikti | Būtina
3.2 | Daugialapės diafragmos didžiausias moduliuojamas laukas | Ne mažesnis kaip 25 cm x 25 cm
3.3 | Daugialapės diafragmos izocentre projektuojamas lapelių storis | Ne daugiau kaip 0,5 cm
3.4 | Daugialapės diafragmos lapelių pozicionavimo tikslumas | Ne daugiau nei +/- 0,1 cm
4.1 | Reikalavimai judesio parametrams
4.2 | Greitintuvo stovo (angl. gantry) sukimosi diapazonas | Ne mažiau nei ± 180°
4.3 | Greitintuvo stovo (angl. gantry) sukimosi tislumas | Ne daugiau nei ± 0,5°
4.4 | Greitintuvo stovo sukimosi greitis | Ne mažiau 4 RPM
4.5 | Kolimatoriaus sukimosi diapazonas | Ne mažiau nei ± 90°
4.6 | Kolimatoriaus sukimosi tikslumas | Ne mažiau nei ± 0,5°
4.7 | Maksimalus kolimatoriaus sukimosi greitis | Ne mažiau nei 2 rpm
5 | Reikalavimai spindulinės terapijos paciento stalui
5.1 | Anglies pluošto stalviršis | Būtina
5.2 | Tinkamas moduliuoto intensyvumo radioterapijos procedūroms atlikti | Būtina
5.3 | Stalo judėjimo krypčių skaičius | Ne mažiau kaip 3
5.4 | Motorizuotas paciento stalo judėjimas | Būtina
5.5 | Galimybė koreguoti paciento stalo padėtį iš pultinės | Būtina
5.6 | Stalo keliamoji galia (didžiausias leistinas paciento svoris) | Ne mažiau kaip 200 kg
5.7 | Paciento stalo plotis | Ne mažiau 53 cm
5.8 | Paciento stalo ilgis | Ne mažiau nei 200 cm
5.9 | Paciento stalo pozicionavimo tikslumas | Ne prasčiau nei 0,1 cm
5.10 | Paciento stalo išilginio judėjimo diapazonas | Ne mažiau nei 150 cm
5.11 | Paciento stalo šoninio judėjimo diapazonas | Ne mažiau kaip +/- 20 cm
5.12 | Įpjovos stale įmobilizavimo priemonėm įtvirtinti | Būtina
5.13 | Paciento stalo maksimalus įlinkio dydis veikiant didžiausiam leistinam paciento svoriui ar kitoms jėgoms (Deflection) | ≤ 0,5 cm
6 | Reikalavimai kilovoltinei vaizdinimo sistemai
6.1 | Tūrinis (3D) vaizdavimo režimas | Būtina
6.2 | Galimybė valdyti kilovoltinės vaizdavimo sistemos judėjimą iš pultinės | Būtina
6.3 | Vaizdo kokybė tinkama spindulinio gydymo planavimui (adaptavyvinė spindulinė terapija) | CBCT sistemos gaunami vaizdai yra tinkami tiesioginiam dozimetrinio plano skaičiavimui (tikslus HU))
6.4 | Vaizdinimo sinchronizavimas su paciento kvėpavimu | Būtina
6.5 | Maksimalus vaizdinimo skersmuo | Ne mažiau nei 50 cm
6.6 | Maksimalus rekonstrukcijos vaizdo skersmuo | Ne mažiau nei 70 cm
6.7 | kV CBCT pjūvio storis | Ne daugiau nei 0,2
6.8 | Vaizdinimo ir gydymo centro sutapimas | Ne blogiau nei ≤ 0.1
6.9 | Vaizdo tolygumas vaizdinant galvą | Ne daugiau nei ±10 HU
6.10 | Vaizdo tolygumas vaizdinant kūną | Ne daugiau nei ±20 HU
6.11 | kV vaizdinimo sistemos diapazonas | Ne mažiau nei nuo 80 iki 140 kVp
6.12 | Automatinio sutapatinimo tikslumas (kaulams) | Ne daugiau nei 0.1 cm
6.13 | CBCT vaizdo rekonstrukcijos metodai | 1. Iteratyvi CBCT,
2. Iteratyvi CBCT su metalo artefaktų šalinimu.
6.14 | Vaizdinimo programos | 1. Mažos dozės (atskiros galvai ir kūnui),
2. Standartinė galvos vaizdinimui,
3. Krūtų vaizdinimui (standartinis ir mažos dozės),
4. Krūtinės ląstos,
5. Dubens,
6. Galimybė susikurti individualias vaizdinimo programas.
6.15 | Vaizdo gavimo laikas | 1. Skenavimas ne daugiau nei 10 sek,
2. Apdorojimas ne daugiau nei 30 sek.
6.16 | Maksimalus rekonstruotas vaizdas apjungus du vaizdų rinkinius (du CBCT skenavimus) | Ne mažiau nei 40 cm
6.17 | Aktyvi vaizdavimo ir terapijos sinchronizacija pagal paciento kvėpavimo ritmą | Būtina
6.18 | Aktyvi optinė spindulinio gydymo valdymo sistema (OSMS) | Būtina
6.19 | OSMS tinkama stereotaksinės spindulinės radiochirurgijos procedūroms | Pozicionavimo tikslumas ne blogesnis kaip 1 mm.
6.20 | OSMS spinduliuotės valdymas (automatizuotas spinduliuotės stabdymas pagal padėtį ar kvėpavimo kreivę) | Būtina
7 | Reikalavimai verifikavimo sistemai
7.1 | Linijinio greitintuvo spinduliuotės pluošto dozimetrinių parametrų patikros sistema | Būtina integruota realaus laiko dozės monitoravimo sistema, taip pat absoliučios bei santykinės dozimetrijos įranga, tinkanti linijinio greitintuvo kokybės kontrolei bei gydymo planų verifikacijai
7.2 | Realizuotos gydymo dozės registravimo sistema (in vivo dozimetrinė sistema, vertinanti dozės pasiskirstymo pokyčius gydymo metu naudojant CBCT, EPID ir MLC judėjimo duomenis) | Būtina, turi būti integruojama į įstaigoje naudojamą kokybės kontrolės sistemą (SUN NUCLEAR).
7.3 | Megavoltinė elektroninių portalinių vaizdų verifikacijos sistema | Būtina
7.4 | Megavoltinės elektroninių portalinių vaizdų verifikacijos sistemos detektorius | Plokščias, skaitmeninis, puslaidininkinis
7.5 | Tinkama portalinei dozimetrijai | Būtina
8 | Kompiuterizuotos darbo vietos ir programinė įranga
8.1 | Kompiuterizuota medicinos fiziko darbo vieta spindulinio gydymo siūlomu linijiniu greitintuvu planavimui | Ne mažiau nei 4 kompl.
8.2 | Programinės įrangos paketai | 1. 2D, 3D, 4D planavimui,
2. Konforminiam optimizavimui,
3. Moduliuoto intensyvumo gydymo planavimui,
4. Rotacinio tūrinio moduliuoto intensyvumo gydymo planavimui,
5. Radiochirurginio gydymo planavimui,
6. Adaptyvios spindulinės terapijos planavimui.
8.3 | Kompiuterizuota gydytojo radioterapeuto darbo vieta spindulinio gydymo siūlomu linijiniu greitintuvu planavimui | Ne mažiau nei 4 kompl.
8.4 | Programinės įrangos paketai | 1. Kontūravimui MRT, KT, konusinio spindulio KT (angl. CBCT), PET radiologiniuose vaizduose,
2. MRT, KT, konusinio spindulio KT, PET radiologinių vaizdų koregistravimui,
3. Plano tinkamumo įvertinimui,
4. Automatizuotam anatominių struktūrų segmentavimui.
8.5 | Spindulinio gydymo plano sudarymas naudojant GPU ir integracija į įstaigoje turimą gydymo planavimo, verifikavimo (Eclipse) ir informacinę radioterapijos sistemą (Aria) | Būtina
19 | Kiti reikalavimai
19.1 | Įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, privalo atlikti arba organizuoti aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir atlieka lygiavertės dozės galios matavimus ir kitas procedūras pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymą Nr. 63 ,,Dėl darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių“, nustatyta tvarka ir pateikia bandymų protokolus | Būtina, įskaičiuota į galutinę pasiūlymo kainą (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad įrangos tiekėjas (arba gamintojo atstovai), sumontavę ir suderinę įrangą, atliks rentgeno aparato kokybės kontrolės priėmimo bandymus pagal Lietuvoje galiojančius teisės aktus (HN 78:2009), Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka ir pateiks bandymų protokolus ir kad visi aukščiau išvardinti darbai yra įskaičiuoti į galutinę pasiūlymo kainą)
19.2 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 31:2021 “Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgeno diagnostikoje” nurodytus reikalavimus rentgeno diagnostikos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
19.3 | Atitikimas Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ nurodytiems reikalavimams | Būtina (būtinas tiekėjo patvirtinimas, kad siūloma įranga bei kartu su ja pateikiama dokumentacija atitiks Lietuvos higienos normoje HN 73:2018 “Pagrindinės radiacinės saugos normos” nurodytus reikalavimus medicininės radiologijos įrangai bei kartu su įranga pateikiamiems dokumentams)
19.4 | Siūlomos sistemos instaliavimas, montavimas, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir paruošimas eksploatacijai pagal Lietuvos higienos normos HN 95:2015 „Radiacinė sauga ir kokybės laidavimas taikant spindulinę terapiją“ VIII skirsnio reikalavimus ir Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka. | Visi instaliavimo, montavimo, įskaitant projekto radiacinei saugai paruošimą bei jo ekspertizę ir patalpų paruošimo eksploatacijai kaštai turi būti įtraukti į galutinę pasiūlymo kainą. Kaštai turi apimti ir darbus, kurie bus numatyti radiacinės saugos projekte.

## Pasiūlymų suvestinė_Bendra
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM
Siūlomas garantinis laikotarpis (TnGL), metai
Techninis pranašumas T1 (T1n)
Techninis pranašumas T2 (T2n)
Techninis pranašumas T3 (T3n)
Techninis pranašumas T4 (T4n)
Žymėjimų paaiškinimai:
Pkn - Tiekėjo n siūlomos medicinos priemonės kaina (€ su PVM), nurodyta komerciniame pasiūlyme.
TnGL - Tiekėjo n siūlomos medicinos priemonės garantinis laikotarpis (metais). Minimalus garantinis laikorpis yra 2 m., tačiau kiekvienas Tiekėjas gali duoti papildomą garantiją už kurią gaus ekonominį pranašumą, t.y. už kiekvienus papildomus metus Tiekėjui bus minusuojami 6% nuo pasiūlymo kainos.
T1n - T4n - Tiekėjo n Techninis pranašumas, nurodytas "Vertinimo tvarkoje".

## Pasiūlymų suvestinė_Koreguota
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM (EpPGn) | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina, € su PVM (KPKn) | 0 | 0 | 0
Žymėjimų paaiškinimai ir formulės:
EpPGn - Tiekėjo n gaunamas ekonominis pranašumas už suteiktą papildomą garantiją, € su PVM.
KPKn - Tiekėjo n koreguota pasiūlo kaina, € su PVM.
Formulės:
EpPGn = (TnGL - MGL) x (Pkn x (EpPG/100))
KPKn = Pkn - EpPGn

## Pasiūlymų vertinimo rezultatai
| Tiekėjas 1 | Tiekėjas 2 | Tiekėjas 3
Pasiūlymo kaina (Pkn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Koreguota pasiūlo kaina (KPKn), € su PVM | 0 | 0 | 0
Pasiūlymo kainos balas (PkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Koreguotos pasiūlymo kainos balas (KPkBn) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Ekonominių pranašumų balas (Tn) | 0 | 0 | 0
T1n | 0 | 0 | 0
T2n | 0 | 0 | 0
T3n | 0 | 0 | 0
T4n | 0 | 0 | 0
Ekonominio naudingumo (En) balas | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
Tiekėjų pasiūlymų reitingavimas* | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
* Reitingavimas vyksta automatiškai. Tuo atveju jei kelių tiekėjų Ekonominio naudingumo balas (E) sutampa, tokiu atveju PO laimėtoją pasirenka pagal pirkimo dokumentuose nustatytas sąlygas ir VPĮ.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne