Techninė specifikacija. Vaizdo endoskopijos sistema.

- Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turės būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

- Tiekėjas kartu su Preke turi pateikti:

  - Prekės eksploatavimo vadovą ar lygiavertį dokumentą ir atitikties deklaraciją ar sertifikatą.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - atitikties deklaraciją (gaminio kokybės užtikrinimą) ar CE sertifikatą anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija);

4.1.	dokumentus, patvirtinančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename pirkimo dokumentų techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai anglų ir lietuvių kalba (pateikiamas dokumentas tiesiogiai suformuotas elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninė dokumento kopija). Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

- Prekei suteikiama ne mažesnė nei 24 mėn. garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

5.2.	Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

Pateikiami dokumentai tiesiogiai suformuoti elektroninėmis priemonėmis arba skaitmeninės dokumentų kopijos anglų ir lietuvių kalba.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūloma techninio parametro reikšmė, nurodant konkrečią reikšmę ir atitikimo įrodymą pridedamame dokumente, pvz. vartotojo vadovas, lankstinukas ar pan. Atitikimą įrodanti informacija pažymima kita spalva ar pabraukiama, nurodomas konkretus punktas iš specifikacijos (pažymimas puslapis) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopinė įranga (vaizdo sistema) | Kiekis 1 komplektas |  |
| 1.1. | Vaizdo procesorius, 1 vnt. |  |  |
| 1.1.1. | Vaizdo sistema skirta | Naudoti su endoskopais, endoskopinei diagnostikai, gydymui |  |
| 1.1.2. | Šviesos šaltinio tipas | LED arba lygiavertis, ≥ 5 lempos |  |
| 1.1.3. | Pompos reguliavimo lygiai | ≥5 |  |
| 1.1.4. | Spalvoto vaizdo suderinimas su CCD ir CMOS videoendoskopams | Būtina |  |
| 1.1.5. | OE optinis stiprinimas | Būtina |  |
| 1.1.6. | Skaitmeniškai apdoroto vaizdo režimai ne mažiau nei šie: | - Įprastos, baltos šviesos, stebėjimo režimas; - Stebėjimo režimas, skirtas kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui; - Vaizdo tekstūros ir spalvų kokybės gerinimo režimas (paryškina tonų pasikeitimus, vaizdo struktūrą ir kontūrus, padidina ryškumą tamsesnėse srityse). |  |
| 1.1.7. | Pritaikomųjų jungiklių nustatymai su galimybe užprogramuoti mygtukus | 1.Ne mažiau kaip 4 endoskopo mygtukus; 2. Ne mažiau kaip 5 jutiklinio skydelio funkcijų ekrano pritaikomus mygtukus. |  |
| 1.1.8. | Vaizdo ekrane atvaizdavimo funkcija | 1. Vaizdas vaizde (PIP); 2. Vaizdas šalia vaizdo vienodu masteliu (POP), kai viename yra rodomas skaitmeniškai apdorotas vaizdas, o kitame rodomas originalus. |  |
| 1.1.9. | Diafragmos režimas: | - Automatinis, - Didžiausios reikšmės (maksimalus), - Vidutinis |  |
| 1.1.10. | Signalų išvesties formatas: | 1. 3G-SDI arba 12G-SDI. 2. DVI arba HDMI. |  |
| 1.1.11. | Paciento duomenų įvedimas | ≥ 50 pacientų duomenų |  |
| 1.1.12. | Statinių vaizdų ir video išsaugojimas | Vidinė atmintis ir nešiojamas atminties įtaisas |  |
| 1.1.13. | Jutiklinis skydelis | - Integruotas/neatjungiamas į vaizdo procesoriaus korpusą. - ≥ 7” įstrižainės |  |
| 1.1.14. | Prietaiso valdymo kalba | - Lietuvių – būtina, - Anglų – būtina |  |
| 1.1.15. | Komplekte turi būti: | Klaviatūra |  |
| 1.2. | Skystųjų kristalų (LCD) monitorius, 1 vnt. |  |  |
| 1.2.1. | Dydis | 32±0,5 įstrižainė |  |
| 1.2.2. | Skirtas naudoti medicinoje | Būtina |  |
| 1.2.3. | Video įvestis | - ≥ 12G-SDI - HDMI arba DisplayPort arba DVI |  |
| 1.2.4. | Video išvestis | - ≥ 12G-SDI - HDMI arba DisplayPort arba DVI |  |
| 1.2.4. | Vaizdo perteikimas dviem kanalais | 1.Vaizdas vaizde (PIP) arba analogiška 2. Vaizdas ne vaizde (POP) arba analogiška |  |
| 1.2.5. | Skiriamoji geba | ≥ 3840x2160 |  |
| 1.2.6. | Pašvietimas | ≥ 1850 cd/m2 |  |
| 1.2.7. | Kontrasto santykis | ≥ 1.000.000:1 |  |
| 1.3. | Vežimėlis endoskopinei įrangai, 1 vnt. |  |  |
| 1.3.1. | Laikiklis vaizdo monitoriui | Tvirtinamas ant vežimėlio artikuliuojantis laikiklis ≥ 3 sąnariais |  |
| 1.3.2. | Endoskopų laikiklis | Ne mažiau kaip dviem endoskopams kabinti |  |
| 1.3.3. | Lentynos įrangai sudėti | ≥3 |  |
| 1.3.4. | Centrinis el. įtampos įjungimo/išjungimo mygtukas | Būtina |  |
| 1.4. | Peristaltinė apiplovimo pompa, 1 vnt. |  |  |
| 1.4.1. | Paskirtis | Peristaltinis siurblys tiekti skystį per endoskopo kanalus į virškinimo traktą. |  |
| 1.4.2. | Reguliuojamas vandens srautas | - per papildomą vandens kanalą: ≥200 ml/min; - per instrumento kanalą : ≥600 ml/min. |  |
| 1.4.3. | Valdymas | - Kojiniu pedalu - Endoskopo mygtuku |  |
| 1.4.4. | Komplektacija: | - Pedalas, ne mažiau kaip 1 vnt. - Vamzdeliai, ne mažiau kaip 50 vnt. - Laidas pompos ir procesoriaus sujungimui |  |
| 1.5. | Vakuuminis siurblys, 1 vnt. |  |  |
| 1.5.1. | Vakuumas | ≥ 90 kPa (-0,9 bar) |  |
| 1.5.2. | Nominalus laisvasis oro srovės greitis | ≥ 35 l/min. |  |
| 1.5.3. | Indas skysčiams | Polisulfoninis, 2±0,2 L talpos |  |
| 1.5.4. | Komplekte | - Indas skysčiams, autoklavuojamas, ne mažiau kaip 2 vnt. - Filtras, ne mažiau kaip 20vnt. |  |
| 1.6. | Vaizdo gastroskopas, 1 vnt. |  |  |
| 1.6.1. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio. |  |
| 1.6.2. | Regėjimo laukas | 140° |  |
| 1.6.3. | Lauko gylis | ne blogiau 2-100 mm |  |
| 1.6.4. | Lenkimo kampai | aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 210°/ 90°/100°/ 100° |  |
| 1.6.5. | Distalinio galo diametras | 9,9 mm |  |
| 1.6.6. | Įvedamosios dalies diametras | 9,9 mm |  |
| 1.6.7. | Instrumentinio kanalo diametras | 2,8 mm |  |
| 1.6.8. | Darbinis ilgis | 1050 mm ± 50 mm |  |
| 1.7. | Vaizdo kolonoskopas, 1 vnt. |  |  |
| 1.7.1. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi | Jungtis turi būti sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikėtų vandeniui atsparaus dangtelio. |  |
| 1.7.2. | Regėjimo laukas | 170 o |  |
| 1.7.3. | Lauko gylis | 2 iki 100 mm |  |
| 1.7.4. | Lenkimo kampai | aukštyn/ žemyn/kairėn/dešinėn 180 o 180 o/160 o/ 160 o |  |
| 1.7.5. | Distalinio galo diametras | 13,2 mm |  |
| 1.7.6. | Įvedamosios dalies diametras | 13,2 mm |  |
| 1.7.7. | Instrumentinio kanalo diametras | 3,7 mm |  |
| 1.7.8. | Darbinis ilgis | 1680 mm |  |
| 1.7.9. | Papildomas vandens padavimo kanalas | Būtina |  |
| 1.7.10. | Rankinis įvedamos dalies standumo reguliavimas | Būtina |  |
| 1.8 | Endoskopinė sistema turi būti suderinama su ligoninėje naudojamais endoskopais (gastroskopas, kolonoskopas), arba pasiūlyti du papildomus endoskopus suderintus su siūloma endoskopine sistema | Būtina |  |
| 1.9 | Garantija | 24 mėn. |  |