## Lapas1
Pirkimo dalie nr. | Pavadinimas | Specifikacija | Siūloma parametro reikšmė | 1 vnt kaina be PVM
1
1.1 | Ortopediniai siūlai raiščiams – siuvimo priemonė. | Dydis – ø2 (5,0 metric). Galima rinktis iš ne mažiau kaip 7 spalvinių derinių: balta su mėlyna, balta su juoda, balta, balta su žalia, mėlyna su mėlyna, balta su mėlyna ir juoda, mėlyna. Siūlas yra sterilus, pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, nerezorbuojantis. Su adatomis MO6, MO4, CE, CP-1. Ilgis – 36" (90 cm). Sterilus įpakavimas.
1.2 | Raištinė implantų sistema. Kelio sąnario raištinė fiksacinė sistema - sagos prie kryžminio raisčio. | 1. Raištinė implantų sistema, tiekiama sterilioje pakuotėje; 2. Sudaryta iš sekančių komponentų: a) raištinės sistemos (kilpos) iš #5 storio siūlų, pagamintų iš nesirezorbuojančio, aukštos molekulinės masės polietileno (UHMWPE) (arba lygiavertės medžiagos), veikiančios savaime užsiveržiančio mazgo principu, b) titaninės (arba lygiavertės) „sagos“ užapvalintomis briaunomis, su ertmėmis, skirtomis siūlo (kilpos) pravedimui (arba su iš anksto pravesta kilpa); 3. Titaninė (arba lygiavertė) „saga“ pasirenkama ne mažiau kaip iš 3 variantų/dydžių (pasirenkama užsakymo metu): a) ne mažiau kaip 2 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 11 ± 1 mm, turinti centruotą 4 ± 1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 4-7 mm skersmens kauliniams tuneliams; b) ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 14 ± 1 mm, turinti centruotą 7 ± 1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 7-9 mm skersmens kauliniams tuneliams; c) ne mažiau kaip 4 ertmių endosaga, kurios išorinis skersmuo 20 ± 1 mm, turinti centruotą 9 ± 1 mm skersmens kaklelį, tinkantį 9-13 mm skersmens kauliniams tuneliams.
1.3 | PETIES SĄNARIO INKARINIAI IMPLANTAI NESTABILUMO FIKSACIJAI | Sterilioje pakuotėje inkaras su vienu arba dviem #2 UHMW (ultra high molecular weight) nesirezorbuojančiu aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pinto nesirezorbuojančio aukštos molekulės poliesterio apvalkalu. Įvedimo būdas: įkalamas ir užtraukiamas. SU vienkartiniu metaliniu įvedikliu. Cheminė sudėtis: nesirezorbuojantis aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu ir pintu nesirezorbančios aukštos molekulinės masės polietileno apvalkalu, siūlas. Inkaro ištaukimo jėga ne mažiau 410N. INkaro išmatavimai: skersmuo 1.7 + 1mm, ilgis 19+ 1mm.
1.4 | Peties sąnario inkariniai siūlai sąnarinės lūpos fiksacijai | Sterilioje pakuotėje su vienkartinio naudojimo įvedimo ir implanto nustūmimo/ fiksavimo instrumentu; Inkarinis siūlas veikiantis išsiplečiančio mazgo principu; Inkaro išmatavimai: Ø1,9mm siūlinis implantas iš poliesterio su silikoniniu padengimu (arba lygiavertis) su dviem skirtingų spalvų 1# UHMWPE (ultra high molecular weight polyethylene) polietileno siūlais;
2
2.1 | Polipektominė kilpa šalto pjovimo | Sterili, vienkartinio naudojimo. Kilpos forma daugiapakopio dizaino (trys skirtingi dydžiai ir trys skirtingos formos vienoje kilpoje). Kilpos vielos diametras 0,25 mm ir 0,3 mm (galimybė pasirinkti iš šių dviejų dydžių), kateterio išorinis diametras 2,4 mm, darbinis ilgis 230 cm. Kilpų diametrai: 10mm ir 15 mm. Tinkama kanalui nuo Ø 2,6 mm.
2.2 | Hibridinė Polipektominė kilpa tiek šalta tiek karšta. Rotuojama 10mm ir 15mm | Sterili, vienkartinio naudojimo, rotuojama 360o, tinkama naudoti tiek šaltu tiek karštu būdu. Kilpos vielos diametras 0,4 ±0,05mm, kateterio išorinis diametras 2,4 ±0,05mm, darbinis ilgis 230±1 cm. Kilpų diametrai: 10mm± ir 15± mm. Tinkama kanalui nuo Ø 2,6 mm.
3
3.1 | Vienkartinė plovimo sistema pompai Nouvag | Žarnelių komplektas apiplovimui: Vienkartinės; sterilios; su Luer-Lock jungtimi; su tėkmės greičio reguliatoriumi; ilgis nemažiau 4m; suderinama su "DP30" įrenginiu
3.2 | Žarnelės vakuumui | Su apsauginiu filtru; žarnelė atsiurbimo įrenginį sujungia su atsiurbimo talpa; žarnelė skirta naudoti ne ilgiau 30d.;suderinama su "LP100'' įrenginiu
4.
4.1 | Kortikaliniai nerakinami sraigtai rekonstrukcinėms plokštelėms | Savisriegiai, sraigto galvos diametras ne daugiau 6.0 mm, sraigtų ilgis nuo 8 iki 75 mm (ne mažiau 24 skirtingų dydžių). Sriegiami 2.5 mm heksagonaliniu atsuktuvu.
4.2 | Rakinami sraigtai rekonstrukcinėms plokštelėms | Savisriegiai, užsriegta galvute, sraigtų ilgis nuo 10 iki 95 mm (ne mažiau 33 skirtingų dydžių), sriegiami heksagonaliniu atsuktuvu.
4.3 | Helberto sraigtai | 1.Titaniniai, kaniuliuoti, kompresiniai, dvigubo sriegio; 2. Diametro keli pasirinkimai: 2,5+/-0,1mm; 6,0-6,5 mm; 4,3+/-0,1mm 3.Ilgio keli pasirinkimai: nuo 12 iki 28mm(kas 2mm); nuo 35 iki 120mm(kas 5mm); 20 iki 50mm(kas 2mm); 4.Gali būti nesterilūs; 5.Paženklinta CE ženklu.
5
5.1 | Paciento jungtis | 1. Skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui, atliekant artroskopines operacijas; 2. Sterili, vienkartinė; 3. Jungiama prie diena skirtos artroskopinės irigacinės sistemos jungiamos dalies (nurodytos techninės specifikacijos 1 pukte); 4. Abiejuose galuose su „Luer lock“ (arba lyvertėmis) jungtimis; 5. Su integruotu vienos eigos vožtuvu; 6. Su skysčių tekėjimo stabdymui skirtais spaustukais; 7. Paciento jungties ilgis >1,8m. 8. Sistema turi būti technologiškai suderinta su Perkančiosios organizacijos turima Synergy pump continuous Wave III, ARTHREX įranga bei Arthrex Dualwave sistemomis.
5.2 | Šeiverio antgalis - yla | 11.3.1. Sterilioje pakuotėje. 11.3.2. Darbinė dalis troakaro tipo, lenkta 30-45° kampu. Darbinėje dalyje išlendanti aštri adata mikrolūžių gydymui, gręžimo gylis 4-6 mm. 11.3.3. Antgaliai – borai turi būti techniškai suderinti su firmos „Arthrex“ artroskopiniais šeiveriais ir šeiverio konsole
5.3 | Šeiverio antgalis aštria dantyta darbine dalimi | 11.1.1 Antgalis aštria dantyta darbine dalimi, su apsauginiu langu, skirtas minkštųjų audinių skutimui; 11.1.2 .Antgalio darbinis ilgis 70-130 mm; 11.1.3 .Turi būti galimybė ta pačia vieneto kaina pasirinkti tiesius 3,0±0,1 mm, 3,5±0,1 mm, 3,7-3,8 mm bei 4,0±0,1 mm diametrų antgalius ir lenktus 3,5±0,1 mm bei 4,0±0,1 mm diametrų antgalius; 11.1.4 .Antgaliai turi būti techniškai suderinti su firmos „Arthrex“ artroskopiniais šeiveriais
6
6.1 | Nukreipiančioji viela raisčių plastikai | 1. Nemažiau 5 nukreipiančiųjų vielų pasirinkimai: 2.4 x 435 ± 1mm, distalinis galas su kiauryme siūlui pravesti, proksimalinis - aštrus, trokaro tipo; 2.4 x 311 ±1 mm, distalinis vielos galas su kiauryme siūlui pravesti, proksimalinis - smailėjantis grąžto tipo, su spygliuku pačiame gale; 2.4 x 280 mm distalinis vielos galas plokščias, proksimalinis - grąžto tipo. 4±1 mm, distalinis galas su uždara kilpele, proksimalinis - su peteliškės formos galu. 4 ±1mm, distalinis galas su atvira kilpele, proksimalinis - su su peteliškės formos galu. 2. Pasirinktinai sterili arba nesterili;
| Kiršnerio viela | 1. Proksimalinis vielos galas užąštrintas - trokaro tipo; 2. Vielos ilgis pasirinktinai iš ne mažiau 3 ilgių: 150; 210; 310 ± 1mm. 3. Galimybė pasitrinkti vielos skersmenį: 150 mm: 0,8; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,5; 3,5 mm; 210 mm: 0,8; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,5; 3,5 mm; 310 mm: 0,8; 1,0; 1,1; 1,2; 1,4; 1,5; 1,6; 1,8; 2,0; 2,2; 2,4; 2,5; 3,0; 3,5 mm; 4. Pagaminta iš medicininio plieno.
7 | Rentgenui
7.1 | Švirkšto talpa kontrastui ir fiziologiniam tirpalui: | 1) Tūris 200 ml ± 5ml; 2) Slėgis 83 bar ± 2 %;. arba 1200 psi ± 2 %;. suderinamas su Accutron CT-D Vision kontrasto injektoriumi