TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MAŽOS TALPOS PIROLIZĖS REAKTORIAUS ĮSIGIJIMAS

| Reaktorius skirtas mažo kiekio organinių medžiagų (pvz., plastiko, biomasės) pirolizei – termocheminiam skaidymui be deguonies, siekiant gauti pirolizės dujas, kondensuotą skystį ir kietąją anglies frakciją tyrimams ar prototipiniam testavimui. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomi techniniai rodikliai (Tiekėjas turi nurodyti tikslias parametrų reikšmes, nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ ir pan.) |
| 1. | Visa sistema turi būti sumontuota ant rėmo (plieninis arba aliuminis), turi būti sumontuoti transportavimo ratukai su fiksacija. |  |
| 1.1. | Reaktorius: Tūris: 4±0,5 litrai (naudingoji talpa). Darbinė temperatūra: 400-750±50°C (įkrauto produkto) Projektinis slėgis: ne mažesnis nei 3 bar (dėl galimo slėgio susidarymo). Konstrukcija: vienas galas atviras (uždengiamas, greita atverčiamo dangčio fiksacija), kitas – sandarus. Sienelės storis: parinktas pagal temperatūros ir slėgio reikalavimus (~10–15 % rezervo). Medžiaga: aukštai temperatūrai atsparus plienas (pvz., 310S, 316L arba lygiavertis). |  |
| 1.2. | Temperatūros kontrolė: Vidinis temperatūros jutiklis reaktoriaus centre. Galimybė prijungti kelių kanalų temperatūrų datalogger’į. Temperatūros jutikliai taip pat įrengiami kondensatorių gale. |  |
| 2. | Šildymas: |  |
|  | Elektrinis kaitinimo elementas. Temperatūros reguliavimas su automatinio valdymo galimybe (PID pageidautina). Šilumos izoliacija išorėje. Šildymo galia ne mažiau 3,5 kW Darbinė temperatūra pasiekiama per 30 min. Elektros suvartojimos skaitiklis. |  |
| 3. | Kondensacijos sistema |  |
| 3.1. | Konstrukcija: Kondensatoriai: vamzdis vamzdyje tipo. Kondensatorių kiekis: 1 ar daugiau, pagal efektyvumo poreikį. Aušinimas: tekančiu vandentiekio vandeniu (įleidimo/išleidimo jungtys), įtekančio vandens elekroninis skaitiklis. Išrenkama sistema, kad būtų galima valyti vidų (pvz., šepečiu ar kempine), greitos fiksacijos jungtys. Skystis renkamas į keitiklius arba buteliukus. Galimybė surinkti 3 atskiras frakcijas |  |
| 3.2. | Papildomos funkcijos: Temperatūros matavimas kondensatorių išėjime. Galimybė prijungti duomenų registravimo įrenginį. |  |
| 4. | Inertinių dujų sistema: Inertinių dujų įvadas (pvz., azotas). Galimybė iš anksto šiek tiek pavakuumuoti sistemą per dujų išėjimo tašką už kondensatorių, prijungiant vakuuminį siurbliuką. Po vakuumavimo – azoto įleidimas, kad pašalinti deguonį prieš reakciją. |  |
| 5. | Mechaninis valymas : Įrengtas pakėlimo ir pavertimo mechanizmas: Dangtis atsijungia, greita atverčiamo dangčio fiksacija. Reaktorius turi būti nuleidžiamas ir pasukamas 90°, kad būtų lengva pašalinti likučius ar atlikti valymą. |  |
| 6. | Saugos reikalavimai: Apsauga nuo perkaitimo, viršslėgio. Galimybė ventiliuoti liekamuosius garus per papildomą išleidimo vožtuvą. Dujų grįžimo prevencija (pvz., vienkryptis vožtuvas ar burbuliatorius). |  |
| 7. | Dokumentacija ir aptarnavimas: Techninė dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba). Naudojimo ir saugos instrukcijos. Elektros schema, jei taikoma. 24 mėn. garantija. Įrangos paleidimas ir išbandymas, dalyvaujant užsakovui. |  |