KLAUSIMYNAS

ŠLAPIMO INDŲ IR BASONŲ PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINA

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ŠLAPIMO INDŲ IR BASONŲ PLOVIMO DEZINFEKAVIMO MAŠINA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Atskirais stovinti iš priekio pakraunama šlapimo indų ir basonų plovimo dezinfekavimo mašina | 4vnt. |  |
| 2. | Įrenginio matmenys | 450mmx580mmx1300mm (plotis x gylis x aukštis) ±20 mm |  |
| 3. | Dezinfekcijai atliekama tik terminiu būdu | Būtina |  |
| 4. | Reguliuojama dezinfekcijos temperatūra | nuo 80°C- 60s iki 90°C - 6s |  |
| 5. | Nepriklausoma temperatūros kontrolė | Būtina |  |
| 6. | Medžiaga: | Rėmas, laikanti konstrukcija ir šoninės sienos pagaminti iš nerūdijančio plieno ASTM 304 arba geresnio, DIN 1.4301, kamera, be siūlių arba lygiavertė. |  |
| 7. | Rakinama spintelė vandens nukalkinimo priemonei laikyti | Būtina |  |
| 8. | Nukalkinimo ir plovimo skysčio pompos ir lygio davikliai | Būtina |  |
| 9. | Daugiafunkcinis plaunamų dezinfekuojamų daiktų laikiklis kameroje, kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais | Ne mažiau 11 (vienuolikos) antgalių, iš kurių ne mažiau nei 2 besisukantys |  |
| 10. | Vienu metu galima plauti ir dezinfekuoti ne mažiau nei vieną basoną ir vieną šlapimo indą arba tris šlapimo indus | Būtina |  |
| 11. | Garo tiekimas iš įmontuoto elektrinio garo generatoriaus | Būtina |  |
| 12. | Pilna vamzdynų dezinfekcijos sistema po kiekvieno proceso | Būtina |  |
| 13. | Maksimalus vandens suvartojimas | Ne daugiau 13 l/ciklui ekonominėje programoje ir ne daugiau 20 l/ciklui naudojant standartinę programą |  |
| 14. | Iš anksto užprogramuota ne mažiau dviejų programų: ekonominė ir standartinė: | Plovimo dezinfekavimo programų laikas su džiovinimu ne daugiau 10 minučių. |  |
| 15. | Nepriklausomos laboratorijos sertifikatas pativirtinantis atitikimą LST EN 13697 bakterijos Clostridium difficile sporų nukenksminimui. | Būtina |  |
| 16. | Efektyvus džiovinimas elektriniu ventiliatoriumi su įmontuotu HEPA filtru, ne blogesniu nei H13 klasės | Būtina |  |
| 17. | Maksimali išorės temperatūra | Ne daugiau 40° C |  |
| 18. | Energijos suvartojimas | Ne daugiau 0,2 kWh/ciklui |  |
| 19. | Elektros pajungimas, galingumas | L1 230V 1N+PE 50Hz , ne daugiau 3 kW. |  |
| 20. | Pilnai atitinka Europos standartą automatiniam plovimui ir dezinfekcijai LST EN ISO 15883:2009 ir Medicinos prietaisų reglamento (MDR (ES) 2017/745) reikalavimus | Būtina |  |
| 21. | Su kiekvienu įranga įrenginiui pateikiami | ≥ 5 basonų komplektais |  |
| 22. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesių |  |