TVIRTINU

VšĮ Klaipėdos rajono savivaldybės

sveikatos centro direktorė

Neringa Tarvydienė

2025 – 08 -

Pirkimo ,,(savivaldybė įrašo PU-), Narkozės sistema“

Narkozės sistema (1vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujama parametro reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparatas ant vežimėlio su ratukais, bent vienu užrakinamu stalčiumi, apšviečiamu darbo paviršiumi | Būtina |  |
| 2. | Aparatas pritaikytas naudoti | 1. Suaugusiems 2. Vaikams |  |
| 3. | Aparato maitinimo šaltinis | 1.230V 50 Hz elektros tinklas 2.Vidinis avarinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius) aparato tipinis veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 90 min. |  |
| 4. | Anestezijos aparto naudojamos dujos | O2 ir suspaustas oras tiekiami iš magistralinio vamzdyno |  |
| 5. | Aparato tiekiamų dujų sunaudojimo matavimas (dujų srauto matuokliai) | Elektroniniai sunaudojamų dujų kiekio matuokliai visoms į aparatą tiekiamoms dujoms (O2, oras) |  |
| 6. | Aparato naudojamu dujų slėgio diapazonas | ≤ 3 iki ≥ 6 bar |  |
| 7. | Cirkuliuojančių dujų mišinio kiekis kvėpavimo sistemoje (be absorberio ir be maišo rankinei ventiliacijai tūrio) | ≤ 2,5 litro |  |
| 8. | Kvėpavimo sistemos pašildymas su jo išjungimo galimybe iš prietaiso valdymo ekrano | Būtina |  |
| 9. | Paduodamų dujų srauto diapazonas automatinės ventiliacijos režime (ne siauresnis už nurodytą) | 0 -12 l/min |  |
| 10. | Greito O2 tiekimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 55 l/min |  |
| 11. | Integruotas darbo vietos apšvietimas | Būtina |  |
| 12. | Daugkartinio naudojimo absorberio indo tūris | ≥ 700 ml |  |
| 13. | Pauzės rėžimas su laikmačiu | Būtina. Laikinai nutraukia šviežių dujų tiekimą |  |
| 14. | Ventiliavimo režimai |  |  |
| 15.1 | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma tūriu | Būtina |  |
| 15.2 | Mechaninė plaučių ventiliacija valdoma slėgiu | Būtina |  |
| 15.3 | Mechaninė plaučių ventiliacija palaikoma slėgiu | Būtina |  |
| 15.4 | Sinchronizuota ventiliacija valdoma tūriu | Būtina |  |
| 15.5 | Sinchronizuota ventiliacija valdoma slėgiu arba reguliuojama slėgiu kontroliuojama tūriu (PRVC) | Būtina |  |
| 16. | Rankinės ventiliacijos slėgio ribojimo vožtuvas | Maksimalus ribojamas slėgis ≥ 70 cmH20 |  |
| 17. | Ventiliatorius privalo užtikrinti sekančius ventiliacijos parametrus |  |  |
| 17.1 | Vienkartinio įpūtimo tūrio reguliavimo ribos tūriu kontroliuojamos ventiliacijos režime | ≤ 10-≥ 1500 ml |  |
| 17.2 | Įkvėpimo pauzės nustatymo ribos | ≤ 5 - ≥ 60 % |  |
| 17.3 | Ventiliacijos dažnio reguliavimo ribos | ≤ 4 - ≥ 80 k/min |  |
| 17.4 | PEEP režimas | Reguliuojamas diapazone 2 cmH20 iki 30 cmH20 |  |
| 17.5 | Įkvėpimo – iškvėpimo (I:E) santykio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 4:1 – 1:8 |  |
| 17.6 | Maksimalus įpūtimo srautas | ≥ 160 l/min |  |
| 17.7 | Įkvėpimo slėgis | ≤ 7 - ≥ 80 cmH2O |  |
| 17.8 | Įkvėpimo laikas | ≤ 0.2 – ≥ 10 s |  |
| 18. | Procedūros metu paciento suvartoto lakaus anestetiko apskaičiavimas | Anestetiko kiekis |  |
| 19. | Garintuvas anestetinėms dujoms (Sevoflurano) suderinamas su siūlomu narkozės aparatu | 1 vnt. |  |
| 20. | Ventiliatoriaus valdymo ekranas | Spalvotas, ≥ 38 cm įstrižainės |  |
| 21. | Anestezijos aparato ventiliatoriaus monitoriaus valdymas | 1.Pasukamas greito funkcijų / parametrų pasirinkimo bei nustatymų patvirtinimo ratukas 2.Lietimui jautrus ekranas (touch screen") |  |
| 22. | Grafinis ventiliacijos atvaizdavimas ekrane | Ne mažiau 2 kreivių ekrane vienu metu |  |
| 23. | Grafinis kilpiniu ventiliacijos grafikų vaizdavimas ekrane | Ne mažiau 2 kilpinių grafikų ekrane vienu metu |  |
| 24. | Monitoruojami ventiliavimo kvėpuojamųjų dujų parametrai: | 1.Garinių anestetikų kiekis kvėpuojamajame mišinyje su automatiniu naudojamų anestetinių dujų tipo atpažinimu 2.O2/CO2 koncentracija įkvėpime ir iškvėpime 3.Automatiškai apskaičiuojama ir parodoma monitoriaus ekrane anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus 4.Tūrio ir slėgio parametrų monitoravimas 5.Plaučių tamprumo, elastingumo ir pasipriešinimo parametrų indikacija. |  |
| 25. | Atidirbusių anestetinių dujų pašalinimo iš operacinės įrenginys | Leidžiantis realizuoti anestetinių dujų pašalinimo funkciją nesant aktyvios dujų pašalinimo sistemos |  |
| 26. | Paramagnetinė (arba lygiavertė) deguonies koncentracijos matavimo technologija | Būtina |  |
| 27. | Papildomas O2 išvadas su elektroniniu arba mechaniniu srauto matuokliu | Deguonies tiekimui į kaukę arba nosies kaniules |  |
| 28. | Galimybė įvertinti išvardintas sistemas | 1. Akumuliatoriaus įkrovos lygį 2. Į aparatą tiekiamų dujų prieinamumą |  |
| 29. | Reikalavimai narkozės aparato komplektavimui | Aparatas turi būti sukomplektuotas taip, kad galėtų atlikti visas reikalaujamas funkcijas ir monitoruoti visus reikalaujamus parametrus |  |
| 30. | Visų dujų tiekimo žarnos su greitos fiksacijos sienine jungtimi | Būtina su 3 metrų ilgio, greitos fiksacijos dujų prijungimo jungtys, techniškai suderinamos su ligoninės naudojama sistema |  |
| 31. | Atidirbusių dujų išmetimo žarna | Būtina tinkamo ilgio pagal konkrečią darbo vietą su greitos fiksacijos prijungimo jungtimi techniškai suderinama su ligoninės naudojama sistema |  |
| 32. | Gyvybinių funkcijų monitorius suderinamas su siūlomu narkozės aparatu | Monitorius sujungtas su narkozės aparatu kreivių, kilpinių kreivių ir skaitinių parametrų reikšmių perdavimui iš narkozės aparato į gyvybinių funkcijų monitoriaus ekraną |  |
| 32.1 | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius tvirtinimo sistema pritvirtintas prie anestezijos aparato | Būtina |  |
| 32.2 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1.230V± 10% 50 Hz elektros tinklas 2.Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); monitoriaus veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ≥ 150 min. |  |
| 32.3 | Reikalavimai monitoriaus ekranui | 1.Spalvotas, lietimui jautrus 2.Ekrano įstrižainė ≥ 12 colių 3.Galimas kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 10 |  |
| 32.4 | Monitoriaus palaikomos-komplektuojamos specializuotos programos | - Vaistų dozės ir titravimo skaičiavimo programa - ST arba QT segmento analizė |  |
| 32.5 | Reikalavimai monitoriaus konstrukcijai | - USB jungtys ≥ 2 - Integruota kompiuterinio tinklo plokštė (RJ45 arba lygiavertė jungtis) |  |
| 32.6 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | 1.Atminties trukmė ≥ 48 val. 2.Būtina galimybė atvaizduoti grafiškai ir skaitmenimis 3. ≥ 300 įvykių išsaugojimas atmintyje |  |
| 33. | Monitoruojami parametrai | - EKG (multiderivacinis kanalas) - Kvėpavimas - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) - Temperatūra - Neinvazinis kraujospūdis - SpO2 |  |
| 34. | Reikalavimai EKG multiderivaciniam kanalui | - EKG derivacijos: I, II, III, aVL, aVF, aVR, V - ŠSD matavimo ribos 15-300 k/min (ne siauresnės už nurodytas) - ST segmento matavimas |  |
| 35. | Reikalavimai temperatūros matavimo kanalui | - Temperatūros matavimo ribos: 0 - 45°C (ne siauresnės už nurodytas) - Matavimo paklaida ≤ ± 0,1 °C (diapazone nuo 25-45 °C) |  |
| 36. | Reikalavimai neinvazinio kraujospūdžio kanalui | - Kraujospūdžio matavimo ribos ne mažiau 15 – 250 mmHg - Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas: Osciliometrinis arba lygiavertis - Darbo režimai: rankinis, periodinis, STAT |  |
| 37. | Reikalavimai SpO2 matavimo kanalui | - SpO2 matavimo ribos 30-100% (ne siauresnis už nurodytą) - Matavimo paklaida ≤ ± 2% (diapazone nuo 70% iki 100%) - Perfuzijos indeksas |  |
| 38. | Komplektuojami monitoriaus priedai | - EKG elektrodų kabelis 3-ių elektrodų -1 vnt. - SpO2 matavimo daviklis, skirtas suaugusiems, guminis - 1 vnt., - Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui, skirtos suaugusiems, komplekte dviejų skirtingų dydžių - 1 kompl. - Žarnelė manžetės prijungimui prie monitoriaus -1 kompl. - Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis -1 vnt. |  |
| 39. | CE sertifikatas arba CE atitikties deklaracija pagal MDR 2017/745 | Būtina |  |
| 40. | Pateikiama dokumentacija | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; 2. Užpildytas prietaiso techninis pasas; |  |
| 41. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  |
| 42. | Tiekėjas patvirtinta, kad įrangos pristatymas į gydymo įstaigą, iškrovimas, pervežimas į montavimo vietą, montavimas, po montavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), išbandymas, medicininio personalo ir/ar gydymo įstaigos inžinierių apmokymas įskaičiuotas į galutinę pasiūlymo kainą. | Būtina |  |

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

* Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

BENDRIEJI REIKALAVIMAI TIEKĖJUI

Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

1. Paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos išduotą CE sertifikatą arba siūlomų prekių gamintojų CE atitikties deklaraciją, arba lygiaverčius dokumentus, patvirtinančius, kad siūloma prekė atitinka Europos Sąjungos direktyvoje MDR 2017/745 „Dėl medicinos prietaisų“ / 2017-04-05 Europos parlamento ir Tarybos reglamente 2017/745 dėl medicinos priemonių nustatytus reikalavimus, skaitmenines kopijas originalo  ir lietuvių kalba.

2. Dokumentus, patvirtinančius kad tiekėjas yra medicinos įrangos gamintojas, medicinos  įrangos gamintojo įgaliotas asmuo atlikti siūlomos įrangos garantinį aptarnavimą (reikalavimas pagrįstas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 patvirtinto „Medicinos priemonių (prietaisų) naudojimo tvarkos aprašo 23 punkto nuostatomis (žr. aktuali redakcija).

3.  Dėl taikomų minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

| Eil. Nr. | Minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai | Atitikimas reikalavimams (Taip/Ne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi pateikti garantinį raštą užtikrinantį galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos. |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti pasirašytą Tiekėjo deklaraciją ar lygiavertį dokumentą, kuriuo įsipareigoja, kad personalo apmokymų metu bus aptarti įrangos elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (parametrų reguliavimas, tikslinimas, režimų pasirinkimas ir kt.) mažinant poveikį aplinkai visuose produkto gyvavimo ciklo etapuose, ypatingai susijusiuose su energijos vartojimo efektyvumu, įrangos technine priežiūra. |  |