TSD-786, VPP-6930

Vaisiaus būklės stebėjimo monitorių (kardiotokografų) atnaujinimo ir 
sujungimo į centrinę monitoravimo stotį techninė specifikacija (kiekis 1 komplektas)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reikalavimai skyriuje naudojamų kardiotokografų atnaujinimui ir sujungimui į bendrą stebėjimo sistemą: |  |  |
| 1.1. | Aparatūrinės įrangos atnaujinimas (14 vnt.) | Aparatūrinės įrangos (LAN tinklo plokštės), suderinamos su „Avalon FM“ monitoriais, įsigijimas ir instaliavimas; kardiotokografų atnaujinimas ir prijungimas prie LSMUL Kauno klinikų kompiuterinio tinklo |  |
| 1.2. | Programinės įrangos atnaujinimas (14 vnt.) | Į kardiotokografus įdiegiama programinės įrangos versija, suderinama su diegiama centralizuota stebėjimo sistema |  |
| 1.3. | Kardiotokografų sujungimas į bendrą stebėjimo sistemą (suderinamumas) | LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamų gamintojo PHILIPS kardiotokografų „Avalon FM30“ (14 vnt.) sujungimas į bendrą stebėjimo sistemą |  |
| 2. | Reikalavimai virtualiai centrinei vaisiaus ir motinos gyvybinių funkcijų monitoravimo tarnybinei stočiai (prieiga 3-ose vietose): |  |  |
| 2.1. | Virtuali tarnybinė stotis (1 vnt.) | - Centrinės vaisiaus ir motinos gyvybinių funkcijų monitoravimo sistemos tarnybinės stoties programinė įranga turi būti instaliuojama į virtualią tarnybinę stotį; - Suderinama su „VMWare“ (arba lygiaverte) virtualizavimo infrastruktūra. |  |
| 2.2. | Duomenų centralizavimas (1 kompl.) | - Sujungimas į tinklą ir duomenų gavimas iš skyriuje naudojamų vaisiaus monitorių, naudojant įstaigos tinklo infrastruktūra (LAN tinklą); - Įdiegiama licencija, leidžianti sujungti ne mažiau kaip 14 kardiotokografus vienu metu. |  |
| 2.3. | Stebėjimo programinės įrangos diegimas 3-ims prieigos taškams (1 vnt.) | - Stebėjimo programinė įranga instaliuojama į ligoninėje naudojamus kompiuterius; - Įdiegiama licencija, leidžianti sujungti ne mažiau kaip 3 stebėjimo stočių vietas vienu metu. |  |
| 2.4. | Reikalavimai stebėjimo stoties funkcijoms: |  |  |
| 2.4.1. | Registruojamų duomenų valdymas | Vaisiaus ir motinos gyvybinių funkcijų monitorių registruojamus duomenis stebėjimo stotyje galima priimti, stebėti, išsaugoti, peržiūrėti bei eksportuoti (PDF ar lygiaverčiu formatu) |  |
| 2.4.2. | Kardiotokograma | Kardiotokograma atvaizduojama ir išsaugoma atmintyje |  |
| 2.4.3. | Valdymas ir stebėjimas nuotoliniu būdu | - Kardiotokografas valdomas nuotoliniu būdu: keičiami monitoriaus nustatymai, aliarmų ir matuojamų parametrų ribos, rašymo paleidimas / stabdymas, arterinio kraujo spaudimo (AKS) matavimas; - Ekraną galima stebėti nuotoliniu būdu. |  |
| 2.4.4. | Aliarmai | - Garsiniai ir vaizdiniai; - Atitinkantys IEC 60601 (arba lygiaverčio) standarto reikalavimus; - Konfigūruojami vartotojo. |  |
| 2.4.5. | Aliarmas, dėl vaisiaus monitoriuje pasibaigusio popierius | Yra aliarmas, informuojantis, jei vaisiaus monitoriuje pasibaigia popierius |  |
| 2.4.6. | Kreivių persidengimo aliarmas | Yra dvynukų ar daugiau vaisių kreivių persidengimo aliarmas |  |
| 2.4.7. | Iš kardiotokografų priimami parametrai | - Vaisiaus: - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Tokograma; - Vaisiaus judesių profilis. - Motinos: - Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD); - Kraujo prisotinimas deguonimi / pulso oksimetrija (SpO2); - Arterinio kraujo spaudimas (AKS); - Elektrokardiograma (EKG); - Intrauterinis spaudimas. |  |
| 2.4.8. | Kelių pacientų kreivių stebėjimas ekrane | Galima stebėti ne mažiau kaip 48 kreives vienu metu |  |
| 2.4.9. | Priešgimdyvinė kardiotokogramos analizė ir ataskaitų generavimas | - Atliekama priešgimdyvinė kardiotokogramos analizė ir ataskaitų generavimas; - Atliekama pagal „NICHD“ ir „Dawes&Redman“ (arba lygiavertį) klasifikavimą. |  |
| 2.4.10. | Ataskaitos | Ataskaitos spausdinamos spausdintuvu arba išsaugomos PDF (ar lygiaverčiu) formatu |  |
| 3. | Garantinis terminas | - ≥ 24 mėnesiai; - Garantija taikoma atnaujinimo ir sujungimo į centrinę monitoravimo stotį metu naujai sumontuotai/pridėtai techninei įrangai. |  |
| 4. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 5. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo / sumontavimo vietą, instaliavimo / sumontavimo, po instaliavimo / sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 6. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 7. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas tarpusavyje techniškai derinamas vaisiaus būklės stebėjimo monitorių (kardiotokografų) atnaujinimo ir sujungimo į centrinę monitoravimo stotį komplektas, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Tiekėjas privalo turėti serviso inžinierius (bent vieną), turinčius teisę atlikti vaisiaus būklės stebėjimo monitorių (kardiotokografų) atnaujinimą ir sujungimą į centrinę monitoravimo stotį. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti sertifikato (ar kito lygiaverčio dokumento) skaitmeninę kopiją, įrodančią inžinieriaus teisę atlikti visus techninėje specifikacijoje numatytus darbus.