Dėl rinkos konsultacijos „CP-77846 VIENKARTINĖS PRIEMONĖS, SKIRTOS DARBUI SU GAMINTOJO „EUFOTON“ DIODINIU LAZERIU „LASEmaR® 2000“ ARBA LYGIAVERČIU SIŪLOMU DIODINIU LAZERIU PANAUDAI“

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Perkančioji organizacija vertino suinteresuoto pirkimo dalyvio pateiktą prašymą pakoreguoti techninės specifikacijos punktus 1 pirkimo daliai Nr. 1.6, Nr. 1.2.10. ir Nr. 1.2.13:  ir suteikti galimybę pasiūlyti daugiau lygiaverčių pasiūlymų.

Perkančioji organizacija vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 27 str. ir siekdama pasirengti viešajam pirkimui vykdė išankstinę rinkos konsultaciją. Rinkos konsultacijos tikslas: Tinkamai pasirengti viešojo pirkimo procedūroms, informuoti rinkos dalyvius ir kitus suinteresuotus asmenis apie ketinamą vykdyti pirkimą bei reikalavimus, gauti rinkos dalyvių ir kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymus, pastabas, rekomendacijas techninei specifikacijai.

Perkančioji organizacija išnagrinėjusi tiekėjo siūlomus pakeitimus, vadovaudamasi skaidrumo ir tiekėjų teisėtais lūkesčiais bei siekdama įsigyti perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančias vienkartines priemones lazerinių venų varikozių opercijoms atlikti, priėmė sprendimą į prašymą atsižvelgti iš dalies.

Klausimas:  “1 pirkimo dalis. Eil. Nr. 1.2.10. Prašome panaikinti šį punktą, nes jis neturi jokios klinikinės reikšmės, o Eil. Nr. 1.3 punkte jau yra nustatytas reikalavimas suderinamumui su tiekėjo panaudai siūlomu lazeriu, todėl šis punktas yra perteklinis ir ribojantis konkurenciją.”

Atsakymas:

Perkančioji organizacija išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą siūlymą techninės specifikacijos 1.2.10 pozicijai nesutinka panaikinti techninės specifikacijos reikalavimo, kadangi šviesolaidžio atpažinimo sistema apsaugo nuo pakartotinio panaudojimo ir pasibaigusio galiojimo šviesolaidžių panaudojimo. Siūlomas pakeitimas pablogintų paciento saugumą. Perkančiosios organizacijos duomenimis dauguma Europos rinkoje siūlomų lazerių turi integruotą šviesolaidžio atpažinimo sistemą, todėl šis reikalavimas negali būti laikomas kaip ribojantis tiekėjų konkurenciją. Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų.

Klausimas: „1 pirkimo dalis. Eil. Nr. 1.2.13 prašome pakoreguoti reikalavimą taip: „230 V, 50-60 Hz”, išbraukiant maitinimo blokas integruotas. Maitinimo blokas gali būti integruotas ir ne, reikalavimas integruotam blokui riboja konkurenciją ir neturi jokios klinikinės reikšmės gydymui lazeriu„

Atsakymas:

Perkančioji organizacija išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą siūlymą techninės specifikacijos pozicijai 1.2.13 sutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimą ir panaikinti  parametrą „maitinimo blokas integruotas“.

Klausimas: „1 pirkimo dalis. Eil. Nr. 1.6. Rinkoje tik Eufoton gamintojas tiekia šviesolaidinį venų zondą 400 µ, kurio distalinis galas yra 1 mm. Visi kiti tiekėjai siūlo šviesolaidinį venų zondą 400 µ, kurio distalinis galas yra 1,3 mm ir didžioji dauguma tokių šviesolaidžių yra naudojama rinkoje. Pažymime, kad su 400 µ šviesolaidžiu 1,3 mm distaliniu galu galima gydyti, net ir ploniausias venas. 400 µ, kurio distalinis galas yra 1,0 mm neturi jokių įrodymais pagrįstos klinikinės reikšmės operacijos kokybės rezultatams, lyginant su 400 µ, kurio distalinis galas yra 1,3 mm. Be to 1.7. punkte perkamas 4F įvedimo rinkinys, jei jis įvedamas į veną per jį sėkmingai bus įvestas tiek šviesolaidis 1 mm, tiek 1,3 mm distaliniu galu ir išoperuotos net ploniausios venos.

Prašome Eil. Nr. 1.6. reikalavimą pakoreguoti ir parametro reikalaujamą reikšmę pakeisti praplečiant šviesolaidinio zondo distalinio galo diametro ribas taip : šviesolaidinis venų zondas 400 µ, kurio distalinis galas yra 1-1,3 mm +/- 0,1 mm.“

Atsakymas:

Perkančioji organizacija išnagrinėjusi Tiekėjo pateiktą siūlymą techninės specifikacijos pozicijai 1.6., nesutinka keisti techninės specifikacijos reikalavimo dalies: „Šviesolaidinio venų zondo 400 µm, distalinis galas 1 mm (± 0,1 mm).“, kadangi, visų pirma, reikalavimas yra pagrįstas Perkančiosios organizacijos poreikiu ir nėra nustatytas konkrečiam gamintojui. Perkančiajai organizacijai yra žinomi keli gamintojai galintys pasiūlyti specifikaciją atitinkančią prekę, aplinkybė jog šiais gaminiais prekiaujantys tiekėjai dalyvaus/nedalyvaus konkurse, savaime nelemia išvados, kad tokią prekę gali pasiūlyti vienintelis tiekėjas. Antra, Tiekėjo siūlomas techninės specifikacijos reikalavimas „šviesolaidinis venų zondas 400µ, kurio distalinis galas yra 1-1,3 mm ± 0,1 mm)“ iš principo yra ydingas. Toks reikalavimas faktiškai nustato leistiną diametro ribą nuo 0,9 mm iki 1,4 mm, kas reiškia, jog nuokrypis nuo deklaruotos vertės gali siekti nuo 10 % iki net 40 %. Tai laikytina neproporcingu ir objektyvius vertinimo kriterijus iškraipančiu techniniu reikalavimu. Trečia, kuo mažesnis distalinis galas, tuo:

- mažesnė trauma audiniams ar kraujagyslėms: mažesnis distalinis galas dažnai patenka į mažesnes ar jautresnes kraujagysles. Kuo mažesnis skersmuo, tuo labiau sumažinamas spaudimas į kraujagyslės sienelę (mažesnė trombozės, perforacijos ar uždegimo rizika.);

- efektyvesnė infuzijos kontrolė ir mažesnė embolijos rizika. Dėl mažesnio tūrio mažėja oro ar kraujo krešulių susidarymo tikimybė distaliniame gale;

- lengvesnis įvedimas ir pozicionavimas, ypač kai zondas turi kelis segmentus, labiau siauresnis distalinės dalies diametras leidžia sklandžiau pasiekti gilumines struktūras;

- geriau prisitaikoma prie fiziologinių sąlygų. Kuo plonesnė dalis, tuo geriau judėti kartu su kraujotaka arba širdies ritmu, sumažinant diskomfortą pacientui.

Perkančioji organizacija laiko, jog techninėje specifikacijoje nustatė tikslingus ir pagrįstus Perkančiosios organizacijos poreikius atitinkančius reikalavimus įsigyjamai prekei, siekdama sudaryti vienodas sąlygas visiems Tiekėjams siūlyti prekę nepažeidžiant VPĮ nuostatų. Be to, situacija, kai Techninėje specifikacijoje nustatytą konkretų reikalavimą atitinka tik ribotas tiekėjų ar gamintojų siūlomų produktų skaičius, ar situacija, kai nustatyto reikalavimo neatitinka būtent konkretaus tiekėjo produktas, per se nereiškia nepagrįsto konkurencijos ribojimo (Lietuvos apeliacinio teismo 2022 m. lapkričio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-1035-553/2022). Techninės specifikacijos sąlygos buvo nustatytos, siekiant užtikrinti efektyvų gydymą, sukeliant pacientui mažiau komplikacijų. Techninėje specifikacijoje įtvirtinti atsakyme į siūlymus aptariami reikalavimai lemia mažesnius šalutinius įrenginio naudojimo efektus. Technologijoms tobulėjant ir esant galimybei užtikrinti kokybiškesnį gydymą bei didesnį paciento komfortą, Perkančioji organizacija aptariamą reikalavimą pagrįstai laiko savo poreikiu.

Pažymėtina, kad šiuo atveju Pirkimo objektas yra ypatingai susijęs su viešojo intereso apsauga, nes šiuo Pirkimu siekiama įgyti itin specifinių, sveikatos apsaugos požiūriu gyvybiškai reikalingų ir todėl maksimaliai kokybiškų medicininės pagalbos priemonių, todėl Perkančiosios organizacijos siekis maksimaliai sumažinti paciento komplikacijų riziką naudojant Pirkimo objektą, negali būti vertinamas kaip perteklinis ir pažeidžiantis viešųjų pirkimų principus.