# Endoskopinės sistemos komplektas – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomų parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aukštos raiškos (4K) monitorius, 2 vnt. | - Su LED foniniu pašvietimu; - Maksimalus stebėjimo kampas ≥ 178°; - Apšviestumas ≥ 750 cd/m2; - Ekrano įstrižainė ≥ 31 colio; - Raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Signalų įvestys: - ≥ 1 x DisplayPort arba lygiavertė, - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 12G-SDI arba lygiavertė. |  |
|  | Videokameros galva, 1 vnt. | - Raiška ≥ (3840 x 2160); - Laisvai programuojami kameros galvos mygtukai ≥ 3 funkcijoms valdyti; - Galimybė kameros mygtukų pagalba valdyti šviesos šaltinį; - Galimybė kameros mygtukų pagalba pasirinkti specialius vizualizacijos režimus vaizdų optimizavimui (3 punkto 6 dalis). |  |
|  | Vaizdo apdorojimo įrenginys, 1 vnt. | - Maksimali raiška ≥ (3840 x 2160) taškų; - Privalo būti galimybė prijungti ir naudoti šiuos įrenginius: - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes, - 4K (3840 x 2160 taškų) standarto kamerų galvutes su indociano žaliojo fluorescencijos funkcija (angl. Indocyanine green – ICG); - Lanksčius daugkartinius ir vienkartinius video (skaitmeninius) endoskopus; - Skaitmeninis didinimas ≥ 1,5 karto; - Signalų išvestys: - ≥ 1 x 3G-SDI arba lygiavertė; - ≥ 1 x 12G-SDI arba DisplayPort arba lygiavertė; - Nuotraukų ir video vaizdų įrašymas į USB tipo laikmenas: - Video vaizdų raiška ≥ Full HD; - Nuotraukų raiška ≥ 4K; - Vaizdų vizualizacijos režimai: - Režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti; - ≥ 2 modifikuoti susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); |  |
|  | Šviesos šaltinis, 1 vnt. | - LED tipo arba lygiavertis; - Lempos darbo resursas 10000 valandų; - Reguliuojamas šviesos intensyvumas. |  |
|  | Video endoskopas – 1 vnt. | - Lankstus; - Suderinamas su siūloma vaizdo sistema p. 1; - Matymo kryptis: 0°; - Matymo kampas: 100°; - Distalinio galiuko lenkimosi kampai (a/ž): 130°/130° ; - Distalinio galiuko skersmuo: 3,9 mm; - Darbinis ilgis: 32 ± 2 cm; - Būtini vaizdų vizualizacijos režimai: - režimas padidinantis spalvų kontrastą, struktūrų ir audinių diferenciacijai pagerinti, - susiaurinto šviesos spektro audinių vizualizacijos režimai (išfiltruojant raudoną spalvą ir pakeičiant ją kitomis šviesos spektro spalvomis); - Su stroboskopijos funkcija; - Komplektacija: - lagaminas transportavimui - 1 vnt.; - Sandarumo matuoklis - 1 vnt.; - Dangtelis slėgių suvienodinimui - 1 vnt.; |  |
|  | Video endoskopas – 1 vnt. | - Lankstus; - Suderinamas su siūloma vaizdo sistema p. 1; - Matymo kryptis: 0°; - Matymo kampas: ≥ 100°; - Distalinio galiuko lenkimosi kampai (a/ž): ≥ 130°/130°; - Distalinio galiuko skersmuo: ≤ 2,9 mm; - Darbinis ilgis: 32 ± 2 cm; - Komplektacija: - Lagaminas transportavimui - 1 vnt., - Sandarumo matuoklis - 1 vnt., - Dangtelis slėgių suvienodinimui - 1 vnt.; - Vonelė apruošimui – 1 vnt. |  |
|  | Lubinis laikiklis monitoriui, 2 vnt. | - Tvirtinamas prie lubų; - Dviejų vienodo ilgio alkūnių sistema; - Vienos alkūnės ilgis 90 – 100 cm; - Skirtas 31“ skersmens monitoriui pakabini; - Monitoriams, kurių svoris 10 kg; - Su specialiu vidiniu kanalu laidams pravesti; - Į kainą įskaičiuoti: patalpų planavimo, monitorių prijungimo, lubinių laikiklių tvirtinimo, medžiagų, dalių ir priedų, reikalingų darbus atlikti darbai. |  |
|  | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

# PASIŪLYMŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Nustatomas maksimalus bendras balų skaičius – 100 balų. Kriterijų tarpusavio santykis bendrame bale yra nustatomas pagal lyginamuosius svorius:

1. Pirmas kriterijus – Kaina (K). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (X) yra 70.

2. Antras kriterijus – Techniniai privalumai (T). Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime (Y) yra 30.

# BALŲ APSKAIČIAVIMAS

1. Tiekėjo pasiūlymo ekonominio naudingumo balas (E) apskaičiuojamas sudėjus tiekėjui skirtus balus už visus vertinimo kriterijus taikant formulę E = K + T.

2. Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo pirmo kriterijaus - pasiūlymo kainos (K) balas apskaičiuojamas mažiausios pasiūlytos kainos (Kmin) ir vertinamo pasiūlymo kainos (Kp) santykį padauginus iš kainos lyginamojo svorio (X). Pasiūlymo kainos balo apskaičiavimui taikoma formulė:

K=(Kmin/Kp)×X.

Kadangi siūlomo objekto T1, T2, T3, T4 techniniai parametrai neturi skaitinių išraiškų (yra arba nėra), todėl parametrų įvertinimas apskaičiuojamas pagal metodiką:

Jei siūlomas objektas turi nurodytą pranašumą, gauna maksimalų balų skaičių: T1 = Y1, T2 = Y2, T3 = Y3, T4 = Y4. Jei siūlomas objektas neturi nurodyto pranašumo, gauna 0 balų.

Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balai apskaičiuojami taikant formulę: 
T=T1+T2+T3+T4

Kiekvieno tiekėjo pasiūlymo kokybės kriterijų (T1; T2; T3; T4) balai apskaičiuojami šia tvarka:

| Kokybės kriterijus | Kriterijaus reikšmė | Formulės rūšis | Lyginamasis svoris Y=30 | Tiekėjo siūlomos parametro reikšmė (nurodomas pridedamų katalogų, bukletų ir pan. puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Vaizdo apdorojimo įrenginys (techninės specifikacijos 3 punktas) suderinamas su 3D 4 mm skersmens endoskopais ANG chirurgijai | Statinis: (yra/nėra) | Y1 = 9 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T2 | Vaizdo apdorojimo įrenginyje (techninės specifikacijos 3 punktas) įdiegtas režimas vienu metu, vienas šalia kito (angl. side by side) monitoriuje vaizduojantis paprastą ir susiaurinto šviesos spektro vaizdą. | Statinis: (yra/nėra) | Y2 = 8 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T3 | Vaizdo apdorojimo įrenginio (techninės specifikacijos 3 punktas) skaitmeninis vaizdo didinimas ≥ 3 kartai. | Statinis: (yra/nėra) | Y3 = 7 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |
| T4 | Šviesos šaltinio lempos darbo resursas 30000 valandų. | Statinis: (yra/nėra) | Y4 = 6 | Įrašyti parametro vertę: yra / nėra |

Perkančioji organizacija pranešime apie sudarytą pasiūlymų eilę ir laimėjusį pasiūlymą nurodo kiekvieno pasiūlymo kokybės kriterijų (T) balus, kainą, pasiūlymo kainos balą (K) ir bendrą pasiūlymo ekonominio naudingumo balą (E). Pasiūlymų eilė sudaroma ekonominio naudingumo balo (E) mažėjimo tvarka.