1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ELEKTROSTIMULIACIJOS SISTEMA NUGARAI

| Eil. Nr. | Parametrai, komplektavimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos įrangos parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektrostimuliacijos sistema nugarai (1 vnt.) |  | Nurodyti modelį, gamintoją, šalį |
| 2. | Paskirtis – nugaros raumenų kompleksiniam gydymui | 2.1. Hipertoninių raumenų atpalaidavimas; 2.2. Nuovargio mažinimas; 2.3. Raumenų stimuliacija; 2.4. Kombinuota raumenų stimuliacija: toninė ir fazinė. |  |
| 3. | Elektrostimuliacijos sistemos savybės | 3.1. Kompleksinis elektros bangų srautas perduodamas per elektrodų kilimėlį; 3.2. stimuliuojama vidutinio dažnio srove nuo 2000 iki 6000 Hz, nuokrypis ±1%; 3.3. Integruota ≥12 kanalų elektroterapijos elektrodų; 3.4. TENS moduliacijos pasirinkimas ≥ 3. |  |
| 4. | Dinaminio giluminio masažo srovės | 4.1. Imituoja rankinio masažo būdus: tapšnojimas, glostymas, maigymas |  |
| 5. | Šilumos poveikis | Būtina |  |
| 6. | Prietaisas privalo apimti ne mažiau kaip išvardintus gydymo komponentus: | - Skausmo terapija; - Raumenų terapija; - Dinaminis giluminis masažas; - Šiluminė terapija. |  |
| 7. | Prietaiso valdymo ekranas | 7.1. Lietimui jautrus; 7.2. įstrižainė - ≥ 6'' |  |
| 8. | Darbinė įtampa | 100-240 VAC/ 50/60 Hz |  |
| 9. | Aparato valdymo meniu lietuvių kalba | Būtina |  |
| 10. | Sugrupuotos gydymo programos | - Nuskausminimo; - Raumenų terapijos; - Giluminio masažo; 10.4 Vartotojo sukurtos ir išsaugotos programos. |  |
| 11. | Programos pasirinkimas | - Rankinis; - Automatinis; 11.3 Pagal susirgimus. |  |
| 12. | Sistemos adaptavimas pagal konkretaus paciento nugaros raumenų būklę | Būtinas |  |
| 13. | Stimuliacijos kilimėlio temperatūros nustatymo ribos | 13.1 Ne mažiau nuo + 20° iki + 40°C; 13.2 reguliuojama intervalais ≤ 5°C |  |
| 14. | Reguliuojamas stimuliacijos kilimėlio poveikio laukas pagal paciento kūno apimtis | 14.1 ≥ 3 skirtingi dydžiai |  |
| 15. | Stimuliacijos kilimėlis privalo turėti galimybę stimuliavimo zoną pritaikyti pagal paciento ūgį | Būtina |  |
| 16. | Galimybė įvesti ir išsaugoti paciento duomenis | Būtina |  |
| 17. | Jungtys USB ir atminties kortelei | Būtina |  |
| 18. | Nuotolinio valdymo pultas pacientui | Būtina |  |
| 19. | Komplekte vežimėlis aparatui ir kilimėliui | Būtina |  |
| 20. | Stimuliacijos kilimėlio matmenys | ≥ 50 mm x ≥ 400 cm x ≥70 mm. |  |
| 21. | Garantija prietaisui | Ne trumpesnė 24 mėn. |  |
| 22. | CE ženklas | Būtina |  |

KOKYBINIAI KRITERIJAI

- 0 balų skiriama, jeigu papildoma Šildomo masažo stalo  garantinio termino trukmė nurodoma 0 metų;

- 5 balai skiriami, jeigu papildoma Šildomo masažo stalo garantinio termino trukmė nurodoma 1 metai;

- 10 balų skiriami, jeigu papildoma Šildomo masažo stalo garantinio termino trukmė nurodoma 3 metai.