TRAUKOS IR VENTILIUOJAMOS SPINTOS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

VENTILIUOJAMA SPINTA SMULKIŲ GRAUŽIKŲ NARVAMS

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

*  netaikoma garantijai, techninės specifikacijos 12 p.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami prekių parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Spintos matmenys (P x G x A) | Ne mažesni kaip 1000 x 730 x 1876 mm, darbinė zona ne mažesnė kaip 940 x 476 x 1228 mm |  |
| 2. | Vėdinimo sistema | Ventiliuojama spinta privalo turėti dvigubą vėdinimo sistemą, veikiančiais teigiamo ir neigiamo slėgio režimais, atsižvelgiant į naudotojų poreikius, taip užtikrinant saugią ir kontroliuojamą aplinką graužikams veistis nustatytomis sanitarinėmis sąlygomis. Spintoje turi būti padavimo ir ištraukimo angos su grotelėmis ir pirminiu filtravimu. |  |
| 3. | Naudojami narvai | Spinta privalo būti suprojektuota taip, kad joje tilptų kelių tipų narvai. |  |
| 4. | Apsauga gyvūnams | Įeinantis ir išeinantis oras filtruojamas per pirminį filtrą ne žemesnės nei G4 efektyvumo ir per HEPA H14 arba lygiaverčio efektyvumo filtrus. |  |
| 5. | Valdymas | Oro srauto greitis turi būti valdomas mikroprocesoriumi. Turi būti jutiklinis ekranas viršuje su raidiniu ir skaitmeniniu ekranu, kuriame tu būti šios funkcijos: 1. dabartinės datos ir laiko rodymas; 2. temperatūros ir drėgmės verčių rodymas; 3. oro pasikeitimo greičio, slėgio režimo ir tiekiamo bei ištraukiamo oro statusai Turi būti teigiamo ir neigiamo slėgio režimo pasirinkimas jutikliniu ekranu. |  |
| 6. | Signalizacija | Privalo būti įdiegta akustinė ir optinė signalizacijos sistema, skirta signalizuoti, kai: 1. Slėgio reikšmė už nustatyto diapazono ribų. 2. Kai nustatomas HEPA filtro susidėvėjimas arba kitas statuso pokytis, turintis įtakos jo efektyvumui. 3. Esant pūstuvo variklio gedimui arba sustojimui. |  |
| 7 | Apšvietimas | LED tipo arba lygiavertė apšvietimo sistema (dieninis / savaitinis laikmatis) su pritemdymu dienos / nakties režimams nustatyti. |  |
| 8. | Šildymo sistema | Privalo būti šildymo sistema su tolygiu ir efektyviu šilumos perdavimu (nuo aplinkos temperatūros iki ne mažiau kaip 32 °C). Privalo būti įdiegta šildymo sistema, užtikrinanti tolygų šilumos perdavimą, leidžiantį pasiekti ir palaikyti tolygią oro temperatūrą. Šiluma turi būti paskirstyta vienodai visoje erdvėje, be reikšmingų temperatūrinių skirtumų (ne daugiau kaip 2 °C skirtinguose taškuose). |  |
| 9. | Spintos vidus | Turi būti pagamintas iš nerūdijančio plieno AISI 304, ar PVC ar lygiaverčio. Vidaus komponentai privalo būti lengvai išimami, kad būtų lengviau dezinfekuoti. |  |
| 10. | Durys | Skaidrus polimetilmetakrilatas (PMMA) ar lygiavertis, apklijuotos raudona vienpuse plėvele. |  |
| 11. | Kartu su spinta komplektuojami narvai | 1. Polikarbonatinis arba lygiavertis narvas, matmenys ne mažesni kaip 350 x 200 x 140 mm, grindų plotas ne mažiau kaip 530 cm², nerūdijančio plieno arba lygiaverčio grotelės, geriamo vandens butelis ne mažiau 260 ml su snapeliu - 5 kompl. 2. Polikarbonatinis arba lygiavertis narvas, matmenys ne mažesni kaip 480 x 250 x 200 mm, grindų plotas ne mažiau kaip 940 cm², nerūdijančio plieno arba lygiaverčio grotelės, geriamo vandens butelis ne mažiau 700 ml su snapeliu - 5 kompl. |  |
| 12. | Ventiliuojamai spintai smulkių graužikų narvams suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.