TRAUKOS IR VENTILIUOJAMOS SPINTOS PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS

TRAUKOS SPINTA

Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus* ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus* (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą (kiek tai susiję su atitiktimi techninės specifikacijos reikalavimams). Perkančioji organizacija nereikalauja, kad šių dokumentų vertimas būtų patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu arba patvirtintas vertėjo parašu ir vertimo biuro antspaudu (jei turi). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas gali pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose).

*  netaikoma garantijai, techninės specifikacijos 25 p.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami prekių parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai Tiekėjas pildo kiekvieną reikalavimą su atitinkama siūloma reikšme. Prie kiekvieno reikalavimo pateikiamas techninę charakteristiką pagrindžiantis dokumentas _______ (nurodyti pateikiamą dokumentą), kurio _____ (nurodyti) puslapyje pateikta atžyma apie parametro reikšmę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Išoriniai matmenys | Plotis 1200, gylis 950, aukštis 2550 mm ±50 mm. |  |
| 2. | Ventiliacijos kanalo diametras | 250 mm ±10 mm. |  |
| 3. | Traukos spintelės medžiaga | Pagaminta iš galvanizuoto plieno lakšto ar lygiaverčio, kurio storis ne mažesnis kaip 0,7 mm. |  |
| 4. | Dažai ir spalva | Gaminių paviršiai padengti poliuretano arba lygiaverčiu ilgaamžiu, mechaniniams pažeidimams atspariu laku, užtikrinančiu higienos, priežiūros reikalavimų atitikimą. Pageidautina spalva – balta. |  |
| 5. | Vidiniai matmenys | Plotis 1100, gylis 800, aukštis 1500 mm ±10 mm |  |
| 6. | Darbinės kameros ventiliacija | Turi būti per lubas, be dvigubos galinės sienelės. |  |
| 7 | Spintelei skirtas pagrindas | Pagamintas iš nemažiau kaip 1,5 mm storio galvanizuoto plieno arba lygiaverčio, suformuotas taip, kad užtikrintų konstrukcijos standumą; turi turėti ne mažiau kaip 8 reguliuojamas kojeles. |  |
| 8. | Langas | Turi būti mechanizmas, leidžiantis sustabdyti langą bet kurioje vertikalioje padėtyje. |  |
| 9. | Darbo paviršiaus medžiaga | Pakeltas, kad sulaikytų skysčių nuotėkį. Iš vientisos keramikos ar lygiavertės medžiagos. |  |
| 10. | Darbo paviršiaus aukštis | Nuo konstrukcijos pagrindo 950±50 mm. |  |
| 11. | Langų medžiaga | Saugus daugiasluoksnis laminuotas stiklas, ne mažiau kaip 6 mm storio. |  |
| 12. | Kriauklė | Turi būti vientisa keramika ar lygiavertė, įrengta palei dešinę darbinės kameros sienelę. |  |
| 13. | Vandens kranai | Vienas |  |
| 14. | Elektra | Ne mažiau trys elektros lizdai. |  |
| 15. | Vandens krano vieta | Virš kriauklės, snapelis išeina iš dešinės darbinės kameros sienelės, ne toliau kaip 400 mm nuo darbo paviršiaus priekinio krašto. |  |
| 16. | Instaliavimo plokštelės įvadams | Ne mažiau kaip 8 vnt., plotis 95, ilgis 300 mm ±10 mm instaliavimo plokštelių, iš kurių pusė kairėje ir pusė dešinėje traukos spintelės pusėse. |  |
| 17. | Viršslėgio apsauga | Turi būti sistema viršslėgiui sumažinti. |  |
| 18. | Valdymo pultas | Turi rodyti oro srauto per darbinę kamerą greitį (m3/h); Turi būti garsinis ir vaizdinis signalas esant per mažam ar per dideliam vėdinimui; Turi būti vizualinis signalas, kai langas per daug pakeltas. |  |
| 19. | Spintelės po traukos spintele medžiaga | Iš plieno lakšto ar lygiavertės medžiagos, ne mažiau kaip 0,75 mm storio. |  |
| 20. | Spintelių matmenys ir parametrai | Plotis 900, gylis 515, aukštis 720 ±10 mm. Turi būti ventiliuojama versija, skirta cheminėms medžiagoms, su ventiliacijos anga ir lentynomis. |  |
| 21. | Vidaus apšvietimas | Ne mažiau kaip 500 lx LED arba lygiavertės lempos. |  |
| 22. | Papildomi elektros lizdai | Ne mažiau kaip 2. |  |
| 23. | Lizdų apsaugos klasė | Ne žemesnė kaip IP44 arba lygiavertė. |  |
| 24. | Reikalingas ventiliacijos pajėgumas | Ne mažiau kaip 480 m3/h. |  |
| 25. | Traukos spintai suteikiama garantija | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |

Aplinkosauginiai reikalavimai:

Perkamos įrangos ilgaamžiškumą t. y. tvarus įrenginys, tinkamas naudoti daug kartų, kurio sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos, Perkančioji organizacija laiko aplinkos apsaugos kriterijumi, nustatytu vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašą“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4. p. nurodytu aplinkosauginiu  principu, nes perkama įranga yra ilgaamžė t. y. tinkama naudoti daug kartų, o jos sudedamosios dalys lengvai pataisomos ir pakeičiamos.