KLAUSIMYNAS

ULTRAGARSO APARATAS

| Eil. Nr. | Klausimas | Atsakymas |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Ar aiškus planuojamos įsigyti įrangos apibūdinimas? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar dalyvautumėte šiame pirkime? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite priežastį] |
|  | Ar turite pastabų, klausimų techninės specifikacijos projektui? | Taip ☐ [nurodykite] Ne ☐ |
|  | Kokius reikalavimus, Jūsų nuomone, papildomai siūlytumėte įtraukti į techninę specifikaciją? |  |
|  | Kokių reikalavimų, Jūsų nuomone, vertėtų atsisakyti? |  |
|  | Kokia, Jūsų nuomone, galėtų būti techninėje specifikacijoje nurodytos įrangos kaina su PVM? |  |
|  | Ar turite kitų pastebėjimų ar pasiūlymų? | Taip ☐ Ne ☐ [nurodykite] |
|  | Ar tiekėjo dalyvavimas šioje rinkos konsultacijoje yra konfidencialus? | Taip ☐ Ne ☐ |

ULTRAGARSO APARATAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Ultragarso sistemos parametrai (specifikacija). Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlymai/pastabos |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mobili; |  |  |
| 2 | Pilnai skaitmeninė sistema; |  |  |
| 3 | Skaitmeninių kanalų skaičius ≥10 000 000; |  |  |
| 4 | Maksimalus skenavimo gylis ≥ 50 cm; |  |  |
| 5 | Dinaminis diapazonas ≥ 380 dB. |  |  |
| 6 | Akušeriniai tyrimai; |  |  |
| 7 | Ginekologiniai tyrimai. |  |  |
| 8 | Krūtų tyrimai |  |  |
| 9 | Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui; |  |  |
| 10 | Ekrano įstrižainė ≥ 35 cm; |  |  |
| 11 | Skaitinė - raidinė klaviatūra; |  |  |
| 12 | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija; |  |  |
| 13 | Stiprinimo kompensacija ( angl. TGC) ≥ 8 lygių. |  |  |
| 14 | Aparato monitorius aukštos raiškos LED tipo (arba lygiavertis); |  |  |
| 15 | Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 55cm; |  |  |
| 16 | Monitoriaus skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų; |  |  |
| 17 | Automatinis parametrų optimizavimas dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose |  |  |
| 18 | Sistemas darbo režimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) - 2D režimas; |  |  |
| 19 | Sistemas darbo režimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) -vienmatis režimas M; |  |  |
| 20 | Sistemos darbo režimai (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) -spalvinio doplerio rėžimas; |  |  |
| 21 | Sistemas darbo rėžimas (turi veikti bent su vienu siūlomu davikliu) -spektrinio doplerio režimas; |  |  |
| 22 | 2 D režimas. Filtravimo algoritmai triukšmams ir artefaktams pašalinti; |  |  |
| 23 | 2 D režimas. Galimybė gauti kombinuotą vaizdą, sumuojant kelis vaizdus, skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais; |  |  |
| 24 | Spalvinio doplerio rėžimas. Tėkmės greičio doplerio režimas; |  |  |
| 25 | Spalvinio doplerio rėžimas. Tėkmės intensyvumo (galios) doplerio režimas; |  |  |
| 26 | Spalvinio doplerio rėžimas. Mikrokraujagyslių vizualizacija; |  |  |
| 27 | Spektrinio doplerio rezimas. PW doplerio režimas; |  |  |
| 28 | Spektrinio doplerio rezimas. HPRF doplerio režimas; |  |  |
| 29 | Spektrinio doplerio rezimas. CW doplerio režimas. |  |  |
| 30 | Spektrinio doplerio rezimas. Audinių doplerio rezimas. |  |  |
| 31 | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius ≥ 4 |  |  |
| 32 | Konveksinis daviklis - 1 vnt.: |  |  |
| 33 | Konveksinio daviklio darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz; |  |  |
| 34 | Konveksinio daviklio apžiūros lauko kampas ≥ 70°; |  |  |
| 35 | Konveksinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 190. |  |  |
| 36 | Ertminis daviklis (1 vnt.) |  |  |
| 37 | Ertminio daviklio darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 8,0 MHz; |  |  |
| 38 | Ertminio daviklio apžiūros lauko kampas ≥ 170°; |  |  |
| 39 | Linijinis daviklis - 1 vnt. |  |  |
| 40 | Linijinis daviklis - darbinis dažnių diapozonas ne siauresnis kaip nuo 5,0 iki 13,0 MHz; |  |  |
| 41 | Konveksinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 900. |  |  |
| 42 | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga - automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime; |  |  |
| 43 | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga - specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai; |  |  |
| 44 | Aparato vidinė atmintis ≥ 512 GB. |  |  |
| 45 | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas |  |  |
| 46 | Ethernet jungtis; |  |  |
| 47 | HDMI arba DisplayPort jungtis; |  |  |
| 48 | USB jungtis. |  |  |
| 49 | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga (arba lygiavertė): a) informacijos perdavimo DICOM Store/Send; b) vaizdų spausdinimo – DICOM Print; c) atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; d) užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve. |  |  |
| 50 | Aparato maitinimas 230V, 50Hz elektros tinklas |  |  |