TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Vaizdo kolonoskopas (2 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi Jungtis yra sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio | Endoskopas prie sistemos jungiasi viena jungtimi Jungtis yra sandari, kad būtų galima efektyviai apruošti ir nebereikia vandeniui atsparaus dangtelio |  |
| 2. | Suderinamumas | Pritaikytas endoskopų vaizdo sistemai EVIS EXERA III, Olympus gamintojo. |  |
| 3. | Vaizdo kolonoskopas suderinamas su NBI (Narrow band imaging) technologija | Būtina |  |
| 4. | Apžiūros laukas | ≥ 140° |  |
| 5. | Lenkimo kampai: 1. aukštyn/žemyn 2. dešinėn/kairėn | 1. ≥ 180°/ ≥ 180° 2. ≥160°/≥ 160° |  |
| 6. | Įvedamo vamzdelio diametras | ≤ 13,8 mm |  |
| 7. | Distalinio galo diametras | ≤ 13,8 mm |  |
| 8. | Instrumentinio kanalo diametras ≥ 3,7 mm | Instrumentinio kanalo diametras ≥ 3,7 mm |  |
| 9. | Įvedimo vamzdelio savybės,- reguliuojamas standumas | Būtina |  |
| 10. | Papildomas vandens sroves kanalas | Būtina |  |
| 11. | Darbinis ilgis | 1690 mm± 20 mm |  |
| 12. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn |  |
| 13. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |

CO2 įrenginys skirtas endoskopijoms atlikti (1 vnt.)

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Atitikimas reikalavimui Siūloma techninio parametro reikšmė (tiekėjas privalo aprašyti siūlomos prekės atitiktį reikalaujamiems parametrams, nurodant konkrečias reikšmes nepaliekant žodžių „turi būti“, „ne mažiau“, „ne daugiau“ ir pan., įrašyti „Taip“, „Atitinka“ draudžiama |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Endoskopinis CO2 reguliavimo įrenginys skirtas tiekti dujas į virškinamąjį traktą |  |
| 2. | Sistemos suderinamumas | Pritaikytas endoskopinei įrangai Olympus gamintojo EVIS EXERA III |  |
| 3. | Endoskopų suderinamumas | Suderinamas su turimais EVIS EXERA III 185 serijos endoskopais |  |
| 4. | Dujų padavimo slėgis | Ne daugiau nei 49 kPa |  |
| 5. | Ekrane vaizduojamas | Dujų slėgis sistemoje |  |
| 6. | Komplektacija | - Ryšio kabelis, skirtas sujungti su vaizdo centru CV-190, -nuotoliniu būdu valdo CO2 įrenginį ir šviesos šaltinį. Kol veikia vienas siurblys, kitas sustabdomas automatiškai, kad vienu metu netiekų ir oro, ir CO2 dujų. - CO2 baliono laikiklis tvirtinamas ant vežimėlio WM-NP3, Olympus gamintojo. Cilindro žarnelė |  |
| 7. | Garantija | Ne mažiau 24 mėnesiai |  |
| 8. | Sertifikatai | CE atitikties deklaracija |  |

1. Bendrieji reikalavimai:

1.1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir (ar) siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi pastebimai pažymėti – (spalvotai žymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir (ar) pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos aukščiau esančioje lentelėje).

1.2. Tiekėjai privalo pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą gamintojo deklaraciją, tiems techninės specifikacijos punktams pagrįsti, kurių nėra galimybės pagrįsti techniniais gamintojo dokumentais.

1.3. Tiekėjai privalo pateikti saugiu elektroniniu parašu patvirtintą tiekėjo deklaraciją, patvirtinti techninėje specifikacijoje nurodytos komplektuojamos įrangos ir priemonių kiekius (techninėje specifikacijoje nurodytus vnt., kompl. ir pan.).

1.4. Siūloma prekė privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

1.5. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių.

1.6. Prekės pristatymas (adresu: Viešoji įstaiga Šeškinės poliklinika, Šeškinės g. 24, Vilnius, į perkančiosios organizacijos atstovo nurodytą patalpą), instaliacija, prijungimas ir personalo apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

1.7. Kartu su pristatytomis prekėmis turi būti pateikiama dokumentacija:

1.7.1. prekės naudojimo ir priežiūros instrukcija lietuvių kalba;

1.7.2. užpildytas techninis pasas.

1.8. Garantinis laikotarpis:

1.8.1. ≥ 24 mėn.;

1.8.2. ≥ 12 mėn. jungiamiems priedams (jei tokie yra).

1.8.2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrenginio remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įrenginys sugenda dėl vartotojo kaltės.

1.9. Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):

1.9.1. Mokymai ≥ 5 specialistų;

1.9.2. Kiekvieno specialisto mokymų trukmė ne mažiau kaip 1 akademinė valanda.

______________________________________