## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMŲ FORMA"
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Pirkimo dalys, kurioms teikiamas pasiūlymas:
1 pirkimo objekto dalis. Ląstelių inkubatorius su hipoksijos funkcija
2 pirkimo objekto dalis. CO₂ ląstelių inkubatorius
3 pirkimo objekto dalis. Inkubatorius - purtyklė
4 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas
5 pirkimo objekto dalis. Autoklavas

## Specialieji reikalavimai
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
3.1. Siūlomos prekės turi būti naujos, nenaudotos, neatnaujintos (net ir gamykliniu būdu). 3.2. Perkančiajai organizacijai paprašius, tiekėjas pateiks prašomų instrumentų pavyzdžius. Taikoma tik 1 p.d. 3.3. Instrumentai turi būti iki galo apdirbti (be aštrių ar vizualiai matomų neapdirbtų instrumento dalių). Taikoma tik 1 p.d. 3.4. Instrumentų paviršiai turi būti neblizgūs (matiniai), bet neturi būti dengti matine plėvele, ar kitu dangalu, kuris gali nusilupti. Taikoma tik 1 p.d. 3.5. Būtinas siūlomų instrumentų žymėjimas CE ženklu ir UDI ilgalaikio žymėjimo būdu - lazeriniu išgraviravimu. Taikoma tik 1 p.d. 3.6. Instrumentai turi būti skirti daugkartiniam naudojimui, tinkami plovimui automatinėse instrumentų plovimo-dezinfekavimo mašinose ir autoklavavimui. Taikoma tik 1 p.d.
4. | Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą*. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pateikti kartu su kitais pirkimo dokumentais. Reikalavimas netaikomas kartu su įranga siūlomai periferinei įrangai (pvz.: klaviatūra, pelė, spausdintuvas, monitorius, nepertraukiamos el. srovės šaltinis), t.y. Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos (taikoma jei perkama tokio tipo įranga).
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas, įdiegti sisteminę programinę įrangą, operacinę sistemą, specializuotą), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau 24 mėn.
2. Tiekėjas garantinio laikotarpio metu atlieka nemokamą Prekių remontą, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atlieka techninę priežiūrą, techninės būklės patikrinimus, įskaitant techninei priežiūrai, bei techninei būklei patikrinti atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. Garantiniame laikotarpyje Tiekėjui gavus iškvietimą dėl naudojamos Prekės gedimo, Tiekėjo reakcijos į iškvietimą (iškvietimo gavimo patvirtinimo) laikas turi būti ne ilgesnis kaip 1 darbo diena, o gedimas turi būti pašalintas per ne ilgesnį kaip 5 darbo dienų terminą, skaičiuojant nuo iškvietimo gavimo dienos. Jei dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių priežasčių neįmanoma pašalinti gedimo per šiame Sutarties punkte nustatytą terminą (Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui nurodytą aplinkybę pagrindžiančius dokumentus) gedimas turi būti pašalintas per Pirkėjo raštu nustatytą protingą terminą. Taip pat Tiekėjas teikia Pirkėjui konsultacijas ir paaiškinimus telefonu.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą). Taikoma visoms pirkimo dalims:
1. Mokymai ≥ 1 biobanko skyriaus darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
2. Mokymai ≥ 1 medicinos technikos darbuotojams. Trukmė ≥ 1 akademinė valanda.
9. | Aplinkosauginiai reikalavimai. Siekiant sunaudoti mažiau gamtos išteklių, Šalys susitaria vykdant Sutartį nerengti ir nenaudoti popierinių dokumentų. Visa pagal šią Sutartį vykdoma komunikacija ir teikiama dokumentacija turi būti sudaryta elektronine forma ir teikiama elektroninėmis ryšio priemonėmis. Išimtiniais atvejais su Sutarties vykdymu susiję dokumentai gali būti pateikiami popieriniu formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Užsakovas nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka minimaliuosius aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo.
10. | Prekių maitinimo šaltinis turi atitikti Lietuvoje naudojamus elektros tinklo standartus.
* | Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymas Nr. V-383 ,,Dėl Medicinos prietaisų instaliavimo, naudojimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo”1 (toliau: Aprašas) nustato medicinos priemonių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kuriais privalo vadovautis sveikatos priežiūros įstaigos ir asmenys, naudojantys medicinos priemones, teikdami paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoms, taip pat asmenys, atliekantys medicinos priemonių priežiūrą. gydymo įstaigose. Šio įsakymo II skyriaus 6 d. nurodyta, kad Įstaigos gali pradėti naudoti tik Reglamento (ES) 2017/7452 arba In vitro diagnostikos medicinos priemonių saugos techninio reglamento (toliau: Reglamentas), kurį tvirtina sveikatos apsaugos ministras, reikalavimus atitinkančias medicinos priemones. Šio įsakymo III skyriaus 15 d. nurodyta, kad medicinos priemonę gali instaliuoti tik medicinos priemonės gamintojas arba medicinos priemonės gamintojo paskirtas asmuo. Vadovaujantis Apraše nurodytais reikalavimais, bei Reglamente nustatomos taisyklės dėl žmonėms skirtų medicinos priemonių ir šių priemonių priedų pateikimo rinkai, tiekimo rinkai ar naudojimo pradžios Sąjungoje visais atvejais pirkimo dokumentų specialiojoje dalyje privaloma nustatyti reikalavimą, kad Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą, bei turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas šiuos dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis (toliau: Reikalavimai). Šie reikalavimai galioja tik toms medicinos priemonėms, kurios yra apibrėžtos Reglamente. Pagal Reglamentą medicinos priemonė – instrumentas, aparatas, įtaisas, programinė įranga, implantas, reagentas, medžiaga arba kitas gaminys, gamintojo numatytas naudoti pats vienas arba suderintas su kitomis priemonėmis ir skirtas žmogui vienu arba keliais toliau išdėstytais konkrečiais medicininiais tikslais: 1. diagnozuoti, vykdyti profilaktiką, stebėti, numatyti, prognozuoti, gydyti ar palengvinti ligą, 2. diagnozuoti, stebėti, gydyti traumą ar negalią, jas palengvinti arba kompensuoti, 3. tirti, visiškai pakeisti arba modifikuoti anatomiją arba fiziologinį ar patologinį procesą ar būklę, 4. suteikti informacijos atliekant iš žmogaus organizmo paimtų mėginių, įskaitant donorų organus, kraują ir audinius, in vitro tyrimus, 5. žmogaus organizmo iš vidaus ar išorės farmakologinėmis, imunologinėmis ar metabolinėmis priemonėmis, tačiau pastarosios gali būti naudojamos kaip pagalbinės priemonės jos veikimui užtikrinti. 6. priemonės, kuriomis kontroliuojamas apvaisinimas ar padedama apvaisinti;

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1
2
3
4
5
6
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Jei pasiūlyme nurodyta konfidenciali informacija. Atsižvelgiant į tai, jog nurodėme, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme yra ir į Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas 58 straipsnio 3 dalyje (Suinteresuoti dalyviai nuo perkančiosios organizacijos pranešimo apie sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą pateikimo dalyviams dienos iki atidėjimo termino pabaigos gali prašyti perkančiosios organizacijos pateikti laimėjusį pasiūlymą. Perkančioji organizacija laimėjusį pasiūlymą suinteresuotiems dalyviams gali pateikti teikdama šio straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją (Perkančioji organizacija kandidatams ir dalyviams ne vėliau kaip per 3 darbo dienas raštu praneša apie priimtą sprendimą nustatyti laimėjusį pasiūlymą, dėl kurio bus sudaroma pirkimo sutartis, pateikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytos atitinkamos informacijos, kuri dar nebuvo pateikta pirkimo procedūros metu, santrauką (dalyviui, kurio pasiūlymas nebuvo atmestas: laimėjusio pasiūlymo charakteristikas ir santykinius pranašumus, įskaitant kainą, dėl kurių šis pasiūlymas buvo pripažintas geriausiu), nurodo nustatytą pasiūlymų eilę, laimėjusį pasiūlymą ir tikslų atidėjimo terminą.)) ir 20 straipsnio 3 dalyje (Jeigu perkančiajai organizacijai kyla abejonių dėl tiekėjo pasiūlyme nurodytos informacijos konfidencialumo, ji privalo prašyti tiekėjo įrodyti, kodėl nurodyta informacija yra konfidenciali. Jeigu tiekėjas per perkančiosios organizacijos nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos, nepateikia tokių įrodymų arba pateikia netinkamus įrodymus, laikoma, kad tokia informacija nėra konfidenciali.) bei Viešųjų pirkimų tarnybos pateiktą išaiškinimą (Tiekėjo pavadinimas, kainos, įkainiai, siūlomų prekių gamintojai bei modeliai, prekių aprašymai (techninės specifikacijos) - nėra konfidenciali informacija. Kas dar negali būti konfidencialu, sužinosite perskaitę naują Viešųjų pirkimų tarnybos parengtą informacinį leidinį „Konfidencialumas viešuosiuose pirkimuose“ https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/konfidencialumas-viesuosiuose-pirkimuose), kartu su pasiūlymu pateikiame konfidencialios informacijos pagrindimą.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## TS1
1 pirkimo objekto dalis. Ląstelių inkubatorius su hipoksijos funkcija
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas
2 | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis
3 | Tūris | Ne mažiau 160 litrų
4 | Temperatūros nustatymo diapazonas - apatinė riba | Ne aukštesnė nei +4 °C nuo kambario temperatūros
5 | Temperatūros nustatymo diapazonas - viršutinė riba | Ne žemesnė nei 45 °C
6 | Aukštos temperatūros dezinfekcijos funkcija | Būtina
7 | Temperatūros nustatymo žingsnis | Ne daugiau nei kas 0,1 °C
8 | Lentynų skaičius | Ne mažiau nei 3
9 | CO2 kontrolės diapazonas - apatinė riba | Apatinė riba ne aukštesnė nei 1%
10 | CO2 kontrolės diapazonas - viršutinė riba | Viršutinė riba ne žemesnė nei 20%
11 | O2 kontrolės diapazonas - apatinė riba | Apatinė riba ne aukštesnė nei 1%
12 | O2 kontrolės diapazonas - viršutinė riba | Viršutinė riba ne žemesnė nei 20%
13 | Vidinės stiklinės durys | Vidinės stiklinės durelės segmentuotos į ne mažiau nei 6 dalis
14 | Inkubatorius su ratukais | Būtina
15 | Komplektacija | 1. Komplekte su reduktoriais CO2 ir N2 dujų balionams - po 1 vnt. kiekvieno reduktoriaus
2. Rėmas, leidžiantis analogiškus inkubatorius montuoti vieną ant kito
3. Jeigu inkubatoriaus dizaine numatyti HEPA filtrai, komplekte su dviem pakaitiniais HEPA filtrais
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS2
2 pirkimo objekto dalis. CO₂ ląstelių inkubatorius
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas
2 | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis
3 | Paskirtis | CO2 inkubatorius, skirtas ląstelių kultūrų inkubacijai ir auginimui
4 | Reikalavimai konstrukcijai | 1. Pagamintas iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos
2. Viduje sumontuotos ne mažiau kaip 2 lentynos
5 | Talpa | ≥ 50 l
6 | Ekranas | Būtina
7 | Temperatūros nustatymo diapazonas - apatinė riba | Ne aukštesnė nei +5°C virš kambario temp.
8 | Temperatūros nustatymo diapazonas - viršutinė riba | Ne žemesnė nei + 45 °C
9 | CO2 kontrolės diapazonas - apatinė riba | Apatinė riba ne aukštesnė nei 1%
10 | CO2 kontrolės diapazonas - viršutinė riba | Viršutinė riba ne žemesnė nei 20%
11 | Automatinio kameros sterilizavimo karštu oru funkcija | Būtina
12 | Aliarmai | Vizualiniai perspėjimai dėl atsiradusių gedimų
13 | Komplektacija | Ne mažiau kaip 2 vnt. reduktorių.
|  | Kiekis | 2
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS3
3 pirkimo objekto dalis. Inkubatorius - purtyklė
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Gamintojas | Privalo būti nurodytas tikslus siūlomos įrangos gamintojas
2 | Modelis | Privalo būti nurodytas įrangos modelis
3 | Temperatūros nustatymo diapazonas - apatinė riba | Ne aukštesnė nei +5°C virš kambario temp.
4 | Temperatūros nustatymo diapazonas - viršutinė riba | Ne žemesnė nei + 60 °C
5 | Temperatūros nustatymo rezoliucija | Ne mažiau kaip 0,1 ℃
6 | Purtymo greitis - apatinė riba | Ne daugiau nei 50 rpm
7 | Purtymo greitis - viršutinė riba | Ne mažiau nei 300 rpm
8 | Purtymo orbita | 2,0 ± 0,1 cm
9 | Maksimali laikmačio trukmė | Ne trumpesnė nei 95 min
11 | Komplektacija | 1. Platforma kolboms tvirtinti (1 vnt.)
2. Laikikliai kolboms: ne mažiau kaip 15 vnt. 100 ml. Kolbai; ne mažiau kaip 10 vnt. 250 ml. Kolbai; ne mažiau kaip 9 vnt. 500 ml. Kolbai; ne mažiau kaip 5 vnt. 1000 ml. Kolbai
|  | Kiekis | 3
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS4
4 pirkimo objekto dalis. Mikroskopas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Komplektacija | 1. Mikroskopas
2. Skaitmeninė kamera su ekranu
3. Vaizdų apdorojimo programinė įranga
3 | Mikroskopas
3.1. | Optinė sistema | Begalybės ar analogiškos klasės optinė sistema
3.2. | Fokusavimo sraigtai | Grubaus ir smulkaus fokusavimo sraigtai
3.3. | Tubusas | Trinokuliarinis tubusas, okuliarų pasvirimo kampas intervale nuo 40 iki 50 laipsnių.
Minimalus reguliuojamas tarpvyzdinis atstumas - ne daugiau 55 mm.
Maksimalus reguliuojamas tarpvyzdinis atstumas - ne mažiau 70 mm.
Vaizdo kelio parinkimas – ne mažiau 2 padėtys (pvz. 100:0, 50:50)
3.4. | Okuliarai | Ne mažiau nei 2 vnt
10x didinimas
Regos laukas ne mažiau nei 22 mm
Dioptrijų korekcija ant abiejų okuliarų
3.5. | Revolveris | Ne mažiau nei 5-iems objektyvams
3.6. | Objektyvai
3.6.1. | Objektyvas 4x | Ne žemesnės klasės nei Plan Achromatinis
Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,12
Darbinis atstumas ne mažiau nei 10 mm
3.6.2. | Objektyvas 10x | Ne žemesnės klasės nei Plan Achromatinis
Skirtas darbui su ir be dengiamojo stiklelio
Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,24
Darbinis atstumas ne mažiau nei 6,5 mm
3.6.3 | Objektyvas 20x | Ne žemesnės klasės Plan Achromatinis
Skirtas darbui su ir be dengiamojo stiklelio
Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,38
Darbinis atstumas ne mažiau nei 6,6 mm
3.6.4. | Objektyvas 40x | Ne žemesnės klasės Plan Achromatinis
Skiriamoji geba N.A. ne mažiau 0,60
Darbinis atstumas ne mažiau nei 2,7 mm
3.7. | Pozicionavimo stalas | Mechaninis X-Y slankiojantis stalelis ne mažesnis nei 200x230mm
Su reguliuojamu priedu mėginio pozicionavimui
3.8. | Laikiklis | Laikiklis pritaikytas Petri ar Terasaki lėkštelėms
3.9. | Kondensorius | Fazių kontrasto plokštelė su nurodytomis pozicijomis: BF, 4x/10x, 20x/40x
Abbe ar aukštesnės klasės
Numerinė apertūra N.A. ne mažiau nei 0,4 su Iris diafragma
3.10. | Apšvietimas | Ne mažesnis nei nei 7W
Reguliuojamas šviesos intensyvumas, maksimali reikalaujama galia ne mažiau 11W
Šviesos temperatūra ne didesnė nei 6800K
Köhler tipo apšvietimo sistema.
4 | Skaitmeninė kamera (charakteristikos suderintos su mikroskopu ir programine įranga)
4.1. | Paskirtis | Mikroskopijos mėginių vaizdų registravimui
4.2. | Skyra | Ne mažiau nei 7 MP
4.3. | Dinaminis diapazonas | Ne mažiau nei 60 db
4.4. | Pikselio dydis | Ne didesnis nei 2,2µm x 2,2µm
4.5. | Sąsaja su kompiuteriu | Jungiama per USB (arba lygiavertę) tipo jungtį.
4.6 | Priedai | USB kabelis
Programinė įranga
5 | Vaizdų apdorojimo programinė įranga (charakteristikos suderintos su kamera ir monitoriumi)
5.1. | Paskirtis | Skaitmeninės kameros valdymui, vaizdų saugojimui, registravimui, matavimams, vaizdų gerinimo funkcijoms.
5.2. | Funkcionalumas | Filmavimas
Galimybė matuoti atstumą vaizduose
Mastelio žyma
6 | Monitorius (charakteristikos suderintos su vaizdų apdorojimo programine įranga)
6.1. | Programinė įranga | Įdiegta gamintojo vaizdų apdorojimo programinė įranga suderinama su kamera
6.2. | Ekrano dydis | Ne mažesnis nei 14 colių ekranas.
6.3. | Raiška | Ne mažiau nei 4k
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0

## TS5
5 pirkimo objekto dalis. Autoklavas
Tiekėjo pasiūlymas:
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Laboratorinis autoklavas terpių ir laboratorinių priemonių autoklavavimui
3 | Tipas | Horizontalus, stalinis
4 | Tūris | Ne mažiau kaip 40 l. ir ne daugiau kaip 60 l. talpos
5 | Kameros vidiniai išmatavimai | Diametras 350 (± 50) x gylis 500 (± 50) mm.
6 | Išoriniai autoklavo gabaritai | Plotis 600 (± 100) x aukštis 600 (± 100) x gylis 700 (± 100) mm.
7 | Korpusas | Pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos
8 | Valdymas | Mikroprocesorinis valdymas
9 | Programavimas | Ne mažiau kaip 5 standartinės programos, tame tarpe programos skysčių autoklavavimui, su galimybe jas programuoti pagal vartotojo poreikius.
10 | Nukenksminimo programa | Būtina
11 | Temperatūra ir slėgis | Ne mažiau kaip iki 136 °C ir 4 bar.
12 | Garo pašalinimas | Būtina
13 | Vandens talpa | Su integruota vandens talpa.
14 | Duomenų kaupimas | Su vidine atmintimi, kaupiančia informaciją ne mažiau kaip apie 100 ciklų.
15 | Krepšys | Komplektuojama su ne mažiau kaip 1 vnt. nerūdijančio plieno, tinkliniu krepšiu
|  | Kiekis | 1
|  | Mato vienetas | vnt.
Vieneto kaina be PVM, Eur
|  | Suma be PVM, Eur | 0
|  | PVM suma, Eur | 0
|  | Suma su PVM, Eur | 0