## 11045
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR ĮKAINIAI
Kaniulės ir kitos vienkartinės medicinos pagalbos priemonės kardiochirurgijai (11045)
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti 93/42/EEC ir/ar MDR (ES) 2017/745 direktyvų reikalavimus. CE ženklinimas. Pateikti kartu su pasiūlymu tai įrodančius dokumentus. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. *Prekės kodas gamintojo kataloge, jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą.
6. Prekėms nustatomas Tiekėjo pasiūlytas arba Prekių gamintojo taikomas Garantinis terminas, tačiau bet kokiu atveju pristatymo metu galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis nei 70% (septyniasdešimt procentų) priemonės galiojimo termino
Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vienetai | Preliminarus kiekis | Vnt. įkainis Eur be PVM | PVM tarifas % | Suma Eur be PVM | Suma Eur su PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteristikos, parametrai, jų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės kodas* | Gamintojas | BVPŽ kodas | Pastabos
1 | Atraumatininiai įdėklų rinkiniai chirurginiams spaustukams | Vienkartiniai, sterilūs, pagaminti iš polipropileno kopolimero, rinkinys susideda iš dvejų įdėklų: vienas yra maksimaliai minkštas/atraumatiškas, o kitas suteikia maksimalų sukibimo lygį, skirti naudoti su ligoninės turimais Cygnet ir Intrack chirurginiais spaustukais. Ilgiai - 33 mm, 66 mm, 86 mm. Reikalingas dydis nurodomas užsakymo metu. | vnt. | 200 | [7 empty] | 33141620-2
2 | Širdies stabilizatorius dviejų kamerų | Vienkartinis, sterilus. Žemo profilio. Būtina technologija leidžianti „ranką“ vertikaliai nuleisti į krūtinės ertmę. Integruotos žarnelės. Pasukama „rankos“ sistema: 180° +/-40° rankos judesių diapazonas iš vienos pusės į kitą. Judamoji „pėdos“ rankena, parametrai: šarnyrinė: 15 - 20 šarnyrų, būtina reguliuoti pėdos padėtį trijose plokštumose ir stačiu kampu, pasukimas ne mažiau 360 laipsnių kampu, Integruota rankenėlė užveržti jungtį. Tvirtinimo prie širdies dalis („Pėda“): atrauminė; skaidri; paslanki - prisitaiko prie širdies, kad būtų optimaliai parenkama vieta; suderinama su vakuumo naudojimu: 2 dalių, kiekviena dalis padalinta į kameras po ne mažiau 4 iš abiejų pusių, 1 siurbimo žarnelė; pasukama ne mažiau 360 laipsnių kampu. Užrakinimo mechanizmas: spyruoklinis. Užsakius iki 10 vnt. stabilizatorių tiekėjas pristato du su priemonėmis suderinamus retraktorius. Užsakius daugiau kaip 10 vnt. stabilizatorių tiekėjas pristato keturis su priemonėmis suderinamus retraktorius. Retraktoriai: skirti krūtinkauliui atverti, daugkartinio naudojimo, pagaminti iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos, naudojami su siūlomomis vienkartinėmis priemonėmis. Retraktoriai, nauji, perduodami panaudos pagrindais, kol galioja priemonių tiekimo sutartis. . | vnt. | 390 | [7 empty] | 33141000-0
3 | Kraujagyslės sienelės sandarinimo įrenginys anastamozei atlikti. | Sistema užtikrina anastomozės įsiuvimą, nenaudojant aortos spaustukų. Aortoje atveriama tik viena taisyklinga skylė. Galima atlikti arterinę ir veninę anastomozę. Galima atlikti proksimalinę ir distalinę anastomozę. Sistema vienkartinio naudojimo. Komplektą sudaro: a. kraujagyslės įpjovimo įrenginys (ne mažiau du dydžiai: 3,8mm +/- 0,2mm, arba 4,1mm +/- 0,2mm), b. vožtuvas su ištraukimo funkcija, c. vožtuvo „užtaisymo“ ir įvedimo įrenginys. | vnt. | 50 | [7 empty] | 33141000-0