## Pasiūlymas
Kam: | VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos
Data:
Tiekėjo pavadinimas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi nariai
Įmonės kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių kodai
Tiekėjo adresas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų narių adresai
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, fakso nr, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
1. Siūlomos prekės ir kaina (Pildo Tiekėjas):
Pavadinimas | Gamintojas, kilmės šalis | Modelis, konkreti modifikacija | Kiekis, mato vnt. | Kaina 1 vnt. Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM | Bendra pasiūlymo kaina Eur su 21 % PVM
Lovų rėmų plovimo mašina |  |  | 1 |  | 0 | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (būtina nurodyti visus su pasiūlymu pateikiamus dokumentus):
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne
1 | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų prikimų dokumentas (-ai)
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
5 | Įgaliojimas teikti ir pasirašyti pasiūlymą
6 | Gamintojo įgaliojimas
7 | BPS priedai AK
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:

## Specialieji reikalavimai
SPS 1 priedas
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI:
1. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos įrangos atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir / ar siūlomos įrangos techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai žymėti ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
3. | Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pristatoma preke privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.
4. | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga ir su pasiūlymu turi pateikti tai patvirtinantį dokumentą. Tiekėjas turi turėti gamintojo įgaliojimą atlikti siūlomos įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą arba turi turėti rašytinį susitarimą su kitu ūkio subjektu, kuris yra gamintojo įgaliotas atlikti šios įrangos instaliavimą ir garantinį aptarnavimą. Tiekėjas dokumentus, įrodančius, kad pirkimo sutartį vykdys turėdami teisę instaliuoti ir teikti garantinį aptarnavimą, privalo pristatyti kartu su prekėmis.
5. | Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimas (sumontuoti pristatytą techninę įrangą kaip to reikalauja įrangos gamintojas), po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) ir personalo apmokymas.
6. | Garantinis laikotarpis
1. Ne mažiau nei 24 mėn.
2. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės.
7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
1. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba,
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
3. Periodiškai atliekamų techninės priežiūros (TP) darbų sąvadas, su nuorodomis į gamintojo techninės eksploatacijos dokumentus. Reglamente taip pat nurodoma: TP periodiškumas, darbo priemonės, dalys ir medžiagos, reikalingos TP atlikti, bei jos darbų trukmė. Jei gamintojas TP nereglamentuoja - vietoje reglamento Tiekėjas pateikia pažymą, jog gamintojas TP nenumato.
4. Valymo - dezinfekavimo instrukcija, kurioje aprašoma valymo-dezinfekavimo procedūra ir periodiškumas, detalus naudojamų medžiagų ir priemonių sąrašas. Visos nurodomos priemonės privalo būti registruotos Lietuvoje.
8. | Personalo mokymai (po apmokymų pateikti apmokymų aktą / sertifikatą arba kitą mokymų faktą įrodantį dokumentą):
1. Mokymai ≥ 11 specialistų. Trukmė ≥ 2 akademinės valandos.
9. | Standartų atitikimas (arba lygiaverčių):
1. MDR 2017/745/ES Medicinos prietaisų reglamentas,
2. IEC 61010 1 ir 2 dalys. Elektros įrangos saugos reikalavimai,
3. UL61010-1: 2012 Elektros įrangos saugos reikalavimai,
4. WEEE 2012/19/EB Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyva,
5. ROHS2 2011/67/ES Pavojingų medžiagų apribojimai,
6. EN1717:2000 Apsauga nuo geriamojo vandens taršos vandens įrenginiuose ir bendrieji reikalavimai įrenginiams, skirtiems užkirsti kelią taršos atbuliniam srautui,
7. EN/ISO 15883 1, 2, 5, 6 ir 7 dalys.

## Techninė specifikacija
1 pirkimo objekto dalis. Lovų rėmų plovimo mašina
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinantys dokumentai, siūlomos prekės katalogo numeris)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Paskirtis | Automatizuotam didelių gabaritų medicininių priemonių – ligoninių lovų rėmų, vežimėlių, manipuliacinių (procedūrinių) staliukų, tualetinių kėdžių plovimui, dezinfekavimui ir džiovinimui
3 | Sistema turi apdoroti plaunamų – dezinfekuojamų medicinos priemonių tiek horizontaliuosius (apatinį ir viršutinį) tiek ir vertikaliuosius paviršius | Būtina
4 | Kameros grindys reguliuojamo automatinio pasvyrimo, ne mažiau kaip trijų sekcijų, specialios angos patogiai drenažo priežiūrai, drenažo siurblys. Automatinis kameros dugno išplovimas su ne mažiau, kaip šešių purkštukų pagalba. | Būtina
5 | Papildomi vežimėliai su integruotais purkštukais, kad vanduo ir plovikliai bei dezinfekciniai tirpalai pasiektų vidines įrangos vietas, ypač kai plaunami tuščiaviduriai, vamzdiniai įrenginiai (pvz. konteineriai, talpos, stačiai, vežimėliai) | Būtina
6 | Konstrukcinis išpildymas | Dvipusis, nuo žemės pakraunamas
7 | Durys | Dvejos automatinės durys: horizontaliai atsidarančios, armuoto ne mažiaus keturių sluoksnių grūdinto stiklo, su kliūties apsauga. Durų medžiaga keturių sluoksnių armuotas stiklas, su oro tarpais arba lygiavertis technologinis sprendinys.
8 | Nutrukus elektros tiekimui galimybė duris atidaryti rankiniu būdu | Būtina
9 | Automatinis slenkstis, atskirtas nuo kameros grindų, saugiam ir lengvam pakrovimui ir iškrovimui | Būtina
10 | Įmontuotas apšvietimas | Būtina
11 | Valdymas mikroprocesorinis | Būtina
12 | Spalvotas lietimui jautrus ne mažesnis kaip 10 colių ekranas, įmontuotas pakrovimo ir iškrovimo pusėse, atvaizduojantis ciklo parametrus, laiko likusio iki ciklo pabaigos, klaidos pranešimus | Būtina
13 | Gamintojo instaliuotos standartinės programos, atitinkančių LST EN ISO 15883 arba lygiaverčio standarto reikalavimus. Terminės ir terminės-cheminės valymo ir dezinfekcijos programos. Ne mažiau 5 pasirenkamos iš valdiklio jutiklinio ekrano. | Būtina
14 | Gamykloje nustatyta programa, kuri valo plovimo-dezinfekavimo aparato kamerą, baką ir vidinį vamzdyną nuo mineralinių nuosėdų | Būtina
15 | Galimybė dezinfekcijos parametrus nustatyti iš anksto | Temperatūrą ir laiką (1–3600 s) arba automatiškai apskaičiuoti, kad būtų pasiekta pasirinkta vertė; A0 60, A0 600 arba A0 3000, pagal LST EN/ISO 15883 arba lygiavertį standartą.
16 | Spausdintuvas duomenų registravimui | Būtina
17 | Valdiklis jungiamas prie kompiuterinės sistemos, procesų stebėjimui ir archyvavimui realiu laiku, ciklo ataskaitų spausdinimas PDF arba lygiaverčiame formate Lietuvių kalba. Nuotolinė proceso būklės ir gedimų stebėjimo Sistema operatoriaus telefone ar kompiuteryje. | Būtina
18 | Galutinis skalavimas apdorotu vandeniu, pašildytu išorinėje talpykloje su šildytuvų ir lygio bei temperatūros jutiklių rinkiniu | Būtina
19 | Taupymo funkcija kai vienoje fazėje sunaudotą vandenį/plovimo tirpalą pakartotiniam naudojimui kitame procese (LST EN15883 arba lygiavertis) | Įrenginys komplektuojamas su dviem proceso bakais, kurių kiekvieno talpa ne mažesnė kaip 150 litrų
20 | Kiekvienoje kameros sienoje sumontuota ne mažiau 8 judančių nuimamų įpurškimo rankovių, kiekvienoje rankovėje ne mažiau 125, nuimamų, aukšto slėgio purkštukų, purškiančių vandenį visomis kryptimis. | Būtina
21 | Automatinės priemonių dozavimo pompos | Galingumas ne mažiau 10ml/sek.
22 | Garsinis signalas, esant žemam ploviklio lygiui, pranešimas apie techninės profilaktikos laiką | Būtina
23 | Vandens laidumo matavimas dezinfekcijos fazėje | Būtina
24 | Galimybė keisti programas pagal vartotojo poreikį | Būtina
25 | Plovimo kameros naudinga talpa | Ne mažiau 1000 x 2000mm x 2800mm (plotis x aukštis x gylis)
26 | Plovimo mašinos konstrukcija modulinė | Būtina
27 | Kameros grindyse sumontuotas lengvai išimamas stambių dalelių filtras | Būtina
28 | Plovimo kamera, vamzdžiai, sklendės, kolektoriaus vamzdžiai, kameros grindys, pagaminti iš AISI 316 arba lygiaverčio plieno su Ra 0.45–0.7 paviršiaus šiurkštumo laipsniu | Būtina
29 | Durų rėmas pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio arba lygiaverčio plieno | Būtina
30 | Mašinos išoriniai matmenys | Ne daugiau 2700 mm x 2800 mm x 3600 mm (plotis x aukštis x gylis)
31 | Kameros talpa | Ne mažiau 30 DIN konteinerių su dangčiais arba paciento lova (1 vnt.) arba 2 vnt. transportavimo vežimėlių
32 | Integruotas dvigubo poveikio džiovintuvas ir ortakiai pagaminti iš ne blogesnio nei AISI 304 plieno su šilumos keitikliu džiovintuve | Būtina
33 | HEPA filtras | Ne blogiau H14 arba lygiavertis. Automatinis HEPA filtro užterštumo stebėjimas slėgio jutiklių pagalba.
34 | Terminė dezinfekcija atliekama ne žemesnėje kaip 90°C temperatūroje | Būtina
35 | Avarinio stabdymo mygtukas | Būtina
36 | Jungtys vandeniui | Ne mažiau keturios jungtys
37 | Cirkuliacinė pompos su slėgio kontrole | Pajėgumas ne mažiau 1200l/min.
38 | Galia | ne daugiau 75 kW
39 | Elektros maitinimas | Trifazis 3 x 400V/ 50 Hz
40 | Jungtys nepriklausomai patikrai pagal LST EN ISO 15883 (arba lygiavertį), nepriklausomas temperatūros matuoklis ir vandens pavyzdžių paėmimo jungtys. | Būtina
41 | Komplektacija | 1. Universalus 4 lygių pakrovimo rėmas, atitinkantis plovimo kameros matmenis, keliamoji galia ne mažiau 300kg., talpa ne mažiau 30 DIN instrumentų padėklų - 1vnt.
2. Operacinės avalynės plovimo rėmas, 8 lentynų, talpa ne mažiau 48 porų ir 16 porų operacinės avalynės vidpadžių – 1vnt.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne